东莞理工学院量子计算与集成器件前沿科学研究中心（第1期）-定制化量子材料分子束外延系统及互联真空掩膜腔设备采购项目采购需求

说明：1.采购需求中打“△”号的内容为采购的主要标的（核心产品），投标人应在《分项报价表》中清晰列明“货物名称、品牌型号、数量、单价”。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过初步评审的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由招标人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

采用综合评估法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标得分由高到低顺序排列。评标委员会将出具评标报告，按综合得分高低次序排出名次，并向招标人推荐3名或以上中标候选人。

2.采购需求中打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

3.投标报价（总价）中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。

4.投标人应注意本采购文件在《采购需求》中对货物的性能配置、技术参数、技术要求所描述的特征或说明只是概括性的，不能理解为所需要的全部货物及系统工序的要求，投标人应按行业技术、质量和以往的设计、货物生产制造、安装、运营、维护、售后服务经验，合格优质的完成采购内容和包含的全部服务。采购需求中所有列出的相关货物技术要求、品牌不是唯一指定，仅作参考，即投标人可就货物提出替代标准，只要投标人提供的货物满足招标人的功能要求、相当于(或优于)规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足本采购文件要求的证明材料，则视为合格。

## 一、项目概况

本项目聚焦量子科技与先进半导体领域核心制备装备的国产化需求，研发定制化量子材料分子束外延（MBE）系统及互联真空掩膜腔成套设备，破解我国高端外延装备长期依赖进口、定制化适配能力不足的行业痛点。

项目核心设备可实现原子级精度的量子材料外延生长，兼容二维量子材料、拓扑绝缘体、超导薄膜、半导体异质结等多类前沿材料体系；配套互联真空掩膜腔实现样品原位转移、图形化加工全流程超高真空闭环，彻底规避大气暴露带来的样品污染与性能衰减，大幅提升量子器件制备良率与性能一致性。

项目拥有自主可控核心技术，覆盖超高真空系统、高精度束源控制、原位测控等关键环节，可按用户科研与产业化需求深度定制，广泛服务于高校院所、量子信息企业、先进半导体厂商，助力我国量子科技领域核心装备自主可控与产业升级。

## 二、采购清单及数量

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 是否允许进口产品投标 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △定制化量子材料分子束外延系统及互联真空掩膜腔 | 1 | 套 | 否 | 是 |

## 三、配置标准及性能要求

1.系统组成

1.1★整机系统由Ⅲ-Ⅴ材料生长室，拓扑材料生长室，定制化超高真空掩膜室、快速进样室、控制系统组成，可生长最大单片4inch衬底。（投标人须提供相关证明材料或者提供承诺函（格式不限）并加盖投标人公章）

1.2整机系统采用手动传样，可通过传样杆和磁耦合小车在各腔室间传递样品托盘。

2.Ⅲ-Ⅴ材料生长室

2.1采用316不锈钢腔体，腔体直径≥650mm；炉源安装口≥12个；

2.2安装热阴极离子规和对流增强皮拉尼规，离子规测量范围：2×10-11 Torr~1×10-3 Torr；对流增强皮拉尼规测量范围：1×10-4 Torr~1×103 Torr；

2.3安装2个DN100CF视窗和4个DN40CF视窗，每个视窗配套视窗挡板；

3.拓扑材料生长室

3.1采用316不锈钢腔体，腔体直径≥650mm；炉源安装口≥12个；预留DN150CF插入件安装口；安装从顶部法兰延伸到蒸发源的大面积液氮冷屏，衬底加热器独立液氮冷屏；

3.2腔体极限真空≤1.0×10-8 Torr（冷屏未通液氮）；

3.3极限真空下RGA分压测试：mass（2）＜2.0×10-10 Torr，mass（3-200）＜5.0×10-11 Torr；

3.4▲安装水汽抽速≥9000 L/s的冷凝泵，配套水冷压缩机；安装抽速≥400 L/s的离子泵；冷凝泵和离子泵均配套闸板阀；

3.5安装热阴极离子规和对流增强皮拉尼规，离子规测量范围：2×10-11 Torr~1×10-3 Torr；对流增强皮拉尼规测量范围：1×10-4 Torr~1×103 Torr；

3.6安装RGA，测量范围≥100amu；

3.7安装2个DN100CF视窗和4个DN40CF视窗，每个视窗配套视窗挡板；

3.8▲安装衬底加热器，载入最大单片4inch衬底；最高加热温度≥800℃，温度稳定性≤±0.5℃；最大转速≥60RPM；

3.9▲安装1个冷唇蒸发源，坩埚容量≥110cc；双温区独立加热，最高加热温度≥1350℃，温度稳定性≤±0.5℃；

3.10▲安装2个高温源，坩埚容量≥26cc；单温区加热，最高加热温度≥1700℃，温度稳定性≤±0.5℃；

3.11▲安装1个热唇蒸发源，坩埚容量≥175cc；双温区独立加热，最高加热温度≥1350℃，温度稳定性≤±0.5℃；

3.12★安装两个阀式裂解源，坩埚容量≥300cc；三温区独立加热，裂解区最高加热温度≥1200℃，传导区最高加热温度≥1200℃，蒸发区最高加热温度≥800℃，温度稳定性≤±0.5℃；（投标人须提供相关证明材料或者提供承诺函（格式不限）并加盖投标人公章）

3.13每个炉源配备独立开关的挡板，开关时间≤1s；每个炉源配套独立水冷套，温控器、耐烘烤线缆和直流电源；

3.14▲安装RHEED，高压≥15keV，具有X、Y、Rocking 和 Beam blanking 功能；荧光屏配套视窗挡板；

3.15安装束流测量仪；

3.16安装传样闸板阀，用于隔离生长室和掩膜室；

4.定制化超高真空掩膜室

4.1采用316不锈钢腔体；

4.2★腔体极限真空≤1.0×10-7 Torr；（投标人须提供相关证明材料或者提供承诺函（格式不限）并加盖投标人公章）

4.3安装抽速≥600 L/s的离子泵；

4.4安装热阴极离子规和对流增强皮拉尼规，离子规测量范围：2×10-11 Torr~1×10-3 Torr；对流增强皮拉尼规测量范围：1×10-4 Torr~1×103 Torr；

4.5安装传样闸板阀，用于隔离掩膜室和进样室；

4.6安装水平直线传样杆，移动行程≥900mm；升降行程≥50mm；

5.快速进样室

5.1采用316不锈钢腔体；

5.2★腔体极限真空≤1.0×10-7 Torr；（投标人须提供相关证明材料或者提供承诺函（格式不限）并加盖投标人公章）

5.3安装抽速≥260L/s的分子泵，配套闸板阀；

5.4安装抽速抽速≥10m3/h的无油干泵；

5.5安装热阴极离子规和对流增强皮拉尼规，离子规测量范围：2×10-11 Torr~1×10-3 Torr；对流增强皮拉尼规测量范围：1×10-4 Torr~1×103 Torr；

5.6安装传样小车，单次可放置不少于6个衬底托盘；

## 四、商务要求

| ★付款方式 | 1.合同签订后45个日历日内以银行转账的方式支付合同总金额50%预付款，付款前中标人须提供如下资料给招标人：①合同复印件；②中标人开具的合同金额50%的正式增值税专用发票；③中标通知书复印件。④银行预付款保函(银行保函受益人为招标人，有效期至交货期满，货物送达招标人指定地点后，招标人将保函原件退回给中标人)。 2.货物到达招标人指定的地点且安装、调试完毕，由招标人组织办理验收并出具验收报告，中标人收到验收报告并提交请款资料45个日历日内以银行转账的方式支付合同总金额50%的款项，请款资料包括但不限于：①合同复印件；②中标人开具的合同金额50%的正规增值税专用发票；③验收报告复印件（加盖招标人公章）；④中标通知书复印件。按以下程序付款：中标人应在采购人支付货款前，将发票送至采购人单位。发票抬头名称与采购人单位名称一致。付款时间以付款划出款项之日为准。 注：因中标人未按要求向采购人提供资料的，导致采购人延期付款的，由此产生的法律责任，由中标人自行承担。 |
| --- | --- |
| ★交货期 | 自合同签订生效之日起180个日历日内完成交货、安装及调试。 |
| ★交货地点 | 广东省东莞市松山湖区大学路1号东莞理工学院松山湖校区。 |
| ★质保期 | 1.自设备最终验收合格并交付使用之日起中标人向采购人提供不少于18个月的质保服务，若设备原厂家承诺的质保期高于前述标准的，按原厂家的质保期执行，所需费用包含在本项目总报价中，在此期间采购人不承担任何费用。 2.质保期内，如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由中标人负责维修或更换。如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算，在此期间采购人不承担任何费用。 |
| 验收 | 1.验收期：中标人书面向学校验收组织部门提交经招标人代表签字的验收申请，验收组织部门收到申请之日起在7个日历日内组织履约验收。 2.设备安装开始前，中标人按照招标人的书面通知，共同开箱检验，对设备的外观质量、原产地、数量、规格、性能等进行详细而全面检验，并将交货检验记录交于招标人，但不能作为有关标准、质量、规格、性能、数量、重量的最终认可。 3.设备安装后，招标人与中标人及相关人员按用户需求书及本合同的有关规定、国家有关标准、设计图纸及有关附件要求进行验收。如经招标人验收不合格，中标人无条件退、换货，直到验收合格，由此造成招标人损失的，中标人应予赔偿招标人全部损失及支出，招标人对货物的验收并不当然免除中标人的产品质量保证责任。 4.因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由招标人承担；物品不符合质量标准的，鉴定费及招标人的损失由中标人承担。 |
| 售后服务 | 1.培训服务： 1）中标人须在采购人指定培训场地进行针对管理人员的培训，培训人数和培训时间由采购人确定，并提供详细的培训手册。 2）中标人选派具有相应专业的实际工作经验的教师和相应的辅导人员，负责包括软件产品、应用集成、开发技术及工具、日常维护、安装调试、运维监控等在内的技术培训工作，并提供培训教材。培训方式包括现场培训、集中培训和远程培训，主要内容包括日常使用培训、系统维护培训和管理培训等。 2.在免费质保期内，当我方维修人员接到用户维修通知后，我方会在工作日24小时内明确回复；如果未能解決问题,工程师在工作日72时内到达现场,遇到重大故障时,在工作日48小时内到达现场。在设备运行期间，如发生机器的零件损坏，我方会在工作日24小时内明确回复维修供货期限。 3.质保期内提供系统软件免费升级服务，包括软件补丁更新、软件标准版本的系统升级，在不影响用户正常工作的前提下，完成系统调试、数据平滑过渡。 4.在质保期内，中标人对设备或软件出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 5.在质保期内，如设备或软件非因采购人的人为原因而出现的质量问题由中标人负责维修或更换。 (1)在质保期内，中标人为本合同设备或软件产品的运行维护提供技术支持，保证设备或软件产品的正常运行且符合本合同及附件约定的各项标准、要求，如未能达到的，由中标人负责及时对设备或软件产品相关内容进行纠错和改进，并保证不得为此影响最终用户正常使用。 (2)中标人不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备或软件系统，采购人和中标人双方协商替代解决方案，由此产生的费用由中标人支付。 |
| ★报价内容 | 1.投标人应就本项目的所有内容进行总价报价。 2.报价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为无效投标。 3.报价应包含完成本次招标所有采购内容的费用： (1)报价包括但不限于：项目的全部产品价格、服务价格、已包含软件及所需附件、安装调试费、技术培训费等，应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、保险、安装、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。 (2)货物运输过程以及现场保管所产生的全部费用。 4.投标人必须以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。使用其它货币报价的投标将以无效投标处理。 5.投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 6.采购代理服务费不在报价中单列。 |
| ★合同条款 | 投标人实质响应合同各条款。 |

- 其他技术要求

（一）包装、运输、保管及保险要求

1.中标人提供的货物须是制造商原装出厂的、全新的、未使用过的、包装完好（有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞措施）的产品，表面无划伤、无碰撞，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准、产品出厂标准及招标文件要求。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2.中标人负责货物、材料运到现场过程中的全部运输费用。

3.各种设备需提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4.货物在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

5.货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕物。

（二）安装、调试

1.所供设备、材料和软件系统中标人需送货上门和负责安装调试，中标人须负责安装机时模块，并对采购人开放机时模块协议接口，采购人不再支付任何费用。

2.中标人需依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、软件系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件需齐全。中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.投标人应保证设备在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下货物功能、技术标准能够达到招标文件的要求，而无须再增配未列出的配件；如中标人所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件须由中标人提供，采购人不再支付任何费用。

5.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

6.软件为无版权瑕疵的正版软件，并保证采购人免受因本项目产品专利权、版权或其它知识产权产生的责任纠纷。若因上述原因引起的第三方追诉，采购人概不负责，投标人承担由此引起的全部责任，并赔偿因此给采购人带来的全部损失。

7.中标人对本项目软件维护以及售后服务过程中获悉的采购人信息具有保密义务。

8.中标人需安排具备应用技术工程经验的工程师进行产品使用的培训工作，培训内容包含设备的硬件，原理，操作步骤，维护保养等内容。

（三）其他服务要求

1.中标人提供系统运行所需的专用维修工具（若有）及工具使用培训，采购人不再支付任何费用；

2.中标人提供全套操作、维护、管理手册（电子档 + 纸质档），并根据系统升级情况及时更新，采购人不再支付任何费用；

3.中标人凡设置权限的产品，中标人需向采购人提供最高权限账户及密码，并协助采购人完成权限分配；同时提供密码修改、权限管理的详细指导，采购人不再支付任何费用。