一、采购清单及数量

	序号
	项目内容
	采购数量
	单位
	总价最高限价（元）
	是否允许进口产品
	交货期

	1
	东莞理工学院中子科学研究平台建设项目-新能源材料研发平台-X射线-反射&PDF&应力分析仪采购项目
	1
	项
	2800000
	是
	自合同签订生效之日起150个日历日内完成交货、安装及调试。


二、技术参数要求

（一）项目概况

本项目需要通过X射线-反射&PDF&应力分析仪对材料在充放电过程中或催化过程中的变化机理进行研究：由于在材料晶型变化过程中，会出现由晶态转变为非晶的情况，因此需要使用到硬X射线的对分布函数（PDF, Pair distribution function）进行研究, 对灵敏度和精度要求较高。采购X射线-反射&PDF&应力分析仪可以支持科研团队进行深入的研究，促进材料学领域的创新。原子对分布函数（PDF, Pair distribution function）方法以高能硬X射线测量样品广角全散射数据（因此也称为Total scattering全散射分析），同时对布拉格衍射峰和漫散射进行归一化和傅里叶变换等处理，不仅提供长程（>10 nm）原子有序性信息，还提供材料中/短程结构信息，如短程有序/无序排布、键长、局部缺陷等。通过对不同状态同类样品的PDF数据进行差异化分析，还可以进一步研究过程中材料精细结构的变化，获得材料物理性能或化学性能的变化与材料结构变化之间的关系，深入研究变化/反应过程机理。PDF极大拓展了X射线结构表征的分析范围，样品不再局限于晶态材料，非晶、液体等均可测量。传统的X射线衍射仪可以研究原位反应的动态变化过程，当晶型由多晶转变为非晶时，知其然不知其所以然。拟采购的X射线-反射&PDF&应力分析仪，可以很好进行材料动态变化过程中的机理研究，可以在实验室获得媲美同步辐射的PDF数据。目前校内仅有普通的X射线衍射仪、并没有功能更加先进的X射线-反射&PDF&应力分析仪，不能满足团队研究需求，因此需要购置可以实现硬X射线对分布函数分析功能的X射线-反射&PDF&应力分析仪。
（二）采购内容

1. X射线发生器和机柜

1.1最大输出功率： ≥4kW。

▲1.2最大输出电压： ≥60kV。（投标人须提供承诺函（格式不限）并加盖投标人公章）。

▲1.3最大输出电流： ≥100mA。（投标人须提供承诺函（格式不限）并加盖投标人公章）。

1.4稳定度：＜0.005% (输入电压/电流变化±10%）。

1.5 X射线防护标准：≤1(S/h（机柜外10 cm处）。

▲1.6具有中国生态环境部射线装置豁免管理函（豁免电压≥60 kV）, 或承诺到货前取得相应豁免证明，或承诺协助用户办理完成辐射安全许可证。（投标人须提供相关证明材料或承诺函（格式不限）并加盖投标人公章）。

2. X光管：质保两年或4000小时。

2.1 铜靶光管

( 靶材：铜。

② 最大功率：≥1.8 kW。

▲③ 最大管压：≥50 kV。（投标人须提供承诺函（格式不限）并加盖投标人公章）。

④ 最大管流：55mA。

2.2 银靶光管

( 靶材：银。

② 最大功率：≥1.8 kW。

▲③ 最大管压：≥60 kV。（投标人须提供承诺函（格式不限）并加盖投标人公章）。

④ 最大管流：55mA。

3. 测角仪

★( 扫描方式：theta/theta 方式，样品水平放置。（投标人须提供承诺函（格式不限）并加盖投标人公章）。

② 最大角度范围：–111° < 2θ ≤ 168° （取决于配件）。

③ 角度重现性： 2theta ≤ ±0.0001°。 

④ 最小可控步长：≤0.0001°。

⑤ 测角仪半径： ≤240mm。

▲⑥ 角度定位：直接光学定位。（投标人须提供承诺函（格式不限）并加盖投标人公章）。

⑦ 线性度：≤±0.01° 2theta。

4. 光学模块

▲所有模块具有预校准接口，不同模块切换无需重新校准，用户可自行更换。（投标人须提供承诺函（格式不限）并加盖投标人公章）。
4.1铜靶粉末衍射入射光路模块

入射光路模块提供高强度K-alpha发散光，去除白光和K-beta，K-beta残留小于0.2% K-alpha，能量分辨率＜450 eV(Cu K-alpha)，衍射图谱背景更低，衍射峰强度更高，对微量物相检测灵敏度更高。

4.2 银靶聚焦光反射镜

具有梯度多层膜结构，将发散的银靶X光转化为高强度K-alpha聚焦光束，耐空气腐蚀，无需封闭处理，可长期稳定使用。用于对分布函数PDF分析和软包电池透射模式原位充放电测试。

4.3 平行板准直器

衍射光路模块，取光角≤0.3度，可配合索拉狭缝共同使用，用于多晶薄膜掠入射衍射分析。

5. 样品台

5.1 平板样品台

用于夹持片状粉末样品架、小块片状固体或薄膜样品。最大样品厚度≥5 mm，最大样品重量≥50克。

5.2 毛细管自旋样品台

可装载玻璃毛细管，测量时毛细管可自旋，用于对分布函数PDF分析。

5.3组合式程控Z轴样品台

用于装载大块固体和软包电池样品（配备夹具），Z方向可程控调节，程控调节范围25毫米，最小步长0.001毫米，固体样品最大直径150毫米，最大高度100毫米，最大重量10千克。

5.4 反射透射旋转样品台

旋转样品台支持反射透射两种工作模式，可程控自动切换，测量时样品可自旋，转速可在每秒1/16，1/8，1/4，1/2，1，2转中程控选择。样品台配有粉末样品架3套、无背景硅片2枚、固体样品架3套、穹顶式空气敏感样品架1套，可匹配不同类型粉体和小块固体样品。

6. 探测器

6.1重元素半导体矩阵探测器

① 感应芯片材质：重元素半导体CdTe。

▲② 像素矩阵：≥501 × 465像素。（投标人须提供承诺函（格式不限）并加盖投标人公章）。

▲③ 像素尺寸：≤60 微米。（投标人须提供承诺函（格式不限）并加盖投标人公章）。

④ 最大计数：≥2.4×1011 cps。

⑤ 99%线性范围：≥3.9×109 cps。

⑥ Cu K-alpha效率：≥95%。

▲⑦ Ag K-alpha效率：≥95%。（投标人须提供承诺函（格式不限）并加盖投标人公章）。

7. 功能附件

7.1 定位相机

用于实时观察毛细管样品位置，可拍照记录。

8. 软件

8.1 粉末衍射分析软件

对粉末衍射数据进行确定背景、寻峰、搜索比对等分析处理。图形处理功能：Pseudo-Voigt峰形拟合功能；合并、加减、移位任何数量的扫描数据；剥离K-alpha2；平滑处理。扫描校正：样品位移，温度或压力影响，步长内插；可以自动进行或手动进行。对原始数据进行自动物相鉴定及打印结果报告，RIR参考强度法直接给出半定量结果。能进行全谱线形分析，计算晶粒尺寸和微应力。能一次对多个以上数据自动进行差异比较和归类分析，给出分析报告，并支持其他仪器数据。位图-数据转换功能，可将电子图片格式粉末衍射图片转换为可分析的数据并进行分析。具有DICVOL，ITO，TREOR和McMAILLE四种指标化模式，精密测定晶胞参数。支持Rietveld结构精修，实现无标定量分析。支持PDF对分布函数数据处理。

8.2软件为无版权瑕疵的正版软件，并保证采购人免受因本项目产品专利权、版权或其它知识产权产生的责任纠纷。若因上述原因引起的第三方追诉，采购人概不负责，投标人承担由此引起的全部责任，并赔偿因此给采购人带来的全部损失。
9.电脑系统

配置不低于：Intel Core i5-12600(6 Cores)处理器，16GB内存，512GB 固态硬盘，DVD+/- RW光驱。

10. 国内配套设备

10.1显示器：Dell 22寸。

10.2水冷系统：5 kW分体式循环水冷机。

10.3 稳压净化电源：功率10 kVA。

10.4 空气压缩机。

11. 国产高低温原位电池盒

11.1 原位装置温度调节范围为：-30-100℃，温度控制精度为：±1℃。

11.2 衍射角范围：10<2θ<90°。

11.3. 适用于在高低温环境中电池的 XRD在线检测。

11.4 真空腔体采用 PEEK 半球窗口。

（三）服务要求

1.中标人提供系统运行所需的专用维修工具（若有）及工具使用培训，采购人不再支付任何费用；

2.中标人提供全套操作、维护、管理手册（电子档 + 纸质档），并根据系统升级情况及时更新，采购人不再支付任何费用；

3.中标人凡设置权限的产品，中标人需向采购人提供最高权限账户及密码，并协助采购人完成权限分配；同时提供密码修改、权限管理的详细指导，采购人不再支付任何费用。

（四）其他要求

1.包装、运输、保管及保险要求

1.1中标人提供的货物须是制造商原装出厂的、全新的、未使用过的、包装完好（有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞措施）的产品，表面无划伤、无碰撞，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准、产品出厂标准及招标文件要求。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

1.2中标人负责货物、材料运到现场过程中的全部运输费用，包括装卸车、货物现场的搬运。

1.3各种设备需提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

1.4货物在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

1.5货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕物。

2. 安装、调试

2.1所供设备、材料和软件系统中标人需送货上门和负责安装调试；中标人须负责安装机时模块，并对采购人开放机时模块协议接口，采购人不再支付任何费用。

2.2中标人需依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、软件系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2.3货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件需齐全。中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

2.4投标人应保证设备在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下货物功能、技术标准能够达到招标文件的要求，而无须再增配未列出的配件；如中标人所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件须由中标人提供，采购人不再支付任何费用。

2.5货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.6中标人对本项目软件维护以及售后服务过程中获悉的采购人信息具有保密义务。

2.7中标人需安排具备应用技术工程经验的工程师进行产品使用的培训工作，培训内容包含设备的硬件，原理，操作步骤，维护保养等内容。

3.质量保证

3.1中标方须保证货物是原厂全新，完好无损且未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范，国家标准，行业标准和本合同规定的质量，规格，性能和技术规范等的要求。中标方承诺，采购方不会因购买或使用本项目下的任何物品而侵犯任何第三方的权利或权益。如中标方的前述保证不真实或中标方违反了前述保证，则中标方应赔偿采购方因此而遭受的一切损失。

3.2中标方须保证所提供的货物经正确安装，正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合产品本身的质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，中标方须对由于设计，工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，中标方须对货物的任何质量问题或瑕疵负责。

3.3如采购方按设备出厂的检验标准自己检验或委托有资质的相关质检机构检验，发现货物的数量，质量，规格与本项目要求不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购方应尽快以书面形式通知中标方。中标方在收到采购方通知后5个工作日内应免费上门维修或上门更换有缺陷的货物部件，另外，中标方还应赔偿采购方因前述不符或缺陷而遭受的损失。

3.4如果中标方在收到通知后5个工作日内没有弥补缺陷，采购方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用及甲方的损失均将由中标方承担。

3.5对本项目下的货物及其随机配件，中标方提供36个月的质量保证期，自采购方验收通过之日起计算，包括免费维护和修理，以及终身维修。保修期届满后，如需要更换零部件，中标方只收取零部件的工本费不收人工服务费用。在质保期内，仪器设备在正常使用情况下出现损坏和故障，中标方应在接到甲方通知后72小时内赶到现场免费予以维修或调换并无条件提供所需的零部件。维修项目或者部件或调换部分的保修期从维修完成之日起顺延一年。在质保期内，如非因采购方过错而出现质量问题，由中标方负责包修，包换或者包退，并承担修理，调换或退货所发生运费，维修人员交通差旅费用等实际费用，中标方还应赔偿采购方因前述质量问题或不足或故障或缺陷而遭受的全部损失。

3.6中标方提供的仪器设备的维修，保养，培训等相关服务，中标方保证由中标方负责安排设备生产的原厂和其授权代理商提供。并自行承担全部费用，

三、商务要求

	序号
	条款名称
	说明

	1
	付款方式
	1.签订合同后，招标人在45个日历日内以银行转账方式向中标人支付合同总价的30%的预付款。付款前中标人须提供如下资料给招标人：①合同复印件；②中标通知书复印件；③中标人开具的合同金额30%的正式增值税专用发票（进口免税设备提供外贸商业发票，国内供货设备提供税局正式增值税发票）和等同付款金额的银行预付款保函（银行保函受益人为招标人，有效期至交货期满，货物送达招标人指定地点后，招标人将保函原件退回给中标人）。

2.货物到达招标人指定的地点，经招标人验收合格、办理完全部验收手续后，在45个日历日内，招标人以银行转账方式向中标人支付合同总价的70%的款项。付款前中标人须提供如下资料给采购人：①合同复印件；②中标人开具的合同金额70%的正式增值税专用发票（进口免税设备提供外贸商业发票，国内供货设备提供税局正式增值税发票）；③验收报告复印件；④进口报关单（进口免税设备提供，国内供货的则无需提供）；⑤海关出具的免税证（进口免税设备提供，国内供货的则无需提供）；⑥外贸代理费发票（进口免税设备提供，国内供货的则无需提供，若没有产生外贸代理费，则无需提供）；⑦银行付汇底单或代理进口免税货物货款发票（代理进口免税货物货款发票的金额等同于货物免税金额，税率：不征税，发票为税局正规普通发票；国内供货的则无需提供本条资料）。

注：中标人应在招标人支付合同款前，将符合国家及地方财政规定的发票以及招标人所要求资料送至招标人单位。发票抬头名称与招标人单位名称一致。付款时间以付款款项划出之日为准。
因中标人未按要求向招标人提供资料的，导致招标人延期付款的，由此产生的法律责任，由中标人自行承担。

	2
	★交货期
	自合同签订生效之日起150个日历日内完成交货、安装及调试。

	3
	交货地点
	广东省东莞市松山湖大学路1号东莞理工学院

	4
	质保期
	1. 对本项目下的货物及其随机配件，中标方提供36个月的质量保证期，自采购人验收通过之日起计算，包括免费维护和修理，以及终身维修。保修期届满后，如需要更换零部件，中标方只收取零部件的工本费不收人工服务费用。在质保期内，仪器设备在正常使用情况下出现损坏和故障，中标方应在接到采购人通知后48小时内赶到现场免费予以维修或调换并无条件提供所需的零部件。维修项目或者部件或调换部分的保修期从维修完成之日起顺延一年。在质保期内，如非因采购人过错而出现质量问题，由中标方负责包修，包换或者包退，并承担修理，调换或退货所发生运费，维修人员交通差旅费用等实际费用，中标方还应赔偿采购人因前述质量问题或不足或故障或缺陷而遭受的全部损失。

2. 中标方提供的仪器设备的维修，保养，培训等相关服务，中标方保证由中标方负责安排设备生产的原厂和其授权代理商提供。并自行承担全部费用。

	5
	验收要求
	1.验收期：中标人书面向学校验收组织部门提交经采购人代表签字的验收申请，验收组织部门收到申请之日起在7个日历日内按采购需求及合同的有关规定组织履约验收。

2.验收标准：（1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（2）项目验收标准包括检查整个系统是否实现了采购人所要求的功能，是否与中标人提出的解决方案中既定目标功能完全一致。必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

（3）中标方安装调试完毕，由采购方组织人员对采购物品进行验收测试，将验收测试情况记录在《采购物品验收报告单》中。如验收合格，采购方将签署无保留意见的《采购物品验收报告单》。

（4）验收不合格处理：

①中标人所供软件在安装调试后未能达到投标文件承诺的功能指标或未能通过采购人验收的，中标人应在采购人提出整改意见后【7】个工作日内制定整改方案，免费重新安装、调试；

②重新安装调试须在合同约定工期届满后【15】天内完成并达到验收要求；

③若自合同约定工期届满之日起逾期交付超过 15 天（含整改期、整改后仍逾期），采购人有权解除合同，已发生的费用由中标人自行承担，中标人应在合同解除后【10】个工作日内退还采购人全部已支付费用，并向采购人支付合同总价 20%的违约金；违约金不足以弥补采购人损失（如教学延误损失、替代方案支出等）的，中标人应予以补足。

3.因软件系统的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。产品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；不符合质量标准的，鉴定费及采购人的损失由中标人承担。

	6
	报价内容
	1.投标人应就本项目的所有内容进行总价报价。

2.报价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为无效投标。

3.报价应包含完成本次招标所有采购内容的费用：

(1)报价包括但不限于：项目的全部产品价格、服务价格、已包含软件及所需附件、安装调试费、技术培训费、税费、资料费质保期内维护费、升级费、更换费及合同实施过程中的不可预见费用（如技术调整等），应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、保险、安装、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。

(2)货物运输过程以及现场保管所产生的全部费用。若是进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

4.投标人必须以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。使用其它货币报价的投标将以无效投标处理。投标人所投产品如为进口产品的，报价可为人民币免税价格。如投标人按照人民币免税价格进行报价，必须在报价表“备注”中注明为免税价格，投标人中标后需负责办理免税设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用），招标人负责协助中标人办理免税手续，否则视为含税报价，将不协助办理免税手续。

5.投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

6.采购代理服务费不在报价中单列。


