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	技术参数及要求 

	1-1
	移动护理触摸式终端设备(PDA)
	







 
	
	▲1、操作系统：Android 10以上 （投标人于投标文件中提供投标机型安卓版本运行界面照片，加盖投标人公章）      
2、CPU：八核处理器、主频≥2.0GHz；内存≥3GB；存储≥32GB。
▲3、电池容量：≥4000mAh，3.85V，一体化设计，不可拆卸。（投标人于投标文件中提供中国质量认证中心出具的电池安全：GB 31241-2014产品认证证书）     
4、续航时间：电池工作时长≥15小时（非待机时间）（投标人于投标文件中提供由第三方检测机构出具的检测（验）报告复印件，并能清晰反映此项技术指标，加盖投标人公章）
▲5、显示屏：5.4-5.5寸彩色1440x720多点触控屏，超明亮，阳光下可视。（投标人于投标文件中提供加盖产品制造商公章的彩页证明材料）     
6、键盘：触控屏+功能键，不带数字和字母键盘；功能键：音量上调/下调键、左右扫描键、电源键；需具备虚拟返回键、菜单键，主页键；屏幕下方无实体按键、无扬声器孔以防渗液。（投标人于投标文件中提供加盖产品制造商公章的样机照片复印件）。
7、操作方式:支持湿手和手套模式，以及支持被动笔功能，支持On-TP Key
8、摄像头：1300万后置摄像头和200万前置摄像头
★9、条码扫描器:能读取识别各种编码格式的一维码、二维码，扫描技术属于PDA原厂品牌（投标人于投标文件中提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，相关证明材料可以是彩页、说明书、官网和功能截图等，并加盖投标人公章）
10、无线局域网: IEEE 802.11a/b/g/n/ac，支持2.4G及5G频段。
▲11、无线广域网:可选支持双卡4G全网通。
12、无线网络安全性:WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2,EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2。
13、蓝牙:Bluetooth Class 5.0（投标人于投标文件中提供加盖产品制造商公章的彩页证明材料）     
14、振动:自带振动马达。
▲15、测温:可选测温配置，测量精度±0.2℃（测温范围35~42℃），测量距离1~5cm。（投标人于投标文件中提供加盖产品制造商公章的彩页证明材料）     
▲16、外壳材料：使用医疗白色专用抑菌材料，可耐受酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等化学品擦拭消毒（含屏幕部分）。（投标人于投标文件中提供加盖产品制造商公章的可消毒或盐雾消毒认证）     
17、工业防护等级：IP67。（投标人于投标文件中提供加盖产品制造商公章的第三方检测机构出具的测试报告）
18、抗跌落能力：能承受1.5米水泥地面跌落，滚落规格：6个面每个面1次跌落至水泥地表面。（投标人于投标文件中提供由第三方检测机构出具的检测（验）报告复印件，并能清晰反映此项技术指标，加盖投标人公章）。
▲19、重量：≤220克（带电池）。（投标人于投标文件中提供加盖产品制造商公章的彩页证明材料）     
▲20、尺寸：长≤16cm,宽≤74cm,厚度≤13cm
21、操作温度：-20°C 至+60°C。
▲22、部署：支持通过扫描二维码的方式快速部署应用软件安装。（投标人于投标文件中提供投标机型具备此项功能的运行界面拍照，并加盖投标人公章）。
23、应用锁：支持管理应用白名单，可在主界面屏蔽或锁定与医疗工作无关的软件。可选择用户设置项，锁定WIFI设置，移动数据设置，蓝牙设置等设置功能。（投标人于投标文件中提供投标机型具备此项功能的运行界面拍照，并加盖投标人公章）
★24、售后服务及保修：整机三年全保，含电池含碎屏含外壳损坏。
25、投标人于投标文件中提供所投产品CCC认证复印件。
▲26、投标产品具有WIFI联盟认证。（投标人于投标文件中提供相关有效证书复印件并加盖投标人公章）
27、投标产品具有无线电发射设备型号核准证书。（投标人于投标文件中提供相关有效证书复印件并加盖投标人公章）
28、投标产品具有电信设备进网许可证书。（投标人于投标文件中提供相关有效证书复印件并加盖投标人公章）
29、投标产品具有电池货物运输空运和海运证书。（投标人于投标文件中提供相关有效证书复印件并加盖投标人公章）
31、投标产品具有移动医疗操作系统软件自主知识产权的计算机软件著作权登记证书和智慧设备管理软件自主知识产权的计算机软件著作权登记证书
32、投标产品制造商具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书



