东兴海关综合技术服务中心实验室仪器设备购置项目
技术及商务条款

一、说明
标注“★”的条款为关键技术参数，为必须满足内容，不满足做无效投标处理；标注“▲”的条款为重要技术参数；其他未标注符号的条款为一般技术参数。
二、技术条款
A分标
一、设备名称：全自动血细胞分析仪
预算单价（万元）：17
1.数量1台
2. 主要用途：用于临床医学实验室血细胞分析
3. 主要技术参数：
▲3.1、检测原理：采用荧光染色、流式细胞计数法、液压聚焦阻抗法、SLS-血红蛋白法
3.2、白细胞计数：采用激光流式原理及核酸荧光染色技术
▲3.3、检测速度：全血血常规五分类速度≥70T/h，低值白细胞检测≥50T/h，常见体液检测≥30T/h
▲3.4、需血量：血常规检测最低需血量≤20ul，常见体液检测需样量≤100ul
3.5、预稀释模式：支持稀释液自动配液
3.6、样本类型：支持静脉全血、末梢微量血、预稀释血液、体液
3.7、检测项目（可报告参数）：≥26项血液报告参数，≥6项体液报告参数
3.8、体液检测：可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类
3.9、体液异常提示：体液检测中具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能
★3.10、准确度：WBC检测范围内允许偏差不超过±5%，RBC检测范围内允许偏差不超过±2%，HGB检测范围内允许偏差不超过±2%，HCT检测范围内允许偏差不超过±3%，PLT检测范围内允许偏差不超过±7%，提供满足上述要求的说明书或报告
★3.11、最低检测限要求：WBC 0.10 x 103/μL，RBC 0.10x 106/μL，HGB 1.0g/dL，PLT 5x 103/μL
3.12、血液质控品：具备原厂配套的高、中、低三个水平的质控品，质控项目覆盖所有报告参数
3.13、体液质控品：具备原厂配套的高、低两个水平的质控品。质控项目覆盖所有报告参数
▲3.14、校准品：具备原厂配套的校准品。一支校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET
 ★4、主要配置：
4.1、全自动血液体液分析仪主机1套
4.2、配套工作站1套
4.3、试剂读卡器 1个
4.4、一维条码扫描器	1把
4.5、合格证1份
5、质保期：1年。
6、售后服务要求： 
货到后，中标供应商直接与我单位在用的LIS系统提供商联系，负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，需调试设备实现单向传输功能，保障设备正常进行数据传输至LIS系统。
二、设备名称：灭菌锅
预算单价（万元）：5.7
1.数量8台
2. 主要用途：用于样品的前处理和检毕样品的无害化处理
3. 主要技术参数：
▲3.1、容量:85-120升
3.2、立式结构，底部带脚轮
★3.3、灭菌腔材料不锈钢 ,整机使用年限≥8年
▲3.4、开关盖方式：触拨式或按压式开关
3.5、时间范围:灭菌时间:1分钟-60小时；保温时间:1-9999 分钟，定时器预置范围：0-15 天延迟
★3.6、全自动立式压力蒸汽灭菌器温度和压力: 设计温度≥126℃，设计压力≥0.145Mpa
▲3.7、传感器故障自检及保护功能：设备自动检测传感故障，并声光报警；具备保温功能，固体琼脂溶解功能，水位检测报警功能
▲3.8、进水、升温、灭菌、排水、排汽、干燥全过程自动进行。
▲3.9、负责完成该设备及设备用户的特种设备注册备案和使用登记证明的办理
★3.10、需提供第三方检测机构出具的设备压力阀和温度表盘计量/检定报告复印件
▲3.11、界面显示：电子触摸屏，显示温度、压力、时间、报警信息
3.12、可实时读取运行及曲线转化数据并具备手机移动APP监控功能
★4、主要配置
4.1、主机1台
4.2、吊篮2个
5、质保期：1年
三、设备名称：心电图机
预算单价（万元）：8.85
1.数量1台
2. 主要用途：用于健康体检心电图检查
3. 主要技术参数：
★3.1、主要功能：静息12导联心电图、计算法18导联心电图
3.2、输入保护：标配导联线内附除颤保护电路
▲3.3、AD采样率：≥70000 Hz/Ch
3.4、输入阻抗：≥50MΩ
3.5、耐极化电压：≥±550mV
3.6、共模抑制比：≥105dB
▲3.7、频率响应：0.5Hz-500Hz
3.8、标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±5%
▲3.9、时间常数：≥3.5秒
3.10、滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波
3.11、不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警。3.12、电极脱落：液晶显示器显示脱落部位
★3.13、操作模式：可自动或手动，自动操作时支持实时或回顾记录 
3.14、心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能
3.15、冻结记录：支持≥3分钟波形冻结记录模式
▲3.16、波形质量检测：可实现波形质量稳定情况下，设备自动开始记录
3.17、显示方式：≥7.6"液晶显示
▲3.18、记录器：内置高分辨率热线阵打印,可同步打印12道心电波形
▲3.19、打印网格：具备在无网格纸上打印网格功能
▲3.20、输出设备：可直连打印机，打印A4尺寸报告
★3.21、支持计算法18导联心电图报告打印
3.22、走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S
3.23、电极噪声标记：双模式（屏幕，报告）提示，点划线热敏标记打印，热敏报告可显示噪声、脱落的具体时间段
3.24、模拟信号打印：具备外部信号输入接口，可打印心音脉波放大器等外部机器的模拟信号。
3.25、QTc算法：≥4种
▲3.26、测量分析：具备12导联心电性别年龄特异性算法，支持超过38种心电相关参数自动测量
▲3.27、测量分析：18导联ST-Map打印
▲3.28、自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值
3.29、外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ
3.30、其它输出接口：USB/SD；
3.31、存储和传输：内置≧800份心电图，扩展支持3000份以上外部设备存储
3.32、输入设备：可连接条码枪、读卡器
3.33、安全性：电击防护类型: I类CF型
3.34、数据传输方式：DICOM/ECTP 
3.35、数据存储格式：PDF/XML/DAT
3.36、网络：标配LAN有线网络接口，内置WIFI网络连接。
▲3.37、内置自动分析软件包
★4．主要配置：
4.1心电图主机1台
4.2心电导联1套
4.3内置充电电池1块
4.4电源线组件1条
5、质保期：2年
6、售后服务要求： 
货到后，中标供应商直接与我单位在用的HIS系统提供商联系，负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，需调试设备实现单向传输功能，保障设备正常进行数据传输至HIS系统。
四、设备名称：尿液分析仪
预算单价（万元）：1.5
1.数量1台
2. 主要用途：用于临床医学实验室尿液分析
3. 主要技术参数：
3.1、项目选择：≥十项
3.2、测定原理：反射光电比色法
▲3.3、测定速度：≥240 标本/h
3.4、光源系统：采用冷光源测定系统
3.5、工作方式：可选择单条测试或连续测试
★3.6、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH等十项以上
★3.7、显示：触摸液晶显示屏，中英文操作界面，中英文测试结果并用符号单位、SI 国际单位、常用单位表示
3.8、仪器能准确感应尿试纸条的数量
3.9、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内
3.10、打印：内置热敏打印机打印测试结果
▲3.11、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障
3.12、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部
▲3.13、存储功能：可存储 2000 个以上测量结果
▲3.14、校准功能：仪器配有试纸条校准功能
▲3.15、输出接口：仪器有 RS-232 接口，可实现 Lis 系统连接（Lis 软件选配）
3.16、电源：可在 110V—240V 下工作
★4. 主要配置：
4.1、主机1 台
4.2、电源线 1 条，保险管 2 个，打印纸 1 卷
4.3、使用说明书及相关技术资料一套
5、质保期：1年
6、售后服务要求： 
6.1、货到后，中标供应商直接与我单位在用LIS系统提供商联系，负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，需调试设备实现单向传输功能，保障设备正常进行数据传输至LIS系统。
B分标
一、设备名称：恒温水浴摇床
预算单价（万元）：1.8
1.数量2台
2 主要用途：用于兽药残留检测样品前处理
3. 主要技术参数：
3.1、具备不锈钢内胆、摇板、弹簧、烧瓶夹，机身配备排水阀。
★3.2、无刷电机，电机绕组导体必须采用纯铜材质
★3.3、振荡频率：20～200 rpm，连续无级可调
▲3.4、摇板振幅：≥25mm
▲3.5、温控范围：室温-99.9℃
▲3.6、温度调节精度：≤±0.2℃
▲3.7、温度均匀度 / 波动度：≤±0.3℃
3.8、内部尺寸：≥400mm×300mm ×200mm
3.9、外形尺寸：≤880mm×600mm×550mm
3.10、设备重量：≤85kg
★4. 主要配置：
4.1、主机 1台
4.2、电源线
4.3、通用烧瓶夹座1个
4.4、适配排废液软管1根
5、质保期：1年
二、设备名称：多管漩涡混合仪
预算单价（万元）：1.0
1.数量3台
2. 主要用途：主要用于样品提取等前处理
3. 主要技术参数：
★3.1、转速范围：500 - 2500rpm
3.2、调速精度：≤±2rpm
★3.3、振幅：≥3.6mm
3.4、定时范围：1min -99h59min
3.5、间歇运行定时范围：1- 999S
3.6、最大载重：≥4.5kg
▲3.7、容量：5ml/15ml×54（Φ15mm孔），50ml×20（Φ27mm孔） 
3.8、净重：≤25kg
▲3.9、LCD /LED显示屏
★4．主要配置：
4.1、主机1台
4.2、电源线1件
4.3、适配5ml/15ml夹具1个、50ml夹具1个
5、质保期：1年
三、设备名称：旋转蒸发仪
预算单价（万元）：1.85
1.数量2台
2. 主要用途：用于样品浓缩前处理
3. 主要技术参数：
3.1、 电机：直流无刷电机，电机绕组导体必须采用纯铜材质
3.2、 整机额定功率：≤1400W，加热额定功率：≤1300W
★3.3、 转速范围：20-180rpm，电子无级调速
▲3.4、浴槽控温范围：常温-95℃，调节精度：水浴≤±1.5℃
★3.5、最大蒸发能力（水）：≤1L/h，系统密封泄漏量≤0.5kPa/min
▲3.6、 旋转瓶倾斜角度：15°-45°
▲3.7、 配套循环冷却器使用温度范围：-10℃至25℃
★3.8、 配套真空泵流量 ≥75L/min，最大真空度≥ 0.095MPa；功率≥150W；单头抽气量≥8L/min；抽气头数≥2个
3.9、 玻璃组件为 3.3 硼硅玻璃，双重密封圈
3.10、 供电电源：220‑240V，50/60Hz
3.11、LCD /LED显示屏
★4、主要配置：
4.1、主机1台
4.2、水浴锅1台
4.3、冷却循环器1台
4.4、真空泵1台
4.5、适配冷凝器1套
4.6、适配玻璃组件1套，蒸发瓶100ml、250ml、500ml各1个，收集瓶1000m1个。
4.7、电源线、连接管及配套附件 1 套
5、质保期：1年
四、设备名称：台式低速离心机
预算单价（万元）：0.81
1.数量3台
2. 主要用途：用于样品离心前处理
3. 主要技术参数：
▲3.1、电机：直流无刷电机，电机绕组导体必须采用纯铜材质
▲3.2、显示：LCD /LED显示屏
3.3、内腔材质：不锈钢离心腔
★3.4、配有电子门锁，设有门盖、超速、不平衡多重保护功能
★3.5、最高转速：≥5000r/min 
★3.6、最大相对离心力：≥4300xg
3.7、最大容量：8×100ml 
▲3.8、转速精度：≤±30r/min
3.9、定时范围：0-99min 
3.10、外形尺寸(L×W×H)：≤450×550×400mm
★4. 主要配置：
4.1、台式低速离心机主机1台
4.2、水平转子1个（2×4×50ml）
5、质保期：1年
五、设备名称：智能一体化蒸馏仪（带氮气发生器）
预算单价（万元）：16.0
1.数量1台
2. 主要用途：用于食品中二氧化硫的测定
3. 主要技术参数：
▲3.1、 适用标准：仪器检测满足《GB5009.34-2022 食品中二氧化硫的测定》，同时满足2025版《中国药典》二氧化硫测定相关要求
▲3.2、整机组成：设备包含主机、加热单元、冷凝管路单元、自动加酸单元、氮吹单元、外置冷却水装置
▲3.3、控制单元：液晶触摸屏；单通道工作时间 0-200min
★3.4、加热单元：≥ 8 路独立加热通道；采用碗式远红外陶瓷加热器皿，单孔单控；适配1000ml 标准圆底烧瓶；每路加热功率 0-500W可调 
★3.5、 冷凝管路单元：≥ 8 路回流冷凝管；冷凝管采用串联结构，配套专用冷凝管卡槽
★3.6、 自动加酸功能：≥ 8 通道自动加酸模块，自动完成盐酸添加与加热启动；加酸管路与氮气共用一根管路。
★3.7、 氮吹单元：≥ 8 路独立氮气控制通道；氮气流速调节范围 200-2000ml/min；主机预留总氮气外接接口，内置超压泄压装置。
3.8、滴定与搅拌单元：主机配置滴定工位，≥ 1 路滴定及磁力搅拌装配置
▲3.9、 氮气发生器模块：氮气流量≥12L/min；氮气纯度≥99.9%；露点<-20℃；气体输出压力>0.4Mpa/4bar，压力稳定性<0.03Mpa；内置≥5寸液晶屏幕；内置压缩机，无需另配空气气源；不锈钢储气罐，双重压力保护措施；输出氮气中不得检出邻苯二甲酸酯类（ND）（提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测告或生产厂家的材料声明或原厂盖章的检测报告）
▲3.10、外置冷却水循环机：压缩机制冷；控温范围0℃-35℃；温度控制精度≤±1℃；水泵流量：≥8L/min；水箱容积：≥10L
★4. 主要配置：
4.1、主机 1 台
4.2、氮气发生器 1 台
4.3、外置冷却水循环机 1 台
4.4、回流冷凝管 8 根
4.5、1000ml 圆底烧瓶 8 个
4.6、接收瓶 8 个
4.7、烧瓶支架及附属配件
5、质保期：3年
六、设备名称：氮气发生器
预算单价（万元）：5.0
1.数量1台
2. 主要用途：提供氮吹仪的氮气来源
3. 主要技术参数：
★3.1、 氮气纯度：≥ 99.5%，含水量露点≤-20℃
★3.2、 氮气流量：≥15L/min @60psi
▲3.3、 输出压力：0-0.4Mpa
3.4、 供电电源：220V±10% 50Hz
▲3.5、输出氮气中不得检出邻苯二甲酸酯类（ND）（提供由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测告或生产厂家的材料声明或原厂盖章的检测报告）
3.6、 噪 声：<55 分贝
3.7、 接 口：快插接头
3.8、 外形尺寸：≤1100×600×900mm
3.9、 重 量：≤150KG
★4. 主要配置：
4.1、氮气发生器1台
4.2、配套管路接头
5、质保期：2年
七、设备名称：光化学柱后衍生器
预算单价（万元）：3.1
1.数量2台
2. 主要用途：用于黄曲霉毒素B1的检测
3. 主要技术参数：
3.1、 适用标准：满足 GB 5009.22、2020 版《中国药典》四部 2351 黄曲霉毒素测定法以及和2015年国家食品污染和有害因素风险手册
3.2、 配套设备要求：可适配带有荧光检测器的 HPLC/UPLC 液相色谱系统使用，适用于黄曲霉毒素 B₁、B₂、G₁、G₂、M₁、M₂共 6 种毒素检测
★3.3、光源波长：固定衍生波长254nm，波长准确度 ±1nm
3.4、光源配置：寿命≥10000 小时；衍生光源功率8W-16W
★3.5、 流速范围 0.6-5mL/min
▲3.6、 反应线圈：采用 FEP材质
▲3.7、 冷却系统：主动风冷/主动降温装置 ；反应腔采用不锈钢腔体
3.8、 整机兼容性：可串联于色谱柱与荧光检测器之间，兼容主流品牌 UPLC/HPLC 液相色谱仪
3.9、 智能安全功能：具备漏液报警、电源保护、光源控制及维护提示功能
3.10、外形尺寸：主机≤ 450mm×200mm×200mm（L×W×H）
★4. 主要配置：
4.1、 光化学柱后衍生器主机 1 套
4.2、 适配衍生线圈2套
4.3、 254nm紫外衍生灯管1个
4.4、 电源控制器及降温组件1套
4.5、 与色谱仪连接配件 1 套
5、质保期：1年
八、设备名称：刀式研磨仪
预算单价（万元）：3.5
1.数量2台
2. 主要用途：用于样品前处理的研磨
3. 主要技术参数：
★3.1、 驱动电机：额定功率≥1100W，直流无刷电机，电机绕组导体必须采用纯铜材质
★3.2、 转速参数：转速范围1000-15000rpm，转速可调，数字显示
★3.3、转刀：包含不锈钢制、钛制、不锈钢锯齿材质转刀；刀叶数量≥2个，刀片不在同一水平面
▲3.4、样品处理参数：单次处理容积≤700ml，最终出样尺寸≤300μm
▲3.5、运行模式：支持正转、反转、间歇启停运行模式
3.6、控制系统：电子控制系统；可储存实验程序≥8个
▲3.7、定时功能：研磨时间范围1s-60min
3.8、安全防护：设备配备安全锁止装置
3.9、研磨腔体：通用耐磨研磨杯，可无工具拆装；全套配件支持高温高压灭菌
★4. 主要配置：
4.1、 研磨仪主机1台
4.2、 钛制转刀、不锈钢转刀、锯齿转刀各1个
4.3、 专用刮刀2把
4.4、 研磨杯2个
4.5、 PP顶盖1个
4.6、 重力顶盖1个
4.7、 电源线1根
5、质保期：1年
九、设备名称：拍击式均质器
预算单价（万元）：1.5
1.数量1台
2. 主要用途：用于食品微生物样品均质前处理
3. 主要技术参数：
3.1、 机身材质：不锈钢
★3.2、无刷电机，电机绕组导体必须采用纯铜材质
▲3.3、 显示控制：触摸/液晶显示屏，可调节拍击速度、时间
▲3.4、 舱门：带可视观察窗
3.5、 击打板：可拆卸，免工具拆装；拍击间距 0-15mm 电动可调
★3.6、 拍击速度：4-10 次/秒
3.7、 有效均质体积：50-400mL
3.8、 均质时间：1s-60min
▲3.9、 安全保护：漏液报警并自动停机
★4、 主要配置：
4.1、 主机 1 台
4.2、 接水盘 1 个
4.3、 电源线 1 根
4.4、 支架2个
4.5、 封口夹5个
5、质保期：1年
十、设备名称：旋涡振荡器
预算单价（万元）：0.44
1.数量3台
2. 主要用途：用于植物检疫、食品微生物检测、动物检疫辅助设备
3. 主要技术参数：
★3.1、 转速范围：200-3000rpm
3.2、 操作模式：支持点触、连续振动
★3.3、振荡振幅：≥3mm
3.4、 定时范围：0-999min
3.5、 工作电源：≤220V，50-60Hz
▲3.6、 设备功率：≥60W
3.7、 设备净重：≤8kg
3.8、 外形尺寸：≤220×300×170mm
★4. 主要配置：
4.1、 主机1台
4.2、 标准杯头1个
4.3、 电源线1根
5、质保期：1年
十一、设备名称：小型高速冷冻离心机
预算单价（万元）：8.3
1.数量1台
2. 主要用途：用于动物疫病检测前处理
3. 主要技术参数：
3.1、工作条件:+10℃至+32℃
★3.2、转速:≥14000rpm，精度±1rpm；最大离心力(g):≥
18000g
▲3.3、最大容量(ml):≥24×1.5/2.0mL
3.4、时间控制范围:0-99分钟59秒/连续运转/短时加速
▲3.5、温度设定范围:-10℃至40℃；离心腔温度≤4℃(最大转速时)
3.6、噪音(dBN):＜66dBA(最大转速时)
3.7、免维护无碳刷变频电机
3.8、离心力，速度，时间、温度、转头实时显示
▲3.9、双重盖锁定，不平衡保护
3.10、定速计时功能
★4、主要配置:
4.1、高速台式冷冻主机:1台
4.2、尖底角转子24×l.5/2.0 mL:1套(≥14000rpm,≥18000g)
5、质保期：3年
十二、设备名称： 旋转蒸发仪
预算单价（万元）：4.9
1.数量1台
2. 主要用途：用于样品浓缩前处理
3. 主要技术参数：
3.1、旋转蒸发仪主机
★3.1.1、加热和旋转可独立操作；水浴锅温度范围：室温～180℃，智能数显控温，水油两用，水控温精度≤± 1℃，油控温精度≤± 2℃；转速范围：20-280rpm 或更宽范围
3.1.2、 升降行程≥150mm；浴锅容量：≥5L
3.1.3、 冷凝器：纵式蛇形冷凝器（冷凝面积≥1200cm2，带隔热材料），真空密封圈耐腐蚀
3.1.4、蒸发瓶角度连续可调，调节范围0-60度或范围更大
3.1.5、断电时蒸发瓶会自动抬升；浴锅具有防干烧自动断电功能，水浴锅高温鸣报警
3.1.6、 具有冷凝回收装置
3.1.7、蒸馏瓶容量：25-1000mL或更大范围
3.1.8、配备内置数字真空度控制器
3.1.9、 触摸屏控制器，真空度、转速等多参数同时数字显示，内置图形化蒸馏曲线和多种溶剂数据库
3.1.10、 梯度蒸馏模式，可实现程序自动控制真空度和转速；内置进气阀，程序结束后自动卸真空停止蒸馏
3.1.11、 可选自动蒸馏功能，系统可自动识别溶剂沸点，自动寻找最佳的蒸馏条件，无需人工摸索。
3.2、隔膜真空泵
★3.2.1、无油抽气；极限真空度（绝压）：≤5mbar；最大抽气速率：≥33L/min
3.2.2、双级泵结构，同时具有抽气速率≥33L/min和低极限真空≤5mbar的特点
3.2.3、内部隔膜片及管路均为PTFE材质，可耐强化学腐蚀。
3.3、冷却水循环系统
3.3.1、 控温方式：数字控温技术与热气旁路技术相结合；控温范围：-20℃至室温；控温精度：≤±0.1℃
3.3.2、冷却方式：压缩机制冷，工业压缩机组，环保型制冷剂 ；制冷功率：≥800W@25℃
3.3.3、冷却液位实时显示，水箱容积：≥2.6L，水泵流量：≥6.4L/min，泵压：≥3bar
3.3.4、实时显示压力，压力可调节，具备高低温报警、水位报警功能
3.3.5、控制界面显示设定温度和实际温度
★4、主要配置：
4.1、旋转蒸发仪主机1台，含内置数字真空控制器1套，彩色触摸屏控制器1套；
4.2、加热水油两用浴锅1台
4.3、 竖直式蛇形冷凝器 2 个
4.4、 气液分离瓶1个
4.5、蒸发旋转瓶：6个（1000mL）
4.6、收集瓶：2个（1000mL）
4.7、 隔膜真空泵1 台
4.8、冷却水循环系统1台
5、质保期：1年
十三、设备名称：电子天平
预算单价（万元）：2.0
1.数量2台
2. 主要用途：用于样品称量
3. 主要技术参数：
★3.1、最大秤量≥220g；最小称量值支持按USP<41>、允差0.10%评估；线性误差≤0.1mg
★3.2、可读性：≤0.1mg
3.3、机身标配保护罩
3.4、通信接口：USB-A接口和RS232接口，配蓝牙组件
★3.5、重复性（5%载荷）：≤0.08mg ；灵敏度便偏移（标称加载）：≤0.5mg
▲3.6、稳定时间：≥2S   
3.7、秤盘直径：≥Ø 90mm
3.8、自动内部校正
▲3.9、金属底座与PBT顶部外壳的材质
▲3.10、天平具备LCD混合触摸屏
★4、主要配置：
4.1、天平主机1套
4.2、不锈钢实心秤盘1个
4.3、电源适配器1个
5、质保期：1年
十四、设备名称：智能试剂安全管理柜
预算单价（万元）：17.3
1.数量1台
2. 主要用途：用于危险化学试剂的储存
3. 主要技术参数：
3.1、集成工业级操作终端，预装专业操作软件，采用不小于13英寸电容式触摸屏，屏幕内嵌人脸识别摄像头，供应商投标时
须提供产品实拍外观图作为证明材料
3.2、采用冷轧钢板，具备耐火防爆功能
★3.3、通过RFID射频技术自动定位到层，配备RFID识别器及USB接口，系统可自动识别物资信息并自动定位其所在位置，具备制冷功能，可实现制冷温度范围在2-25℃调节，存储规则符合《GB15603-2022危险化学品仓库储存通则》国家标准
★3.4、尺寸:宽900mm*深670mm*高1880mm(误差+10%以内)，内置封闭循环净化系统，可通过内部空气循环多重过滤有害物质和异味，无需外接通风管道，甲醛和苯去除率都不低于95%，供应商投标时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件
▲3.5、采用特氟龙喷涂与PP材质结合的防腐工艺，可耐受强酸、强碱和有机溶剂腐蚀
3.6、配备3D数字摄像头，具备移动侦测功能，自动识别、记录并分段存储视频画面，支持回放与导出
3.7、集成电控与机械双重锁，保证断电时可应急领用
3.8、柜体底部采用可移动脚轮，支持锁定，内部采取全遮光密闭空间设计，配备照明系统，开门自动亮灯
3.9、采用防静电设计，配置铜质接地端子。须提供实物图片作为证明材料
3.10、系统提供人脸识别和账号密码2种登录方式，支持双人身份验证
3.11、柜体屏幕界面可直接进行新品入库、领用，归还操作。支持单品和批量操作，自动生成流转记录，实时显示盘点清单
3.12、系统需具备存储禁忌智能分析与报警能力，具备实际情况自定义存储，供应商投标时须提供软件提醒和存储禁忌报警列表界面截图作为证明材料
3.13、报表统计包含库存量统计、入库统计、使用明细表、库存明细表、流转日志、存储禁忌报表，支持按时间范围、物资名称等条件查询和数据导出
★3.14、智能试剂安全管理副柜可与主柜相结合使用，由主柜控制副柜电控锁；副柜可与主柜连接；副柜标准型单柜存储容量大于410L，温度控制范围、内部配置与主柜相同
4、主要配置:
4.1、主柜1套
4.2、副柜1套
4.3、主柜、副柜各配置4块高强防腐层板
4.4、RFID标签:10000张
5、质保期：2年
十五、设备名称：宽式水平电泳槽及电源 
预算单价（万元）：2.8
1.数量1台
2. 主要用途：用于核酸检测产物分析辅助设备
3. 主要技术参数：
★3.1、宽式水平电泳槽凝胶盘:  带有荧光标尺的紫外线透明凝胶托盘 
3.2、凝胶盘大小： 60×60、120×60、60×120、120×120 mm
▲3.3、彩色编码的带标记的电极和带标记的底座
▲3.4、 槽身侧边有箭头指示运行方向；槽体透明材料结构；槽盖位置有正负极标识
▲3.5、迁移速度：≥4cm/hr
3.6、样品通量：6-48个；缓冲液容量≥600ml
★3.7、电泳电源输出:电压5-300 V；电流4-400 mA；功率≥75W；直流输出
3.8、 输出类型：恒压、恒流；可定时
▲3.9、 有暂停/继续功能；有断电后自动恢复功能；过压、过流、过载、短路保护保护功能
▲3.10、 输出插孔:4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳。
★4. 主要配置：
4.1、水平槽单元1套     
4.2、紫外透射槽 1个
4.3、 60×60、120×60、60×120、120×120 mm凝胶盘各1个
4.4、15×7cm制胶板 1个
4.5、 1.0mm 25齿、1.5mm 18齿、1.5mm 13齿梳子各1把
4.6、基础电泳电源1台
4.7、输出导线4组
5、质保期：1年
三、商务条款
	★商务要求

	（一）合同签订时间
	1.自中标通知书发出后5个日历日内。
2.地点：采购人指定地点。

	（二）交付时间及地点
	1.交货时间：在签订合同之日起20个日历日内。
2.交货地点：广西防城港市东兴市东兴镇四川路77号

	（三）报价要求
	中标供应商负责将设备运至采购人指定的地点，负责安装，现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费(主材及辅材)、运输、安装、验收、保修、开放标准通用通信接口、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用。

	(四)履约保证金
	□本项目不收取履约保证金。
☑本项目收取履约保证金，具体规定如下：
1.履约保证金金额：按合同金额的5%收取，于合同签订后5个工作日提交至采购人指定账户。
2.履约保证金提交方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。
3.履约保证金退付方式、时间及条件：货物验收合格后15个工作日内无息退付。履约保证金退付方式同投标保证金退付方式。由中标人向履约保证金收取单位提供《项目合同验收书》，保证金收取单位在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息）。
4.履约保证金指定账户：
户名：东兴海关综合技术服务中心 
开户银行：中国银行东兴支行
银行账户：618457494957
备注：
1.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，采购人有权按照合同违约处理。
2.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则采购人有权按照合同违约处理。
3.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	（五）付款条件
	1.中标供应商在合同签订之日起5个工作日内须足额缴纳履约保证金 ，采购人在中标供应商缴纳履约保证金并核验到账后，在财政拨款额度下拨到财政部预算管理一体化系统后，10个工作日内采购人向中标供应商支付合同总金额的30%作为预付款；货到采购人指定地点，并经采购人签收后，采购人自收到中标供应商提交的货物签收凭证及付款申请之日起10个工作日内向中标供应商支付合同总金额30%的合同款；安装调试完毕并经采购人最终验收合格后，采购人自验收合格并收到中标供应商提交的最终验收报告及付款申请之日起10个工作日内向中标供应商支付剩余40%的合同款。
2.票据要求：付款前中标供应商必须按照合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，并经采购人检查票据合格。一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须向采购人支付发票票面金额30%的违约金，且采购人有权解除合同，因解除合同而产生的一切损失均由投标人承担。须按货物类开具发票，发票总额与合同总金额一致。
3.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
4.因财政集中支付延误时间不计算在内，中标供应商提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，采购人有权相应顺延付款期限，且采购人不承担延误付款责任。

	（六）质保期
	本项目所有设备质保期自设备验收合格之日起计算，质保期内供方免费上门维修、更换零部件，免收人工费、配件费。质保期外，能为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。
全自动血细胞分析仪、拍击式均质器、多管漩涡混合仪、恒温水浴摇床、旋转蒸发仪、光化学柱后衍生器、台式低速离心机、电子天平、宽式水平电泳槽及电源、灭菌锅、刀式研磨仪、漩涡振荡器、尿液分析仪整机质保不少于1年；心电图机、氮气发生器、智能试剂安全管理柜整机质保不少于2年；智能一体化蒸馏仪（带氮气发生器）、小型高速冷冻离心机，整机免费质保不少于3年。

	（七）售后服务要求
	1.质量保证和售后服务承诺：为保障货物质量及产品品质，中标供应商必须承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的质量保证证明、售后服务保证原件、供货证明原件、经销证书或购买发票等）。
2.在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后3年内，中标供应商提供设备技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件升级和培训。
3.合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知采购人。
4.中标供应商负责将设备运至采购人指定的地点，负责安装，现场培训及技术应用培训。
5.安装、调试货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，带“★”的项目必须符合其性能。
6.中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7×24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。
7.现场培训：中标供应商应以2人次培训班及现场培训形式对操作人员进行仪器基本操作和维护知识进行的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如采购人有因人员流动，需要进行培训，中标供应商应对采购人新增实验人员进行现场培训。

	（八）采购标的
验收标准
	1.如采购人需要，中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。验收过程中所产生的一切费用由中标供应商承担。
2.中标供应商的设备供货、安装施工、调试、装机验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。
3.中标供应商应向采购人提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。
4.中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，中标供应商应无条件在规定时间内进行更换并不得以任何原因拖延。
5.采购人根据招标文件、中标供应商的投标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。采购人有权委托第三方专业机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因中标供应商所提供的产品未达到采购文件中技术性能指标的，采购人有权要求退换货，采购方有权因此不予验收，中标方将自行承担所有经济损失。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	管理体系要求
	详见招标文件“评标办法及评分标准”。

	业绩要求
	详见招标文件“评标办法及评分标准”。

	（二）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求，详见招标文件“评标办法及评分标准”。

	（三）进口产品说明

	进口产品说明
	□本项目货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。
☑本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	（四）核心产品

	核心产品：A标中第1项全自动血细胞分析仪为核心产品。B标中第12项旋转蒸发仪为核心产品。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	（五）知识产权

	采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	（六）规范标准

	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
涉及医疗器械产品，应按国家药监局相关规定，提供相关医疗器械注册证或备案证。

	三、其他要求

	1.在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标供应商负责赔偿采购人的一切经济损失。
2.投标人可根据招标文件及评分办法的要求，在投标文件中提供技术及项目实施方案、售后服务承诺、培训方案等。
3.中标供应商应遵守现场的一切规章制度，应自行负责安装调试现场的安全管理，安全、文明安装和调试。
4.标注“★”的条款为关键技术参数，为必须满足内容，不满足做无效投标处理；标注“▲”的条款为重要技术参数；其他未标注符号的条款为一般技术参数。
5.其它要求详见合同条款相关内容。
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