# 采购需求

一、项目概况

1.为满足北师大珠海校区理工综合体10#2-4F实验需求，拟采购一批实验家具。

2.本项目最高投标限价为1,106,224.00元，供应商报价不得高于采购文件规定的最高限价，否则按投标无效处理。

3.项目属性：货物

4.本国产品：政府采购活动中多种产品全部为本国产品参与竞争的，不享受价格评审优惠。既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到 80%以上（≥80%）时，对供应商提供的全部产品的报价给予20%的价格评审优惠，用扣除后价格参与评审；未达到80%的，不享受价格评审优惠。

5.本国产品相关声明和中小企业声明函填写注意事项：相关格式文件的“标的名称”和“产品名称”应当按下表填写：

| 序号 | 标的名称/产品名称 |
| --- | --- |
| △1 | 边台（2400*750*850） |
| 2 | 边台（4200*750*850） |
| 3 | 边台（6900*750*850） |
| 4 | 边台（7000*750*850） |
| 5 | 边台（7150*750*850） |
| 6 | 边台（7600*750*850） |
| 7 | 边台（8250*750*850） |
| 8 | 操作台 |
| 9 | 操作椅 |
| 10 | 储物柜 |
| 11 | 单口水龙头+中水槽 |
| 12 | 单口洗眼器 |
| 13 | 登记台 |
| 14 | 滴水架 |
| 15 | 吊柜（4500*300*600） |
| 16 | 吊柜（5900*300*600） |
| 17 | 吊柜（6200*300*600） |
| 18 | 钢制层架 |
| 19 | 高温台 |
| 20 | 功能柱 |
| 21 | 会商桌 |
| 22 | 会议椅 |
| 23 | 紧急冲淋洗眼器 |
| 24 | 菱形试剂架 |
| 25 | 排风试剂柜 |
| 26 | 气瓶柜 |
| 27 | 三口水龙头+中水槽 |
| 28 | 实验椅 |
| 29 | 水槽台（800*600*850） |
| 30 | 水槽台（900*750*850） |
| 31 | 天平台 |
| 32 | 听众椅 |
| △33 | 通风柜 |
| 34 | 土样储存架（1000*600*2000） |
| 35 | 土样储存架（1500*600*2000） |
| △36 | 万向罩 |
| 37 | 温室层架 |
| 38 | 仪器台（2400*900*850） |
| 39 | 仪器台（3900*900*750） |
| 40 | 仪器台（4800*900*850） |
| 41 | 仪器台（5000*900*850） |
| 42 | 仪器台（5900*900*850） |
| 43 | 仪器台（6200*900*750） |
| 44 | 仪器台（6200*900*850） |
| 45 | 仪器台（6300*900*850） |
| 46 | 仪器台（7000*900*850） |
| 47 | 中央台 |
| 48 | 周转台 |
| 标注“△”为核心产品。 |  |

二、样品清单

| 序号 | 样品名称 | 规格、制作要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台柜架所用钢材 | ≥1.0mm优质冷轧钢板，环氧树脂粉沫喷涂，样品不小于215mm×150mm | 2块 | 实验台为：中央台、边台、仪器台、水槽台、登记台、周转台、吊柜 |
| 2 | 实验台面所用陶瓷板 | ≥20mm厚黑色陶瓷台面，样品至少有一边是要带阻水凹槽配置设计，不小于215mm×150mm | 2块 |  |
| 3 | 三口水龙头 | 高密封性水龙头 | 1套 |  |

1.投标人须在提交投标文件截止时间前提交投标样品，逾期送达的投标样品将不予接收，样品提交地址：广东省珠海市香洲区兴华路192号2号楼3楼公诚管理咨询有限公司304会议室。

2.投标样品进场注意事项：

（1）投标人须遵守样品摆放场地管理规定，外来人员听从现场工作人员指挥。

（2）提交样品过程注意控制噪声和保护样品摆放现场设备设施，如有损坏，自行修复原样；也不得破坏其他投标人的样品。样品地点空间有限，自觉依次摆放，不得霸占、侵占其他投标人的样品空间。摆放完毕，自行清点样品数量，在采购代理机构工作人员处进行登记，并清走纸皮等垃圾。

（3）投标人应当在规定时间前、指定地点内将所有样品摆放及登记完毕。

（4）为维护投标人自身的利益，建议投标人提供样品时，自带布料覆盖于样品上。采购人及采购代理机构对投标人所递交样品的破损或质量不负任何责任。

（5）除采购人、代理机构及评标委员会外，其他单位或个人未经允许不得对非本单位样品进行拍照或者查看。

3.样品需按照用户需求中的技术要求的标准进行制作，样品的技术参数需满足采购需求中相应的参数，尺寸偏差（如有）以标注为准。投标人应按上述样品规格要求及数量提交样品，须注明项目名称、项目编号、投标人名称、样品名称、样品规格等信息。未粘贴标签或标签信息不完整导致无法识别投标人身份的，视为投标人未提交样品，一切责任由投标人自行承担。

4.采购人及采购代理机构对投标人所递交样品污损不负任何责任。中标人的样品封存于采购人单位，作为履约验收的参考。未中标的投标人应在本项目中标公告发布之日起7个工作日后的3个工作日内自行取回投标样品。投标人逾期不取回样品，则视为同意采购人或采购代理机构有权自行处置相关样品。

三、主要商务要求

- 标的提供的时间：自合同签订生效之日起45个日历日完成供货、安装、调试合格并投入使用。

- 标的提供的地点：北京师范大学珠海校区内。

- 付款方式：

（1）支付比例30%，合同签订生效后，采购人收到中标人开具的有效发票10个工作日内，向中标人支付合同总额的30%作为预付款；

（2）支付比例60%，货物全部到货且通过验收，采购人在收到中标人开具的有效发票后10个工作日内，向中标人支付合同总额的60%作为进度款；

（3）支付比例10%，货物安装完毕且投入使用，采购人在收到中标人开具的有效发票后10个工作日内，一次性付清余款。

- 验收要求：

（1）验收主体：由采购人负责验收工作，必要时可邀请第三方专业检测机构或专家参与验收工作。

（2）验收时间：分阶段验收，每批次货物到货后对该批次货物质量进行验收，全部货物到货并完成安装调试后进行整体验收。

（3）验收方式：采购人验收后，在《验收单》上签字视为确认验收。采购人有权在交付的产品中，随机抽取产品进行送检，检测内容和标准为“技术标准与要求”，检测费用包含在投标总价中。检测不合格的，无论是否已送货或安装，需整批退回，因退回产生的运输费、仓储费等一切费用由中标人承担。

（4）验收程序：①货物送达采购人指定地点，并完成安装调试，正常使用；②供应商提交履约完工申请及全套验收资料；③采购人核对资料完整性、合规性；④现场核查货物数量、规格、落地成效；⑤按需开展功能实测、抽样校验；⑥汇总验收意见，判定合格或限期整改；⑦验收无异议签署验收单据归档。

（5）验收内容：采购人对供应商提供的货物进行验收。采购人和中标人双方将依据有关规定，对到货进行表面(货物的品牌、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件等)检验。当货物运抵采购人的现场后，采购人进行到货验收，若发现有缺陷或与合同不符的情况，中标人应及时进行更换或修复，并自行承担有关费用。到货检验属于预防性检验，货物是否合格应以最终调试完成后的整体验收结论为准。货物全部到货并安装、调试完成后，由采购人组织验收小组进行整体质量验收，验收合格双方签署质量验收表。如有必要，采购人有权邀请第三方机构参与整体验收，第三方机构出具的意见将作为验收参考资料一并存档，验收所产生的费用由中标人支付。中标人应在整体验收前将所有产品的说明书、原厂安装使用手册、相关技术文件和资料、及安装调试报告（如有）等文档汇集成册交付采购人。

（6）验收标准：供应商提供的货物或服务质量符合国家及行业强制标准，采购文件要求、投标（响应）文件承诺及合同要求。

1）符合国家及行业强制标准，招标文件要求、投标文件承诺、合同。

2）总体布局及家具规格符合相关图纸设计（如有）要求，尺寸及排布合理有序。

3）提供符合采购人要求的，有效的检测合格证及检测报告。

4）家具安装正确、牢固、严密，其偏差应在设计标准控制范围内。

5）各组件间连接紧密，无内容物外露，家具安装过程中未损坏原有结构。

6）所有货物安装完毕后，中标人负责清洁卫生。清洁范围包含：家具、地板、天花板等；保证现场环境干净整洁明亮，清洁费用包含在合同总价中。

（7）整改与费用：首次验收不合格，供应商须按采购人要求限期免费整改、返工或更换；重新验收产生的所有费用（检测费、人工费等）均由过错方承担，逾期未整改视为严重违约。验收时如发现所交付的产品存在短缺、损坏等情况，中标人应于接到采购人通知后24小时内修复或更换并承担有关费用，否则采购人有权另外委托其他第三方作修复或更换，有关费用由中标人承担。

- 供货、安装及调试

（1）中标人安装、调试时须对安装、调试场地及场地内的其他设备、设施做好良好保护措施。如因供应商原因造成校方场地或场地内其他设备、设施损坏，或造成任何人员伤亡的，由供应商承担全部赔偿责任。

（2）货物在运输、安装过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。

（3）中标人按采购人提供的材料清单进行供货，货物的规格、质量须等完全满足招标文件采购需求及投标文件承诺，不符合的采购人拒绝接受，若发现货物出现货不对板的质量问题，或货物使用一个月内出现质量问题，供应商须无条件更换并承担由此造成的一切损失和责任。

（4）货物为原制造商制造的全新产品，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出场批号一致，并可追索查阅。所有附件须齐全，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，无碰撞，各项技术指标完全符合国家监测标准及产品出厂标准，在中国境内可依常规安全合法使用。

（5）货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

（6）供应商负责将货物送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，费用由供应商负责。

（7）如因质量发生争议，由各方共同委托珠海市市场监督部门进行质量鉴定；如该部门因受专业或技术等原因所限而不能办理的，则共同委托其他专门机构进行质量鉴定。其鉴定结论对各方均具有法律约束力。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。

- 包装及运输

（1）中标人负责将货物送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，费用由中标人负责。货物的包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标供应商负责。

（2）货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，中标供应商充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和珠海地区的气候特点，以及露天存放的需要。

（3）本项目实施地点设有电梯，安装地点在2-4楼，投标人应充分考虑搬运成本。

（4）专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

（5）包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

（6）标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

（7）包装费、运费、二次搬运已包含在投标总价内，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

（8）货物到达现场后的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕交付采购人。

（9）货物在安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（10）货物的包装必须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行。

- 商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（6）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（7）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（8）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

- 商品包装检测方法

（1）商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

（2）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物 (VOCs) 的检测按照GB/T 23986.2-2023 《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）和/或半挥发性有机化合物（SVOC）含量的测定 第2部分：气相色谱法》规定的方法进行。

- 质量保证期

（1）所有产品必须提供原厂家不少于8年质保期，质保期自供需双方代表在验收合格单上签字之日起计算。

（2）质量保证期内，一切维修、更换、保养费用均由中标人提供[不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外]；如果货物发生故障，中标人负责调查故障原因并修复直至采购人能正常使用。中标人应对货物易损零部件配备充足的备品备件，保障货物出现破损故障时能够在1个工作日内维修、维护、更换。

（3）在任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。如因中标供应商货物质量原因，导致采购人或他人损失，中标供应商应予以赔偿。质保期内，如货物因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

（4）质量保证期外出现的质量问题，由中标人负责解决的，采购人支付相应的费用；质保期期满后，中标人继续为采购人提供终身维修、维护服务，并承诺服务、备品备件价格不得高于本项目成交价格。

- 售后服务

（1）在售后服务期内，中标人应提供上门服务和远程技术支持服务。中标人须设有固定的专业技术人员支撑本项目售后服务工作，提供24小时售后服务热线。

（2）上门服务包含应急维修服务和定期回访巡检。其中应急维修服务须在2小时内提供远程响应，远程技术支撑无法解决的，则须在24小时内到达现场，以实地解决问题或提供备用产品更换，直至采购人能正常使用。中标人未按上述规定解决故障的，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担。

（3）中标人在提供售后服务过程中造成货物损伤甚至人员伤亡，中标人应承担全部法律责任，并赔偿采购人损失。

- 违约责任

（1）中标人全部或部分逾期完成供货、安装工作的（逾期交货原因包括因中标人所交货物的品牌、数量、规格或质量不符合合同及招标文件要求须调换而造成时间延误；不可抗力因素除外），每日按逾期交货部分的总额3‰支付违约金，逾期交货超过30日以上，采购人有权解除合同，中标人应承担全部违约责任，并赔偿采购人因此所支付的费用和遭受的全部损失。

（2）中标人所交货物质量不符合合同的约定、中标人投标文件承诺以及招标文件技术要求的，中标人需向采购人支付本合同总价20%的违约金。采购人有权单方面终止合同的执行，有权将全部货物作退货处理，中标人在接到采购人发出的退货通知之日起5天内应自行清退，由此造成的全部损失由中标人承担。任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷（包括安装和环保质量）所应负的责任。

（3）中标人所交货物的品种、数量、规格不符合合同规定及招标文件要求的，由中标人负责调换或退货，并承担调货或退货而支付的实际费用。

（4）货物保修期内，如因产品质量问题造成事故，由中标人承担全部责任，采购人有权索取赔偿。

（5）质保期内，中标人如未能按照约定提供质保服务的，应按合同总额的1%支付违约金，同时采购人有权对造成的损失进行索赔。

四、采购清单

| 房间号 | 物品名称 | 长（mm) | 宽（mm) | 高（mm) | 单位 | 数量 | 定制说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10#二层平面图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 温室 | 边台 | 7000 | 750 | 850 | 组 | 1 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 三口水龙头+中水槽 | 0 | 0 | 0 | 套 | 2 | 高密度PP水槽(外径555*450*310mm)，台式三联S型鹅颈水龙头 |
|  | 单口洗眼器 | 0 | 0 | 0 | 套 | 2 | 台式单头洗眼器 |
|  | 储物柜 | 900 | 450 | 2000 | 个 | 5 | 全钢高柜，含三块活动层板 |
|  | 温室层架 | 1500 | 500 | 2000 | 个 | 18 | 四层全钢货架 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 4 | 多功能实验椅 |
| 土壤样品储存 | 水槽台 | 900 | 750 | 850 | 组 | 1 | 全钢双门水池落地柜 |
|  | 三口水龙头+中水槽 | 0 | 0 | 0 | 套 | 2 | 高密度PP水槽(外径555*450*310mm)，台式三联S型鹅颈水龙头 |
|  | 单口洗眼器 | 0 | 0 | 0 | 套 | 2 | 台式单头洗眼器 |
|  | 登记台 | 1600 | 750 | 850 | 组 | 2 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 土样储存架 | 1000 | 600 | 2000 | 个 | 6 | 四层全钢货架 |
|  | 土样储存架 | 1500 | 600 | 2000 | 个 | 20 | 四层全钢货架 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 5 | 多功能实验椅 |
| 灾害流动观测子平台 | 边台 | 6900 | 750 | 850 | 组 | 2 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 边台 | 7000 | 750 | 850 | 组 | 2 | 同上 |
|  | 储物柜 | 900 | 450 | 1800 | 个 | 13 | 全钢高柜，含三块活动层板 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 10 | 多功能实验椅 |
| 灾害定位观测子平台 | 边台 | 6900 | 750 | 850 | 组 | 2 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 边台 | 7000 | 750 | 850 | 组 | 1 | 同上 |
|  | 储物柜 | 900 | 450 | 1800 | 个 | 13 | 全钢高柜，含三块活动层板 |
|  | 钢制层架 | 1500 | 500 | 2000 | 个 | 4 | 四层全钢货架 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 10 | 多功能实验椅 |
| 灾害智能模拟子平台 | 边台 | 7600 | 750 | 850 | 组 | 1 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 边台 | 8250 | 750 | 850 | 组 | 1 | 同上 |
|  | 边台 | 7150 | 750 | 850 | 组 | 1 | 同上 |
|  | 储物柜 | 900 | 450 | 1800 | 个 | 5 | 全钢高柜，含三块活动层板 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 5 | 多功能实验椅 |
| 灾害室内观测子平台 | 边台 | 6900 | 750 | 850 | 组 | 2 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 边台 | 7000 | 750 | 850 | 组 | 1 | 同上 |
|  | 储物柜 | 900 | 450 | 1800 | 个 | 13 | 全钢高柜，含三块活动层板 |
|  | 钢制层架 | 1500 | 500 | 2000 | 个 | 4 | 四层全钢货架 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 10 | 多功能实验椅 |
| 灾害数据可视化子平台 | 操作台 | 1100 | 900 | 930 | 组 | 4 | 环保实木颗粒板台面，全钢箱体，含键盘托 |
|  | 操作椅 | 620 | 650 | 1010~1110 | 把 | 4 | - |
|  | 听众椅 | 610 | 650 | 985~1085 | 把 | 40 | - |
|  | 会商桌 | 5700 | 1500 | 750 | 组 | 1 | 50mm厚环保实木颗粒板台面双层拉板结构桌腿 |
|  | 会议椅 | 620 | 650 | 1010~1110 | 把 | 20 | - |
| 10#三层平面图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 温室 | 边台 | 7000 | 750 | 850 | 组 | 1 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 三口水龙头+中水槽 | 0 | 0 | 0 | 套 | 2 | 高密度PP水槽(外径555*450*310mm)，台式三联S型鹅颈水龙头 |
|  | 单口洗眼器 | 0 | 0 | 0 | 套 | 2 | 台式单头洗眼器 |
|  | 储物柜 | 900 | 450 | 2000 | 个 | 5 | 全钢高柜，含三块活动层板 |
|  | 温室层架 | 1500 | 500 | 2000 | 个 | 18 | 四层全钢货架 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 4 | 多功能实验椅 |
| 地学分析仪器室1 | 仪器台 | 5900 | 900 | 850 | 组 | 1 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 仪器台 | 5000 | 900 | 850 | 组 | 1 | 同上 |
|  | 储物柜 | 900 | 450 | 2000 | 个 | 1 | 全钢高柜，含三块活动层板 |
|  | 万向罩 | 0 | 0 | 0 | 套 | 3 | 高密度PP材质，可360°旋转 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 4 | 多功能实验椅 |
| 地学分析仪器室2 | 仪器台 | 6300 | 900 | 850 | 组 | 1 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 仪器台 | 4800 | 900 | 850 | 组 | 1 | 同上 |
|  | 储物柜 | 900 | 450 | 2000 | 个 | 1 | 全钢高柜，含三块活动层板 |
|  | 万向罩 | 0 | 0 | 0 | 套 | 3 | 高密度PP材质，可360°旋转 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 4 | 多功能实验椅 |
| 地学分析仪器室3 | 仪器台 | 6300 | 900 | 850 | 组 | 1 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 储物柜 | 900 | 450 | 2000 | 个 | 1 | 全钢高柜，含三块活动层板 |
|  | 万向罩 | 0 | 0 | 0 | 套 | 2 | 高密度PP材质，可360°旋转 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 4 | 多功能实验椅 |
| 地学分析仪器室4 | 仪器台 | 7000 | 900 | 850 | 组 | 1 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 储物柜 | 900 | 450 | 2000 | 个 | 1 | 全钢高柜，含三块活动层板 |
|  | 万向罩 | 0 | 0 | 0 | 套 | 2 | 高密度PP材质，可360°旋转 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 4 | 多功能实验椅 |
| 辅助间 | 高温台 | 7000 | 750 | 600 | 组 | 1 | 落地全钢框架结构，≥20mm厚黑金沙天然花岗岩台面，配置插座和线 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 2 | 多功能实验椅 |
| 地学分析仪器室（前室） | 边台 | 6900 | 750 | 850 | 组 | 1 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位配置 |
|  | 三口水龙头+中水槽 | 0 | 0 | 0 | 套 | 2 | 高密度PP水槽(外径555*450*310mm)，台式三联S型鹅颈水龙头 |
|  | 单口洗眼器 | 0 | 0 | 0 | 套 | 2 | 台式单头洗眼器 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 2 | 多功能实验椅 |
| 化学分析仪器室1 | 仪器台 | 5900 | 900 | 850 | 组 | 1 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 仪器台 | 5000 | 900 | 850 | 组 | 1 | 同上 |
|  | 储物柜 | 900 | 450 | 2000 | 个 | 1 | 全钢高柜，含三块活动层板 |
|  | 万向罩 | 0 | 0 | 0 | 套 | 3 | 高密度PP材质，可360°旋转 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 4 | 多功能实验椅 |
| 化学分析仪器室2 | 仪器台 | 6300 | 900 | 850 | 组 | 1 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 仪器台 | 4800 | 900 | 850 | 组 | 1 | 同上 |
|  | 储物柜 | 900 | 450 | 2000 | 个 | 1 | 全钢高柜，含三块活动层板 |
|  | 万向罩 | 0 | 0 | 0 | 套 | 3 | 高密度PP材质，可360°旋转 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 4 | 多功能实验椅 |
| 化学分析仪器室3 | 仪器台 | 6300 | 900 | 850 | 组 | 1 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 仪器台 | 4800 | 900 | 850 | 组 | 1 | 同上 |
|  | 储物柜 | 900 | 450 | 2000 | 个 | 1 | 全钢高柜，含三块活动层板 |
|  | 万向罩 | 0 | 0 | 0 | 套 | 3 | 高密度PP材质，可360°旋转 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 4 | 多功能实验椅 |
| 化学分析仪器室4 | 仪器台 | 6200 | 900 | 850 | 组 | 1 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 仪器台 | 2400 | 900 | 850 | 组 | 2 | 同上 |
|  | 万向罩 | 0 | 0 | 0 | 套 | 3 | 高密度PP材质，可360°旋转 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 4 | 多功能实验椅 |
| 气瓶间（惰性） | 气瓶柜 | 900 | 500 | 2000 | 组 | 4 | 双瓶全钢气瓶柜，含排风口和氧含量报警装置 |
| 天平室 | 天平台 | 900 | 600 | 850 | 组 | 2 | 落地全钢框架结构，≥40mm 厚黑金沙天然大理石台面，配置插座和线 |
|  | 周转台 | 900 | 600 | 850 | 组 | 2 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位配置 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 2 | 多功能实验椅 |
| 化学分析仪器室（前室） | 边台 | 6900 | 750 | 850 | 组 | 1 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 三口水龙头+中水槽 | 0 | 0 | 0 | 套 | 2 | 高密度PP水槽(外径555*450*310mm)，台式三联S型鹅颈水龙头 |
|  | 单口洗眼器 | 0 | 0 | 0 | 套 | 2 | 台式单头洗眼器 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 2 | 多功能实验椅 |
| 辅助间 | 边台 | 2400 | 750 | 850 | 组 | 1 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 三口水龙头+中水槽 | 0 | 0 | 0 | 套 | 1 | 高密度PP水槽(外径555*450*310mm)，台式三联S型鹅颈水龙头 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 2 | 多功能实验椅 |
| 显微镜室 | 仪器台 | 6200 | 900 | 750 | 组 | 1 | 全钢落地实验台，双门双抽+70%空位，配置插座和线 |
|  | 仪器台 | 3900 | 900 | 750 | 组 | 1 | 同上 |
|  | 储物柜 | 900 | 450 | 2000 | 个 | 2 | 全钢高柜，含三块活动层板 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 4 | 多功能实验椅 |
| 生物分析仪器室2 | 仪器台 | 6200 | 900 | 750 | 组 | 1 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 吊柜 | 6200 | 300 | 600 | 组 | 1 | 全钢双门吊柜 |
|  | 储物柜 | 900 | 450 | 2000 | 个 | 1 | 全钢高柜，含三块活动层板 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 4 | 多功能实验椅 |
| 生物分析仪器室3 | 仪器台 | 5900 | 900 | 750 | 组 | 1 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 吊柜 | 5900 | 300 | 600 | 组 | 1 | 全钢双门吊柜，含一块层板 |
|  | 储物柜 | 900 | 450 | 2000 | 个 | 1 | 全钢高柜，含三块活动层板 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 4 | 多功能实验椅 |
| 生物分析仪器室4 | 仪器台 | 6200 | 900 | 750 | 组 | 1 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 吊柜 | 6200 | 300 | 600 | 组 | 1 | 全钢双门吊柜，含一块层板 |
|  | 储物柜 | 900 | 450 | 2000 | 个 | 1 | 全钢高柜，含三块活动层板 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 4 | 多功能实验椅 |
| 生物分析实验室（前室） | 边台 | 4200 | 750 | 850 | 组 | 1 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 三口水龙头+中水槽 | 0 | 0 | 0 | 套 | 2 | 高密度PP水槽(外径555*450*310mm)，台式三联S型鹅颈水龙头 |
|  | 单口洗眼器 | 0 | 0 | 0 | 套 | 2 | 台式单头洗眼器 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 2 | 多功能实验椅 |
| 过道 | 紧急冲淋洗眼器 | 0 | 0 | 0 | 套 | 3 | 落地冲淋双口洗眼器 |
| 地学前处理 | 边台 | 6900 | 750 | 850 | 组 | 2 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 中央台 | 5250 | 1500 | 850 | 组 | 5 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 三口水龙头+中水槽 | 0 | 0 | 0 | 套 | 5 | 高密度PP水槽(外径555*450*310mm)，台式三联S型鹅颈水龙头 |
|  | 单口洗眼器 | 0 | 0 | 0 | 套 | 5 | 台式单头洗眼器 |
|  | 滴水架 | 0 | 0 | 0 | 套 | 5 | 单面PP滴水架(550*400*115mm) |
|  | 菱形试剂架 | 4500 | 400 | 800 | 套 | 5 | 双面型中央台试剂架 |
|  | 功能柱 | 300 | 150 | 2000 | 件 | 5 | 钢制功能柱，内部3个隔舱 |
|  | 储物柜 | 900 | 450 | 2000 | 个 | 7 | 全钢高柜，含三块活动层板 |
|  | 排风试剂柜 | 900 | 450 | 2000 | 个 | 3 | 全钢试剂柜，三块活动层板，带排风口 |
|  | 通风柜 | 1500 | 900 | 2350 | 台 | 2 | 台式通风柜，底柜为安全柜，带一套水配件 |
|  | 通风柜 | 1500 | 900 | 2350 | 台 | 1 | 台式通风柜，底柜为安全柜，带一套水配件以及一个单口夸克 |
|  | 通风柜 | 1500 | 900 | 2350 | 台 | 1 | 台式通风柜，底柜为废液收集柜 |
|  | 万向罩 | 0 | 0 | 0 | 套 | 15 | 高密度PP材质，可360°旋转 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 15 | 多功能实验椅 |
| 化学前处理 | 边台 | 6900 | 750 | 850 | 组 | 2 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 中央台 | 5250 | 1500 | 850 | 组 | 5 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 三口水龙头+中水槽 | 0 | 0 | 0 | 套 | 5 | 高密度PP水槽(外径555*450*310mm)，台式三联S型鹅颈水龙头 |
|  | 单口洗眼器 | 0 | 0 | 0 | 套 | 5 | 台式单头洗眼器 |
|  | 滴水架 | 0 | 0 | 0 | 套 | 5 | 单面PP滴水架(550*400*115mm) |
|  | 菱形试剂架 | 4500 | 400 | 800 | 套 | 5 | 双面型中央台试剂架 |
|  | 吊柜 | 4500 | 300 | 600 | 组 | 10 | 全钢双门吊柜，含一块层板 |
|  | 功能柱 | 300 | 150 | 2000 | 件 | 5 | 钢制功能柱，内部3个隔舱 |
|  | 储物柜 | 900 | 450 | 2000 | 个 | 7 | 全钢高柜，含三块活动层板 |
|  | 排风试剂柜 | 900 | 450 | 2000 | 个 | 3 | 全钢试剂柜，三块活动层板，带排风口 |
|  | 通风柜 | 1500 | 900 | 2350 | 台 | 4 | 台式通风柜，带一套水配件 |
|  | 万向罩 | 0 | 0 | 0 | 套 | 15 | 高密度PP材质，可360°旋转 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 15 | 多功能实验椅 |
| 生物前处理 | 边台 | 6900 | 750 | 850 | 组 | 2 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 中央台 | 5250 | 1500 | 850 | 组 | 5 | 全钢落地实验台，双门双抽+40%空位，配置插座和线 |
|  | 三口水龙头+中水槽 | 0 | 0 | 0 | 套 | 5 | 高密度PP水槽(外径555*450*310mm)，台式三联S型鹅颈水龙头 |
|  | 单口洗眼器 | 0 | 0 | 0 | 套 | 5 | 台式单头洗眼器 |
|  | 滴水架 | 0 | 0 | 0 | 套 | 5 | 单面PP滴水架(550*400*115mm) |
|  | 菱形试剂架 | 4500 | 400 | 800 | 套 | 5 | 双面型中央台试剂架 |
|  | 吊柜 | 4500 | 300 | 600 | 组 | 10 | 全钢双门吊柜，含一块层板 |
|  | 功能柱 | 300 | 150 | 2000 | 件 | 5 | 钢制功能柱，内部3个隔舱 |
|  | 储物柜 | 900 | 450 | 2000 | 个 | 7 | 全钢高柜，含三块活动层板 |
|  | 排风试剂柜 | 900 | 450 | 2000 | 个 | 3 | 全钢试剂柜，三块活动层板，带排风口 |
|  | 通风柜 | 1500 | 900 | 2350 | 台 | 4 | 台式通风柜，带一套水配件 |
|  | 实验椅 | 425 | 410 | 900~1040 | 把 | 15 | 多功能实验椅 |
| 10#四层平面图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生区域 | 水槽台 | 800 | 600 | 850 | 组 | 6 | 全钢双门水池落地柜 |
|  | 单口水龙头+中水槽 | 0 | 0 | 0 | 套 | 6 | 高密度PP水槽(外径555*450*310mm)，台式单联S型鹅颈水龙头 |
| 过道 | 紧急冲淋洗眼器 | 0 | 0 | 0 | 套 | 3 | 落地冲淋双口洗眼器 |

五、技术标准与要求

### （一）安装、施工及验收标准

1、《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019；

2、《实验室家具通用技术条件》GB/T 24820-2024；

3、《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2024 ；

4、《金属家具质量检验及质量评定》QB/T 1951.2-2024；

5、《教学实验室家具实验台(桌)的安全要求及试验方法》GB/T 21747-2008；

6、《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 17657-2022；

7、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 18580-2017；

8、《家具中有害物质限量》GB 18584-2024；

9、《供配电系统设计规范》GB 50052-2009；

10、《国家电器设备安全技术规范》GB 19517-2023；

11、《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011；

12、《民用建筑电线电缆防火设计规程》DGJ 08-93-2002；

13、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015；

14、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005

15、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2019；

16、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014；

17、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012；

18、《环境空气质量标准》GB 3095-2012；

19、《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010；

20、《环境标志产品技术要求家具》HJ 2547-2016；

21、实验室现有条件要求及其它相应标准规范。

本项目所采购的产品及产品主要材料均执行国家、行业最新标准，本项目招标文件技术要求及参数与上述最新国家标准、行业标准相悖的，以最新国家标准、行业标准为准。

### （二）钢制实验台技术要求

#### 1、总体技术要求

1.1 尺寸规格要求

所供各中央台、边台、仪器台、水槽台、登记台、周转台、吊柜等专业设施外形尺寸规格按本项目采购清单及技术要求中的规格；中标后安装布局时须充分考虑平面及空间布局，确保设施安置后的通道宽度等满足现行规范及标准，不得违规安置，避免安全隐患。如因现行规范及标准必须调整相应设施尺寸的，须经招标人确认后方可调整。

1.2 实验台要具备耐腐、牢固、安全、实用、环保、美观等性能，适用于各种实验操作。

1.3 所有实验室等级钢制柜体的钢材部分，如钢制柜体、柜门、支架、抽屉、功能柱、试剂架钢制框架、吊柜等，均需采用厚度≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，按照标准工序经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化防锈处理，表面需采用优质环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm，使金属表面具备良好的抗化学物质腐蚀性能，涂层均匀无色差、无斑点、无流疤等缺陷，涂层颜色根据投标人提供的标准色卡由招标人统一选择。

▲1.4 中央台、边台、仪器台、水槽台、登记台、周转台、吊柜其中任一产品符合《GB/T 24820-2024》《实验室家具通用技术条件》的检测要求。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。检验/检测报告的委托单位必须为投标人或产品制造商，封面须有“CMA”标识；检测内容需满足或优于对应技术参数标准及要求。）

#### 2、台面技术要求

2.1 实验台台面采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷台面。耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。

▲（1）陶瓷台面耐磨性能要求：依据GB/T 3810.7-2016检测依据，检测样品为陶瓷台面，检测结果≥3级（1500转）。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

▲（2）陶瓷台面耐污染性能要求：依据GB/T 17657-2022检测依据，检测样品为陶瓷台面，检测结果为5级无明显变化。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

（3）釉面和坯体工艺性能要求：符合T/CIQA 10-2020标准,≥20mm厚陶瓷台面外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色，敲碎后无空洞，无直径2mm以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色（非坯体颜色）。

（4）陶瓷台面重金属性能要求：根据GB/T 4100-2015、GB/T 3810.15-2016检测依据，检测样品为陶瓷台面，检测结果符合标准要求。

（5）陶瓷台面承载性能要求：符合T/CIQA 10-2020标准，将规格≥1000mm的陶瓷台面水平放置在支撑梁上，每边支撑梁宽度为50mm，施加≥1200kg荷载，保载≥1006h,加载面积为900mmX650mm，检测结果为陶瓷台面未被破坏。

（6）陶瓷台面：根据GB/T 3810.4-2016检测断裂模数性能，结果为平均值≥45N/mm2,单个值≥39~49N/mm2。

▲（7）陶瓷台面抗釉裂性能要求：根据GB/T 3810.11-2016检测依据，检测样品为陶瓷台面，检测结果为无釉裂。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

▲（8）陶瓷台面抗冻性能要求：根据GB/T 3810.12-2016检测依据，检测样品为陶瓷台面，检测结果为无裂纹及剥落。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

（9）陶瓷台面表面耐高温性能要求：符合T/CIQA 10-2020，≥1000℃表面无开裂、无变色。

▲（10）陶瓷台面尺寸偏差性能要求：参照GB/T 19367-2022检测标准，长度：偏差±2（mm），宽度：偏差±2（mm），厚度：偏差±0.5（mm），垂直度：≤1（mm/m），边缘直度：≤1（mm/m），平整度：≤1（mm/m）；检测结果：符合。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

2.2 水槽台台面采用25mm厚一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷碟型台面，技术参数满足以下所有指标：

（1）耐酸碱腐蚀性：须提供检测出具的测试项目为“耐化学/耐污染”的抽检检测报告,检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级无可见变化的不少于48项，抽检样品包括：碟型陶瓷板（总厚度：25mm）。

（2）耐冲击韧性：参照JC/T 259标准,检测结果符合：标准差≤0.25KJ/m2。

#### 3、实验台柜体要求

包含中央台、边台、仪器台、水槽台、登记台、周转台等，具体定制化要求如下：

3.1 结构与性能要求

实验室等级钢制设施其结构和性能特征要满足以下要求：

（1）实验室等级钢制设施应能承受以下最大荷重而不变形或影响使用：

（2）落地式底柜 柜体荷重性能检测：≥907公斤(约 2000 磅)；

（3）落地式底柜 柜体集中荷重性能检测：≥90 公斤(约 200 磅)；

（4）框架式实验桌 荷重性能检测：≥272 公斤(约 600 磅)；

（5）可移动式底柜 柜体荷重检测：≥136 公斤(约 300 磅)；

（6）层板荷重性能检测：≥90 公斤(约 200 磅)；

（7）所有水、电、气管线均按国家安全规范要求敷设并隐藏式安装。

3.2 柜体结构厚度要求（单位mm）：

（1）外门板：≥1.0；

（2）内门板：≥1.0；

（3）门板加强梁：≥ 1.0；

（4）抽屉：≥1.0；

（5）合页内固定板：≥ 1.0；

（6）层板：≥ 1.0；

（7）活动维修背板：≥ 0.8；

（8）外围板：≥ 1.0；

（9）底板：≥ 1.0；

（10）上横梁：≥ 2.0；

（11）调整脚支撑板：≥ 3.0；

（12）滑轨支撑梁：≥1.2。

3.3 柜体结构工艺要求：

（1）柜门须采用双包结构，每个包层应都是先喷涂再包合，不因局部破损而导致内部损伤。

（2）抽屉须采用一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内附高密度挤塑板隔音。

（3）所有带柜门的实验柜须内置活动层板，层板每20mm需自由上下调节高度。层板应由四个不锈钢层板扣支撑，层板承重应大于50kg。

（4）活动维修背板须采用可拆装式设计，以方便管线安装维护。

3.4 底柜：

（1）所有底柜双开门间应无中央垂直支柱阻挡。

（2）所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。

（3）所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。

（4）所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm以隔离地面潮气。

（5）座位空间：于实验台框架间配置座位空间。

（6）装饰封板：柜体内部后方，背对背柜体中间空档外侧及靠边桌柜体与墙面中间空档外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色及表面处理应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝以孔塞遮蔽不可外露。

（7）全钢实验台底柜抽屉：静载荷试验≥68kg，应无影响抽屉正常操作的永久性损伤；抽屉滚动冲击试验≥4kg冲击抽屉背部，抽屉应无永久变形现象，所有工艺结构应完整，抽屉应能正常操作。

（8）全钢实验台底柜需满足柜加载试验：柜体水平放置，只用平衡脚支撑，使用钢条在柜顶堆叠5层高均匀加载至2000Ib（907.2kg），10分钟后移除载荷，柜体不得有变形及损坏，柜门及抽屉导等均能正常工作。

▲（9）全钢实验台柜、功能柱等钢制品均须提供喷涂涂层符合HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》检测报告，其中铅、汞、硒、锑、砷、钡、镉、铬重金属物检测结果应为未检出。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

▲（10）实验台依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，满足技术参数要求如下（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）：

① 硬度：铅笔硬度应无塑性变形和/或内聚破坏；

② 冲击强度：冲击高度检测400m，无剥落、裂纹、皱纹；

③ 抗盐雾检测：经过 18h 检测,直径 1.5m 以下锈点≤20 点/㎡',其中直径≥1.0m 锈点不超过5点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)。

（11）涂漆钢板：≥49种化学试剂痕迹试验，结果等级3级（涂层出现起坑、四陷、凸起或侵蚀等明显和剧烈的损害）的情况不大于4个。

3.5 五金配件要求：

（1）滑轨：采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。带阻尼回弹功能；材料厚度≥1.2mm，表面采用电镀工艺；符合QB/T 2454-2013标准，使用寿命循环抽拉≥8万次。

（2）合页：采用不锈钢材质，耐腐蚀合页，开启≥180 度；符合QB/T 2189-2013标准，开合耐久性≥8万次。

（3）把手：门板及抽屉拉手均采用一体成型拉手，造型美观；

▲把手需符合QB/T 3832-1999，中性盐雾试验（200h）检测，锈点数：0点，10级。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

（4）防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。

3.6 实验台每延米含单位铝合金线槽及单个10A插座以及1米2.5平方电线。

3.7 试剂架要求：

（1）试剂架支柱、固定片、调节架支撑翼、后挡板、钢制层板等钢制材质和制作工艺要求参见1.3条；

▲试剂架安全性能符合GB/T 24820-2024要求。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

（2）试剂架须为菱形结构；试剂架采用台面安装式以方便配置增减拆装；菱形立柱内侧须按要求配置电源插座安装孔，电源插座须安装在试剂架立柱上，立柱内夹层须有足够的空间供插座配线隐藏铺设。

（3）依采购清单说明所示，须按具体需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央实验台及实验边台使用的试剂架。

（4）试剂架立柱须具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。

（5）试剂架层板采用12mm钢化玻璃制作，分上下2层，高低可调活动式；

（6）不锈钢护栏，直径≥12mm；

▲304#不锈钢材质护栏性能要求：需符合QB/T 3832-1999标准，≧200h中性盐雾金属镀层腐蚀实验锈点数为零。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

▲（7）金属喷涂涂层性能要求：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》：冲击强度：冲击高度≧400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；硬度H；附着力：2 级或优于 2 级；金属电镀层：抗盐雾：18h，直径1.5 mm以下锈点<20点/dm2，其中直径>1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

3.8 功能柱要求：

（1）功能柱材质及加工工艺要求参见2.1.3。

（2）功能柱应有足够的内部空间及必要的开孔，以便通过及容纳实验台需要的强电（断路器、漏电保护器、电源插座）、弱电（网络）、气路等公用系统管线及相关配件，管线槽内的强电/弱电/气路等各具独立区隔；功能柱均带维修面板，便于开启维修。

▲（3）功能柱的钢板涂层性能要求：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，金属喷漆（塑）涂层：硬度H。冲击强度：冲击高度400 mm，应无剥落、裂纹、皱纹。附着力：2 级或优于2级。金属电镀层：抗盐雾：直径 1.5 mm 以下锈点≤20 点/dm2 ，其中直径≥1.0 mm 锈点不超过5点（距边缘棱角 2 mm 以内的不计）。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

3.9 吊柜要求：

（1）柜体：采用冷轧钢板,再经环氧树脂粉沫喷涂，

（2）柜门：双开门样式，透明玻璃对开门，门框为优质冷轧钢门板。

（3）表面工艺：表面均经静电及磷化处理，喷涂厚度≥75μm，喷涂层无漏喷，腐蚀现象。

（4）层板：一块活动层板，每20mm需自由上下调节高度；层板应由四个不锈钢层板扣支撑。

3.10 天平台技术要求：

（1）天平台需采用完整独立的落地型全钢制框架结构设计，主框架需采用厚度≥1.5mm，截面尺寸≥40mm×60mm的矩形钢管整体焊接成型制作，整体喷涂进行防腐处理；

▲天平台金属件外观符合GB/T 3325-2024要求。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

（2）具有三级减震、双重调节水平功能。

（3）台面采用厚度≥40mm的整块优质黑金沙天然大理石制作，不得有裂纹、明显色差等缺陷，不得采用染色、修补、拼接、层叠加厚等方式加工。

（4）各天平台钢架四角与台面之间需安装厚度≥10mm的防震橡胶。

（5）台下背板配两组86型单相220V/10A双极/三极错位组合插座。

3.11 高温台技术要求：

（1）高温台需采用完整独立的落地型全钢制框架结构设计，主框架需采用至少40×60×1.5mm厚矩形钢管整体焊接成型制作，整体喷涂进行防腐处理；

（2）台面板采用优质黑金沙天然花岗岩制作。

#### 4、高柜技术要求

4.1 储物柜

（1）柜体：钢制柜体加工材料为优质冷轧钢板。柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：

① 1.0mm：柜体主结构，外门板，活动层板；

② 3.0mm：调整脚支撑板。

（2）五金及配件：

① 门板把手：采用SUS304材质C型把手结构。柜门表面须经阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂处理，环氧树脂喷涂厚度≥75μm。

② 层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的编号SUS304不锈钢材质制作。每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。

③ 每个柜体单元应配备4个金属调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。

（3）门板：采用双开门式，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡；门板为双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料；门板合页铰链须以不锈钢螺丝或铆钉与门板及柜体相固定；门板配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞；门板能开关顺畅达180度。

（4）活动层板：层板边缘应平顺不割手；层板上下调节间距每格应小于20mm；层板数量：三块。

4.2 排风试剂柜

（1）柜体：钢制柜体加工材料为优质冷轧钢板。柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：

① 1.0mm：柜体主结构，外门板，活动层板；

② 3.0mm：调整脚支撑板。

（2）五金及配件：

① 门板把手：采用SUS304材质C型把手结构。柜门表面须经阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂处理，环氧树脂喷涂厚度≥75μm。

② 层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的编号SUS304材质制作。每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。

③ 每个柜体单元应配备4个金属调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。

（3）门板：采用双开门式，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡；门板为双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料；门板合页铰链须以不锈钢螺丝或铆钉与门板及柜体相固定；门板配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞；门板能开关顺畅达180度。

（4）活动层板：层板边缘应平顺不割手；层板上下调节间距每格应小于20mm；层板数量：三块。

（5）其他：抽气式试剂柜，可在下柜门增加透气拉伸孔，在柜体顶部设置出风口，连接风管。

4.3 双瓶气瓶柜

（1）柜体：采用全新1.0mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷粉厚度为0.07～0.09mm,具有较强的抗酸碱，耐腐蚀性。

（2）门板、侧板:采用全新1.0mm冷轧钢板冲折焊接制作,经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷粉厚度为0.07～0.09mm,具有较强的抗酸碱，耐腐蚀性。柜内可以放置各类气瓶。

（3）视窗：采用5mm厚钢化玻璃，强度较大，抗弯性好，并在碎裂的时候不会产生呈锐角的小碎片。

（4）五金及配件

① 固瓶架：设置单瓶或者双瓶固瓶架。

② 固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。

③ 把手：采用外露式铝合金把手，把手带锁，柜门具有上锁功能。

④ 铰链：采用实验室专用316不锈钢铰链，耐腐蚀性强。

⑤ 踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。

⑥ 调整脚：采用8分镀锌螺杆制作，底座包覆防滑高强度塑料垫，防水防锈。

（5）在柜体顶部设置出风口，连接风管；

（6）根据图纸及清单需求配置气体报警系统。

4.4 全钢货架

（1）层板材质为≥1.0mm优质冷轧钢板，四层层板，可活动；表面均经静电及磷化处理，环氧树酯粉末静电喷涂，喷涂厚度不低于75μm。

（2）四根钢支撑架由至少25mm×50mm×1.5mm优质方钢整体焊接，焊接点打磨抛光；

（3）所有钢制部件均须表面经酸洗、磷化、喷砂、环氧树酯粉末静电喷涂处理，喷涂厚度不低于75μm喷涂厚度、表面颜色一致。表面无褶皱、剥落、裂纹、鼓泡等现象，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。

（4）每层均载200~300kg/层。

### （三）通风柜技术要求

所供台式通风柜专业设施外形尺寸规格按本项目采购清单及技术要求中的规格；中标后安装布局时须充分考虑平面及空间布局，确保设施安置后的通道宽度等满足现行规范及标准，不得违规安置，避免安全隐患。如因现行规范及标准必须调整相应设施尺寸的，须经招标人确认后方可调整。

#### 1、参照标准及规范

（1）《排风柜》JB/T 6412-1999；

（2）《实验室变风量排风柜》JGT 222-2007；

（3）《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019

（4）《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)

（5）其他与通风柜安装有关的国家标准和行业标准。

#### 2、实验室专用排风设备的材料及其配套件性能和技术要求：

（1）通风柜整体结构采用冷轧钢板及工业铝合金型材制作。

（2）主体支撑采用全钢材料，厚度≥1.2mm；内腔采用抗腐蚀内衬材料，工业铝合金型材主体厚度≥1.5mm；工作台面下方内部空间可布置公用设施管道、配件等。

（3）为方便后期产品维修维护便捷，产品上面板具备可快速拆卸结构，方便检修维护等。

（4）所有金属表面必须喷涂处理，涂层厚度≥50μm，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。

（5）喷涂后的金属表面呈高亮光效果，密度高，具有更优秀的防腐蚀能力。

（6）预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。

（7）安装位置应满足采购人提供的有关文件和设计图要求（如有）。

#### 3、台式通风柜：

3.1 通风柜整体包含上柜与支撑两部分。上柜用于实验开展，下柜用于物品的储存。上柜包含可视调节门，服务水气阀，插座，工作台面等。下柜包含柜体、门板、可调隔板等，坚固耐用，具有耐腐蚀功能，方便维护。

3.2 规格：整体尺寸宽度(W)1500mm，深度(D)≥900mm，高度(H)≥2350mm。

3.3 调节门打开至操作开度457mm或500mm或机械限位开度并满足要求的技术指标：

（1）平均面风速：0.5m/s±10%；

（2）可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸；

（3）可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸；

（4）示踪气体浓度：泄漏浓度平均值不应大于0.01ppm；

（5）视窗移动影响：泄漏浓度平均值不应大于0.01ppm；

（6）周边扫描：泄漏浓度平均值不应大于0.01ppm；

（7）阻力：不应大于50Pa。

3.4调节门打开至操作开度457mm或500mm或机械限位开度并满足要求的技术指标：

（1）平均面风速：0.5m/s±10%；

（2）示踪气体浓度-内平面：泄漏浓度平均值不应大于0.01ppm；

（3）示踪气体浓度-外平面：泄漏浓度平均值不应大于0.01ppm；

（4）示踪气体浓度-扰流：泄漏浓度平均值不应大于0.02ppm；

（5）空气交换效率：≥50%。

（6）阻力：不应大于50Pa。

3.5 台面采用总厚25mm一体黑色实芯坯体碟型陶瓷台面（非二次贴边加厚），防止有害液体外溢，确保操作安全及防止破坏实验环境。根据实验要求配备椭圆形陶瓷水杯，水杯口最宽处不少210mm，最窄处不小于100mm。最深处不小于120mm。陶瓷水杯开孔位置需要耐污耐腐，采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆的安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水杯时水不接触水杯口和固定胶水而直接流入水杯内，耐污防霉，安全环保。

▲（1）陶瓷台面破坏强度性能要求（N）：参照GB/T 3810.4-2016标准抽检，检测结果为破坏强度满足标准要求。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

▲（2）陶瓷台面截面耐污耐腐性能要求：参照GB/T 24820-2024及GB/T 17657-2022标准抽检，试件正面和截面污染物接触时间不低于48h，检测结果为5级，表面无明显变化。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

（3）陶瓷台面放射性核素限量性能要求：符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，内照射指数≤0.19。

（4）陶瓷台面承载性能要求：均匀施加1200kg载荷，保载1000h。

▲（5）陶瓷台面表面质量性能要求（%）：参照GB/T 3810.2-2016标准抽检，检测结果为表面质量≥95%的陶瓷台面其主要区域无明显缺陷。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

（6）陶瓷台面防滑工艺要求：涉及到玻璃试管较多及用水量大的台面，为减少器皿意外滑动带来的危险，台面需在其操作面边沿配备止滑工艺，止滑凹槽宽度≧10mm,深度≧1.4mm,凹槽釉面颜色与台面釉面一致，确保液体因意外打翻及玻璃器皿滑动到地面带来的危害。

▲（7）陶瓷台面耐冷热循环性能要求：依据GB/T 17657-2022标准，检测结果为表面无裂纹、鼓泡。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

▲（8）陶瓷台面耐划痕性能要求：参照GB/T 17657-2022检测依据，检测结果为≥3级2.0N负荷测试后未见划痕。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

（9）通风柜配套陶瓷水杯性能要求：采用通风柜陶瓷台面同品牌实验室专用陶瓷水杯，尺寸：260mm*150mm*210mm。依据GB 8624-2012（GB/T 5464-2010、GB/T 14402-2007），陶瓷水杯燃烧性能须符合A1要求。

▲依据GB/T 17657-2022标准，使用不少于6种试剂，接触时长≥48h，水杯表面耐污染性能结果为5级无明显变化。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

3.6 内衬板（侧板，顶板，背板及导流板）采用5mm厚白色耐腐蚀专用的纤维板，耐高温、开裂，表面光滑而且内外均为白色，需满足以下性能要求：

▲（1）内衬板物理性能要求：参照GB/T 17657-2022检测依据，耐开裂：50℃环境中处理6h后试件装饰面未开裂；耐高温：表面无裂纹；耐干热5级；耐沸水：表面质量5级、边缘质量5级。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

（2）符合GB/T 17657-2022标准，内衬板静曲强度≥75MPa。

（3）符合GB/T 17657-2022标准，内衬板弹性模量≥6000MPa。

（14）为保证质量，产品需满足GB/T 19001-2016、质量管理体系要求认证。

3.7 柜内顶板上面装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型，照明光源有塑料面板与柜内空间隔开。

3.8 柜内工作空间顶部应有泄压口设计，当工作空间实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担柜内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。

3.9 通风柜操作台面的平均照度不应小于500lx，并应采用节能及无频闪的照明灯具。

3.10 通风柜的前部是安全调节门，调节门玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人员，移门最大开启高度不得低于720mm，调节门最高和最低位置有限位装置；调节门拉手和调节门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入通风柜内，拉手结构应为弧形设计，门框及拉手整体使用工业铝合金型材，经环氧树脂喷涂制作。

3.11 调节门滑槽应使用防腐蚀的塑料材质，增加耐腐性,调节门开关时更加顺畅和安静。

3.12 平衡系统使用同步带传动结构，可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松操控升、降调节门，采用进口品牌高强度钢丝芯聚氨酯同步带，具有低噪声高性能和足够的承重能力并保证防腐蚀。

3.13 同步带能达到如下性能：

（1）拉伸强度N/mm≥160；

（2）齿体剪切强度N/mm≥50；

（3）齿体剪切强度(100℃x70h耐油性后)，N/mm≥50；

（4）拉伸强度(100℃(沸水)x3h,(25士5)℃(水)x30min耐水后)，N/mm≥160。

3.14 通风柜的调节门启动、关闭应轻便灵活，在开关行程范围内无卡阻，并可在任意位置停留。

3.15 调节门向上推至设计高度时，必须有限位装置，如需更大开度时，可单手解除限位，再将调节门打开至最大，关闭调节门时限位装置无需手动操作。

3.16 调节门配置防坠落功能，即一侧同步带突然断开，调节门也会停留在最初位置附近，下落距离不大于25mm。防止调节门急速坠落发生意外事故。

3.17 调节门同时配置防喷溅功能，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体会被调节门把手底部的液体收集槽收集，并导流到调节门的一侧滴落到工作台面上。防止液体直接滴落到调节门下面发生安全隐患。

3.18 气翼（下导流翼）整体使用工业铝合金型材，结构符合空气动力学设计，表面使用特殊的Teflon涂层，可抵抗强酸强碱。

3.19 集气罩要求防腐蚀塑料材质，锥形缩口设计，应具良好的锥形集气角度及圆滑度，保证低噪音，气流均匀，以获得良好集气平均性及低压损。

3.20 电气设施安装在通风柜的功能面板上，功能面板必须具备灵活的拆卸结构，方便后期功能调整，灵活性强。同时安装有漏电保护装置，不少于4个三孔防尘插座，220V，10A，方便设备使用。

3.21 电器设施必须配置接线底盒，可以同时起到连接电线，保障各种电气线路的过渡和保护线路安全的作用。

3.22 通风柜立柱/气翼（下导流翼）向柜内方向设计有辅助气流系统，可为两侧立柱/气翼边缘提供向柜内的稳定气流，气流分布均匀，提高通风柜安全性能和抗干扰性能。辅助气流应预留启停控制点位，方便通风柜配套的变风量控制系统接入联动启停。

3.23 前框两侧立柱整体使用工业铝合金型材，经环氧树脂喷涂制作。

3.24 底柜柜体与实验台柜体制作要求同。每个柜体均应为完整独立的全钢制柜体设计，除有特别说明外，每台通风柜配置两只双开门款式底柜单元，底柜后方应具备容易拆装的活动背板，顶部必须封有顶板将柜体密封，根据需要可对接排风。

3.25 根据需要也可配置框架支撑结构，框架内底柜可选配安全柜或废液收集柜(废液收集柜应配置有PP托盘，托盘并可轻易拉出)。

3.26 通风柜阻力应小于30Pa。

3.27 供水/供气考克：根据清单要求配置壁式遥控水阀（气嘴）、水嘴（气阀），主体为加厚铜质，表面高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热；陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴；开关旋钮为高密度PP制作，符合人体工学设计，手感舒适。考克安装在排风柜的功能面板上，功能面板必须具备灵活的拆卸结构，方便后期功能调整，灵活性强。

3.28 根据用户实际需求预留控制屏、区域存在传感器、温度传感器等开孔。

### （四）实验室配件技术要求

#### 1、万向抽气罩技术要求

实验室抽气罩，装配有风门（气流调节阀），在增强密封性的同时，保障在运行过程中没有啸音产生，提供安静的操作环境。配套吊顶孔罩，美观无尘。实验室抽气罩关节转接处可360度旋转，任意定位满足实验需求；固定支架处可360度旋转。

1.1 材质：聚丙烯PP，耐腐蚀。

1.2 风门：密封性强，抽气效果好，不会产生啸音。

1.3 排风量：产品依据GB/T 16758-2008排风罩的分类及技术条件要求，最小排风量满足200m3/h。

1.4 排风罩阻力（压降）：产品依据GB/T 16758-2008排风罩的分类及技术条件要求，排风罩阻力（压降）≤350pa。

1.5 阻力系数：产品依据GB/T 16758-2008排风罩的分类及技术条件要求，阻力系数≤2。

1.6 风速：产品依据GB/T 16758-2008排风罩的分类及技术条件要求，将热球式电风速计的探头置于控制点处，测出此点的风速即为控制点吸入风速0.5m/s。

1.7 聚丙烯原材料检测：透过率符合 1-10 cm³/㎡·24h·0.1MPa；透光率符合在460nm 时，≥90%。

1.8 光老化测试：根据GB/T 1865-2009《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射要求》，产品经过疝灯光源暴露：低灯测试，结果外观不应有变化。经过240H试验后，试验表面无明显失光、变色、起泡和粉化。

▲1.9 根据GB/T 2410-2008 《透明塑料透光率和雾度的测定》集气罩罩子的折光率测试：试验时透光均匀，无缺角等透光不良；透光率≥90%。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

1.10 耐高温：高温老化：产品依据 GB/T 2423.2-2008《 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》，在 100℃的情况下持续 120H，高温老化后检测拉断力950N。

1.11 低温老化：产品依据GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A： 低温，在-45℃的情况下持续 120H，低温老化后检测拉断力945N。

#### 2、实验室水龙头技术要求

★三口水龙头为强制采购节能产品，投标人须同时提供节能产品认证证书以及在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/）查询截图，网页查询的证书编号必须与认证证书的一致。

生产工艺要求：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。

2.1 材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。

2.2 涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。

2.3 过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。

2.4 旋钮/肘动把手：材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。

2.5 产品坚固耐用，产品按照GB/T 230.1-2018测试方法，洛氏硬度平均值达到39。提供获得CMA和CNAS认证的检测机构出具符合GB/T 230.1-2018的洛氏硬度检测报告；

2.6 抗细菌性能：依据JC/T897-2014标准，要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%:菌种包括:金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌等。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

▲2.7 耐腐蚀：依据GB/T 4334-2020标准，检测晶间腐蚀，在微沸的铜—硫酸铜—16%硫酸铜溶液中连续腐蚀16小时后，弯曲90°，弯曲后的试样在10×放大镜下观察未见晶间腐蚀裂纹。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

2.8 强度：根据GB/T 13927-2022《工业阀门 压力试验》管件的本体强度应施承受15倍的公称压力，保压15s，不应有渗漏和结构损伤。试验压力2.4MPa，保压15s，无渗漏和结构损伤。

2.9 耐湿热性能：根据GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》，通过将样品置于试验箱内，开启加热电源使温度达到（25±2） °C，1h后开始加湿，使相对温度达到（95±2）%，保持120h,再置于室温恢复2h，样品经测试应无变化。

2.10 密封性：根据GB/T 13927-2022《工业阀门 压力试验》，用于液体介质的管件应能在0.6MPa气压下无泄漏。在0.6MPa气压下无泄漏。

#### 3、PP水槽技术要求

实验室水槽/杯槽，作为实验室重要的配件，常与水龙头搭配，可用于清洗实验室的器具、配置溶液、浸泡实验样品等用途。搭配PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象。

3.1 材质：均采用高品质PP新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。

3.2 采用注塑工艺，壁厚加强，承重性强，整体平整度好，与实验台面高度契合，不会因为承重液体产生变形脱胶现象。

3.3 水槽底部的倾斜角度设计合理，既能保证排水顺畅，又可保证器皿立于水槽底部不易倾倒，防止器皿倾倒摔碎。

3.4 水槽在去水处配置了过滤杂质的提笼，有效解决了杂质堵塞管道不易清理的问题。

3.5 甲醛释放量：在温度23℃,相对湿度RH50%的环境舱中平衡释放192h采气测试结果，甲醛释放量未检出，测试结果符合要求。

▲3.6 耐液体化学试剂性能：测试依据GB/T 11547-2008，将切好的样块浸泡72小时，样品外观无可见变化。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

3.7 产品通过GB/T 3398.1-2008《塑料 硬度测定 第1部分：球压痕法测试标准》球压痕检测。

▲3.8 根据GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》和GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》耐温实验：零下40℃放置≥96H，产品无变化。100℃放置≥96H，产品无变化。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

#### 4、滴水架技术要求

实验室滴水架，用于悬挂清洗后的试管和小型烧杯，底部设有排集水盘收集试管流出的液体，通过排水孔流出。主体与集水盘一体成型，耐腐蚀性能佳。滴水棒可拆卸，并具有锁扣功能，与主板连接后，可保证稳固性。避免产品悬挂时因为滴水棒出现松动而导致实验器皿（试管等）掉落及破碎。

4.1 材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。

4.2 架杆要求：架杆定位牢固，无上下松动现象。架杆有效长度：15mm±2mm。应能承受 19.6N 挂重2h,试验后无明显变形、脱离和断裂等影响使用的后果。

4.3 面板要求：对角平面差应≤2mm。定位后，上端中心处经100N拉力试验后，定位孔不应失效和开裂。

4.4 抗菌性能：产品根据ISO 4892-3塑料—实验室光源曝露方法 第三部分：荧光紫外线灯、JC/T897-2014抗菌陶瓷制品抗菌性能检测标准，检测菌种≥13种以上，检测结果≥99.99。

▲4.5 氙灯光源暴露：产品根据GB/T 16422-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯测试方式实验》，样品经过疝灯测试120小时，外观无变化。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

▲4.6 耐候性测试：产品根据GB/T 16422-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯测试方式实验》，样品在荧光紫外灯暴露48小时表面不应有变化试验后，测试结果样品表面无变化。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

#### 5、洗眼器技术要求

实验室台式洗眼器，必须按照GB/T 38144.1-2019标准生产并获得第三方的检测认证，用于在紧急情况下冲洗眼睛和面部，防止大量实验试剂进入眼睛造成伤害。

5.1 洗眼喷头：铜质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。

5.2 水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水，既不会占用双手才能持续供水，也不会因开关失灵而无法关闭水流。

5.3 控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。

5.4 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。

5.5 供水软管：长1.5米的软性PVC管，外覆304不锈钢编织网，绝无生锈漏水的隐忧，最外层包裹PE管，耐强腐蚀，不会因为静态时管内积水导致阀门生锈老化漏水，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。软管瞬间耐压可达到1.8Mpa。

5.6 根据用户单位不同的水压和进水流量情况，匹配合适的洗眼头，以保证洗眼出水达到GB/T 38144.1-2019 标准的要求流量及出水高度。

5.7 洗眼/洗脸器主要组成结构包括控制阀，洗眼盆，洗眼喷头，阀门驱动装置，符合GB/T 38144.1-2019 《眼面部防护应急喷淋和洗眼设备第1 部分：技术要求》。

（1）洗眼流量：应以至少11.4L/min的流量提供冲洗液，保持洗眼至少15min。

（2）阀门耐腐蚀，阀门驱动装置能让使用者容易找到并操作。

（3）冲洗液能保持以低流速来冲洗双眼，不会对眼睛造成伤害。

（4）当洗眼/洗脸器正确地连接到冲洗液的供应源头并关闭阀门时，连接部位无可见泄露。

（5）喷头受到保护，防止接触空气中的污染物。在实施保护喷头的措施时，确保当开启洗眼器时，不需要使用者将防护装置取下。

5.8 符合GB/T 38144.1-2019。

▲5.9 防霉性能：依据GB/T 24128-2018检测：黑曲霉 CGMCC 3.3928、球毛壳霉CGMCC 3.3601、绳状青霉CGMCC 3.3875、宛氏拟青霉CGMCC 3.4253、长枝木霉CGMCC 3.4291，霉菌生长情况为0级，检测结果合格。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

5.11 软管耐压测试：依据GB/T 14525-2010标准，试验压力3MPa，样品完好，未渗漏。

#### 6、紧急喷淋器技术要求

应急喷淋洗眼装置是实验区域内，必须配备的快速冲洗的应急救援设备。当眼睛或身体裸露部位接触到有毒有害或腐蚀性化学物质时，在应急喷淋洗眼装置处进行身体、面部、眼部的冲淋。应急喷淋洗眼装置必须按照GB/T38144.1-2019《 眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 》或ANSI/ISEA Z358.1的标准生产并获得第三方的检测认证。

6.1 管件连接方式：紧急冲淋洗眼装置的全部管件均采用插拔式的连接方式，插拔件上两个密封圈的设计，非传统管件螺纹连接方式，既缩短整个产品的安装工时，又能彻底解决管件连接处的漏水问题，检修及部件更换更加便捷。

6.2 主体管道直径为45mm。

6.3 安装便利：进排水口能够在安装时达到360度任意定位，冲淋和洗眼也能够在安装时任意选用角度。

6.4 材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用达标304不锈钢材料，主体不锈钢管采用冷轧工艺生产，内壁光洁镜面，性能远超普通工业304不锈钢管，强度及耐腐蚀性能出众。

6.5 洗眼喷头：根据用户单位不同的水压和进水流量情况，匹配合适的洗眼头，以保证洗眼出水达到GB/T 38144.1-2019 标准的要求流量及出水高度。并可通过一字调节阀将双口洗眼器的出水高度调整一致。

6.6 冲淋球阀和洗眼球阀：采用不锈钢双片式球阀结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。

6.7 阀门管道：阀门和管道的连接采用由任（即活接头）的设计,可单独拆卸.

6.8 极限耐压：产品通过GB/T 241-2025《金属材料 管 液压试验方法》测试。

6.9 冲淋洗眼器材质不含汞、六价铬等有害物质。

▲6.10 材质元素：产品采用304不锈钢材质，为了确保不锈钢的耐腐蚀性，按照GB/T 11170-2008《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》，检测不锈钢材质的元素含量，铬（Cr）含量7.00~28.00%，镍（Ni）含量0.10~24.00%，磷（P）含量0.004~0.050%。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

▲6.11 耐腐蚀性能：产品经过GB/T 4334-2020《方法E 金属和合金的腐蚀 奥氏体及铁素体-奥氏体（双相）不锈钢晶间腐蚀试验方法》，试样在微沸的铜-硫酸铜-16%硫酸溶液中连续腐蚀16小时后，弯曲180°，弯曲后的试样在10x放大镜下观察后，未见晶间腐蚀裂纹，未产生晶间腐蚀倾向。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章。）

#### 7、实验椅技术要求

7.1 多功能实验椅：椅背上下调节/椅背倾仰调节/座椅升降调节；

7.2 椅面材质：PU聚氨酯发泡；

7.3 靠背：宽410*高310mm；

7.4 座垫：宽460*深425mm；

7.5 阻值：表面电阻10E4-10E6欧姆，系统电阻10E4-10E9欧姆；

7.6 椅脚材质：优质冷轧钢电镀/直径560mm；

7.7 脚轮：PA尼龙；

7.8 调节高度：430~570mm。

#### 8、操作椅技术要求

8.1 背：灰色尼龙网框；

8.2 腰靠：腰靠可调节；

8.3 坐垫：高回弹定型棉椅座+灰色座胶壳；

8.4 底盘：三档锁定底盘；

8.5 扶手：升降灰色PU面扶手；

8.6 气杆：100缩50 黑色气压棒；

8.7 脚架：灰色，尼龙材料，半径为340mm，脚架的承重、耐久性和稳定性等质量符合办公家具质量与安全标准；

8.8 轮子：万向脚轮，脚轮直径为60mm，脚轮顶部罩杯（安装部分）直径为28mm，尼龙材质；轮面采用灰色包胶工艺，提升静音与减震效果。

#### 9、操作台技术要求

9.1 台面：E1级环保实木颗粒板台面，手枕采用聚氨酯材料，手感舒适；

9.2 箱体：1.0mm冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂；

9.3 背板：铝型材屏风背板，结构稳固；

9.4 键盘托：金属键盘托选用三节加厚滑轨。

#### 10、会商桌技术要求

10.1 台面：采用E1级环保实木颗粒板，台面厚度50mm，弧度圆角设计，防碰撞；

10.2 桌腿：双层拉板结构，强力承重；

10.3 储物：侧面储物空间，可收纳资料办公用品等杂物。

#### 11、会议椅技术要求

11.1 背：灰色尼龙网框；

11.2 腰靠：腰靠可调节；

11.3 坐垫：高回弹定型棉椅座+灰色座胶壳；

11.4 底盘：三档锁定底盘；

11.5 扶手：升降灰色PU面扶手；

11.6 气杆：100缩50 黑色气压棒；

11.7 脚架：灰色，尼龙材料，半径为340mm，脚架的承重、耐久性和稳定性等质量符合办公家具质量与安全标准；

11.8 轮子：万向脚轮，脚轮直径为60mm，脚轮顶部罩杯（安装部分）直径为28mm，尼龙材质；轮面采用灰色包胶工艺，提升静音与减震效果。

#### 12、听众椅技术要求

12.1 靠背：黑色尼龙网框；

12.2 坐垫：纯棉椅座+黑色座胶壳；

12.3 底盘：一档锁定原位逍遥；

12.4 扶手：升降黑色PU面扶手；

12.5 气杆：100缩50 黑色气压棒；

12.6 脚架：黑色，尼龙材料，半径为320mm，脚架的承重、耐久性和稳定性等质量符合办公家具质量与安全标准PA-WFN320；

12.7 轮子：尼龙材质、直径 55mm 的黑色万向椅轮。