- 液相色谱串联多重碎裂高分辨质谱仪联用系统需求说明

- 多重碎裂高分辨质谱仪应用特点

- 1、疾病标志物及通路分析，运用代谢组学及脂质组学等手段精准分析疾病标志物及通路。

- 2、大小分子药物代谢与安全性，新药临床前代谢途径深度解析及药物表征，如抗体药物的二硫键定位、糖基化位点分析，ADC 药物的 DAR 值与连接子稳定性评估等。

- 3、高通量药物筛选，133Hz扫描速率支持DIA、MRMHR 等快速采集模式，适合大规模生物样本库分析。

- 多重碎裂高分辨质谱仪设备主要特点

- 1、灵敏度：Zeno 阱使 MS/MS 灵敏度提升 5-20 倍，远超常规 TOF。

- 2、碎裂能力：EAD+CID 双模式，结构解析能力优于单一 CID 的高分辨系统。

- 3、高通量：133 Hz 扫描速率 + 宽动态范围，适合大规模临床与研发项目。

- 三、技术参数

- 1、高分辨质谱

- 1.1质谱类型：四极杆飞行时间质谱系统。

- 1.2 ESI源耐受最大流速不低于3 mL/min（不分流的情况下），流速可在软件上设置，并能实际运行样品。

- 1.3离子源内辅助加热气温度：≥750 ℃，该温度能在仪器控制软件设置并能实际运行样品。

- 1.4离子源内有主动废气排放装置，防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，耐受100%水。

- ★1.5离子源接口： 离子接口为“纯锥孔结构”或“锥孔+毛细管结构”，考虑到后期维护成本，若投标型号为“纯锥孔结构“，需在配置中配锥孔擦拭棒≥500根，若整体传输结构含有毛细管部件，需在配置中配投标型号原厂备用毛细管≥500根，以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力。（提供制造商盖章说明等证明资料）

- 1.6 离子导入装置：使用RF聚焦离子，采用四极杆结构，便于清洗维护。

- 1.7 配备自动质量校准系统，该系统可以在进样之间采用外标方法进行校正。

- 1.8 气源供应：采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需额外氩气。

- 1.9检测器：TDC和ADC混合检测器，采集频率≥40 GHz，每25皮秒输出一次信号。

- ★1.10质量范围（m/z）：20-40000或更宽。

- ▲1.11 高质量端分辨率及采集速度：在质荷比1070处测量（高质量段），分辨率＞42,000 FWHM。测量时扫描频率必须≥120 Hz（120张谱图/秒）。（提供制造商盖章说明等证明资料）

- 1.12质量精度：外标法≤2ppm，内标法≤1ppm。

- 1.13 一级MS最大扫描速度≥25Hz，即每秒可采集25张高分辨MS/MS谱图，维持分辨率≥40000。

- 1.14 二级MS/MS最大扫描速度≥120Hz，即每秒可采集120张高分辨MS/MS谱图，维持分辨率≥40000。

- 1.15信息关联扫描：一级MS扫描可接120个MS/MS扫描，MS和MS/MS分辨率≥40000。

- 1.16背景扣除：具备实时动态背景实时扣除功能。

- ▲1.17全子离子碎裂模式灵敏度：可以采取变化Q1扫描窗口的方法，将 10-1000 质量范围分为180个以上窗口进行隔离碰撞，并得到这些离子的所有子离子扫描全图。（提供软件截图且制造商盖章证明）

- 1.18具备多质量亏损（MDF）实时触发MS/MS采集功能，能够优先分析具备同样多质量亏损（MDF）的化合物。

- 1.19定量线性动态范围≥5个数量级。

- 1.20二级MSMS正离子模式灵敏度：50fg 利血平柱上进样 S/N≥1000：1 。

- 1.21二级MS/MS负离子模式灵敏度：100 fg氯霉素柱上进样 S/N≥1500：1 。

- ▲1.22 在复杂基质中的定量灵敏度：复杂基质橄榄油中测试0.2 ppb的Thiobencarb, Imidacloprid, Oxamyl，采用MRM HR扫描模式，进样5 uL，信噪比S/N ≥ 5。（提供MRM HR色谱图证明）

- ▲1.23碰撞模式：包含碰撞活化解离和电子激活解离两种碰撞模式，以便可以获得丰富的碎裂信息进行结构鉴定。（提供制造商盖章说明等证明资料）

- 1.24电子激活解离能量连续可调范围：0-25 eV。

- ▲1.25 小分子代谢物结构鉴定能力：小分子代谢物可获得丰富的碎片结构信息用于结构鉴定，测试地瑞那韦-O-葡萄糖苷酸的二级图谱，可获得母离子m/z 724.2，子离子m/z 69.0, 92.0，116.1， 156.0， 202.1， 241.1， 283.1， 292.1， 392.2， 436.1， 525.2， 548.2， 568.2， 612.2等涵盖小碎片和大碎片的丰富碎裂信息。（提供图谱证明）

- ▲1.26 脂质结构鉴定能力：脂质鉴定可获得头部基团、骨架等丰富的区域异构信息，测试PC（18:0/18:1）可获得母离子m/z 788.6，子离子m/z 184.0、224.1、394.3、491.3、520.3、603.5、745.5等涵盖小碎片和大碎片的丰富碎裂信息。（提供图谱证明）

- 1.27 采用高通量MRM HR扫描模式排除假阳性功能：在单次实验中可同时检测单个化合物的15个MRM HR离子对以避免由于基质干扰其中某几个离子对而造成结果的误判，测试嘧菌酯，可同时检测不少于15个MRM HR离子对。

1.28 能兼容无鞘液方式(优于有鞘液方式)的毛细管电泳质谱连接接口，分析强极性物质。

- 2 超高效液相色谱部分

- 2.1	输液单元（二元超高压梯度系统）

- 2.1.1流速范围：0.001-5.000mL/min，操作压力：≥15000psi；

- 2.1.2流量精度：<0.07%RSD；

- 2.2	自动进样器

- 2.2.1温度范围：4～45˚C；

- 2.2.2样品数量：可放置160个以上1.5mL样品瓶；

- 2.2.3进样体积：0.1-50 µL；

- 2.2.4进样交叉污染：< 0.0015%；

- 2.3	智能化柱温箱

- 2.3.1柱温范围：室温~85℃。

- 3软件功能

- 3.1配备最新版色谱质谱数据分析软件，具备同位素模式匹配、精确质量计算、精确二级碎片结构推断。

- 3.2实时自动MS和MS/MS切换功能：自动识别色谱流出物的质谱图，并按照用户定义的条件如离子强度、最大或最小质荷比限制、最强的单个或数个离子等，自动对某种或多种离子进行MS/MS分析，获得该离子的结构信息。

- 3.3仪器在分析复杂的共流出物或干扰很强的样品时，可以选择特定的离子或色谱保留时间，自动动态排除干扰离子，而给出其它相对信号较弱的共流出物的离子的MS/MS信息。自动动态包含选择特定的离子进行MS/MS分析。

- ▲3.4具有动态背景扣除功能，保证即使在体内复杂基质中能获得高质量的 MS/MS质谱图。有效排除本底噪音的干扰，快速发现被掩盖在强背景噪音下的目标化合物（提供操作文档、接口文档（如有）和注意事项）。

- 3.5配备专业的MSMSALL分析软件：能够抽提碎片离子的高分辨XIC，借助专利的算法，将碎片离子分组和归类，产生类似于MRM的数据，从而实现对样本中所有离子对的定量。

- 4 配置清单

- 4.1多重碎裂高分辨质谱主机1套

- 包括：质量分析器1台、离子源1个、机械泵1个、质量检测器1套。

- 4.2高效液相色谱系统1套

- 包括：二元高压泵1套、柱温箱1个、自动进样器1个、控制器1个。

- 4.3数据分析工作站1套

- 包括：采集分析软件1套、分析软件1套、数据库1套、数据输出系统1套。

- 4.4高效液相色谱连接组件1套、高纯气体过滤器1套、超纯氮气钢瓶减压器1套、不间断电源1套。

- 4.5试剂耗材：校准试剂20瓶，泵油10瓶，色谱柱6根，进样小瓶500个。

四、 系统质保期5年，自验收合格之日起计算。