附件：

# 一、项目概述

本项目为江门市社会福利院（江门市儿童福利院）儿童康复楼功能场室康复设备购置更新项目，主要内容包括：为OT（中文名称：作业疗法）训练室配置生活技能训练器材，助力提升儿童生活自理能力；为PT（中文名称：物理疗法）运动治疗室增设下肢智能反馈训练系统、生物刺激反馈仪等专业器械，强化运动康复训练效果；为心理咨询室增设电子心理沙盘，丰富心理干预手段；为科创室新增绘画疗愈设备系统，拓展康复教育形式；优化个训室个性化辅导空间配置，保障一对一干预成效等等。

为进一步提升儿童康复服务专业化水平，切实满足院内儿童的康复需求，进一步完善各功能场室设备，适配新时代儿童福利事业高质量发展要求。项目预算金额为1,900,000.00元。

- 项目需求清单

| - 场室 | - 区域 | - 货物名称 | - 规格型号 | - 技术参数 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 评估室 | - 评估区 | - 地垫 | - 定制 | - 一、产品组成 - 塑胶防护软垫 - 二、产品用途 - 地面柔软适度，对在垫子上活动的儿童进行保护。功能：保护与整体环境装饰，防止儿童互动游戏时摔伤 - 产品尺寸：100×100×3cm | - 30 | - 平方 |
|  |  | - 矫正椅 |  | - 尺寸（长宽高）不少于72×60×80cm, - 头部垫升级调节范围0～12cm, - 裆部垫前后调节范围0～100cm, - 坐垫到踏脚板最大距离20cm - 用途：2-6岁脑瘫儿童进行坐位保持、坐位平衡、矫正姿势、防止畸形。 - 材质：优质型钢表面喷塑，实木材，坐垫和靠背采用一次性发泡成型 | - 2 | - 台 |
|  |  | - 儿童阶梯 |  | - 尺寸（长宽高）340×63×110cm, - 相邻台阶距离10，12cm, - 扶手杠调节范围0～34cm, - 扶手杠侧向额定载荷50kg，阶梯额定载荷100kg。 - 材质：不锈钢扶手、支撑架、多层板 | - 1 | - 台 |
| - 宣传栏 | - 儿童楼大厅(新增加)（尺寸、位置需确认） | - 电视 | - 约150寸 | - 尺寸：约150寸（根据位置所需确认） - 超清视效：4K - 画面色彩：广色域 - 色彩持久度：10万小时 - 高亮度 - 广显屏清晰加倍 - 储存：4+32G加大存储空间，支持海量应用下载。 - 扬声器：双扬声器，高品质音质。 - 智能投屏：放大小屏幕的色彩。 | - 1 | - 台 |
| - PT、OT区 | - PT区 | - 儿童悬吊密集训练工作站 |  | - 一、主要功能：以悬吊技术为核心，与滑轨技术紧密连接，并结合其他康复训练有关的的辅助设备，实现个体化训练，多人化训练同时进行，并针对性训练。恢复患者平衡功能，协调能力、控制能力、支配能力，缓解全身痉挛状态，改善关节活动度，增强肌力，达到中枢神经系统的通路重建功能。集神经发育疗法、感觉统合训练、平衡姿态矫正，引导教育于一体，用于肌张力的缓解、肌力的增强、平衡协调性的提高。 - 二、适用范围：3个月-18岁 - 三、基本配置： - 1、滑轨：长度3米，钢化铝合金材质，承重大于200KG，滑轨外形尺寸81×67mm，内径53mm，数量：1根，密集网内安装。 - ▲2、滑车：八轮三轴静音滑车，八个轮子全部置入轨道内，具有随时锁定功能，同时具有角度锁定功能，三角型尺寸650×120×250mm。数量：1个（提供国家康复器械质量监督检验中心出具的检验报告并加盖厂家公章） - 3、悬吊器：材质ABS，2根4米红绳，2个不锈钢安全钩，内置绳索装置，任意锁定调节红绳长短。单根红绳承重大于150KG,悬吊器外形尺寸：670×180×70mm。 - 数量：1套 - 4、密集网：2米×2米×2.24米，一组，碳钢。 - 5、滑索绳子：长30cm带栓扣，材质 ABS/尼龙绳/不锈钢 2 根 - 6、滑索绳子：长60cm带栓扣，材质 ABS/尼龙绳/不锈钢 2 根 - 7、窄悬带：附连接环，材质：尼龙织带 1 根 - 8、中分悬带：附连接环，材质：尼龙织带 1 根 - 9、宽悬带：附连接环，材质：尼龙织带 2 根 - 10、滑索弹性绳：长30cm高阻力附栓扣，ABS/弹力绳/不锈钢 2 根 - 11、滑索弹性绳：长30cm中阻力附栓扣，ABS/弹力绳/不锈钢 2 根 - 12、滑索弹性绳：长30cm低阻力附栓扣，ABS/弹力绳/不锈钢 2 根 - 13、滑索弹性绳：长60cm高阻力附栓扣，ABS/弹力绳/不锈钢 2 根 - 14、滑索弹性绳：长60cm中阻力附栓扣，ABS/弹力绳/不锈钢 2 根 - 15、滑索弹性绳：长60cm低阻力附栓扣，ABS/弹力绳/不锈钢 2 根 - 16、把手：材质尼龙织带/不锈钢2个 - 17、松绳器 材质：ABS 1 个 - 18、绳夹：钢制，用于固定红绳位置4个 - 19、方形软垫：300×400×500mm，材质木质海绵皮革 1 个 - 20、平衡垫块：550×500×60mm，材质海绵皮革 1 个 - 21、平衡板 规格：460×360×90mm，材质多层复合板/不锈钢/皮革海 1 套 - 22、悬带 附链接环，承重150KG 380×50×3mm 2 个 - 23、滑锁拉手 承重100KG，材质 ABS 尼龙织带不锈钢 2 个 - 24、多功能棒 最大承重：150KG，尺寸：645×85mm，材质：木质 1 根 - 25、悬吊鞋 木质，最大承重：≥150KG，尺寸：180×100×25mm 2 只 - 26、半圆平衡球 直径45cm，充气防爆，1 套 - 27、触觉球 直径165mm，高85mm，材质橡胶1套（5个） - 28、垫块 环保 EVA 材料 3 个 - 29、方形晃板 木质四角有连接环，尺寸1000×1000×600mm，软包 1 套 - 30、横抱桶 材质：碳钢/不锈钢皮革或绒布软包 1 套 - 31、压力肩 材质尼龙织带/铁砂 1 个 - 32、压力背心 产品重量：5公斤一件，黑色、牛津布复合海绵配重材料：优质铁砂产品介绍：装有10个口袋的配重块 可以随意调节重量。（每个口袋的配重是0.5千克，可以从0.5千克--1千克-1.5千克-2千克-2.5千克-3千克-3.5千克-4千克-4.5千克-5千克，这10个口袋任意调节重量） 1 个 - 33、压力腕 1kg 布/铁砂 1 个 - 34、平衡旋转台 直径250mm，高30mm 1 个 - 35、泡棉柱 尺寸：直径15cm长90cm环保EVA材料 1 个 - 36、圆形训练气垫 2个圆形气垫2个圆形吊带 1 套 - 37、儿童安全吊带 大小号，材质棉布/织带/不锈钢 1 套 - 38、支撑器 材质钢材 1 对 - 39、三角形悬吊带 用于肘部支撑或脚踝训练，2个 1 套 - 40、可调脚踏板 用于踝关节矫正或蹬踏训练 1 个 - 41、红绳调节器 外形尺寸：130×47×20mm 1 个 - 42、滑索手把 用于蜘蛛网连接 2 个 - 43、楔形垫 15°，30°，45°各一个 1 个 - ▲44、记忆型姿态控制管理训练系统 记忆型姿态控制管理系统是一种以真空方式塑造出可以稳定四肢或躯干的姿态控制装置。具有易调整，可塑性的特点，体位垫与患者接触面大，分散了压力，增强了包裹性和平衡性，提升了安全感，增强了体位支撑，可以用作支撑面角度的改变和头、躯干、四肢的姿势控制，以代偿、代替、改变其部分功能从而达到最大康复效果。（提供产品技术白皮书并加盖生产厂家公章） - 记忆型ACM垫，用于头部、颈部、姿态控制，尺寸27×47×6cm 1个 - 记忆塑型泵，球型1个 1 套 - ▲45、儿童红外纽安球 - 一、主要功能：通过红外、热敷、振动等方法达到刺激神经末梢、扩展毛细血管、促进血液循环、改善手指痉挛、提升手部肌力、改善抓握力、提升灵活性、促进手指被动训练等，用于各种原因造成的手功能异常、手指肌张力异常、手无力、手指屈曲痉挛、手指肌肉萎缩等问题改善。 - 二、技术参数： - 1、工作电压3.7V - 2、工作电流380ma - 3、电池容量1800ma - 4、充电器5V/1A - 5、充满电可以使用200分钟，自动充电提示 - 6、具有5种工作模式、6种工作力度， - 模式1；直线运动 - 模式2；动5停1 - 模式3；动2停0.5 - 模式4；动8停2 - 模式5；动3停0.5 - 7、工作温度：内58度，外42-45度 - 8、工作时间：10分钟一循环。 - 9、工作转速：6500转，工作频率：5000赫兹。 - 10、具有自动模式跟手动模式，可自由切换，自动模式工作力度自动循环由小到大；手动模式工作力度可以自由调节大小档位。 1 个 - （▲（1）产品符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》第13.3中绝缘的电气强度试验要求，在试验期间不应出现击穿。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家鲜章。 - ▲（2）产品符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》和GB 4706.10-2008《家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求》第21中机械强度要求，器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的粗鲁对待和处置。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家鲜章。） - 46、滑轮系统4组滑轮、4根红绳挂钩、4个红绳调节器、8个挂钩、4个滑索、手把2只、配重沙袋1套、三角形悬吊带2个、S型钩4个。 1 套 - 47、蜘蛛网系统 髋部固定训练带1套、腰腹固定训练6个、T形吊带1个、胸部吊带1个、腕关节固定带1对、踝关节固定带1对、关节固定带2个、蜘蛛网弹力绳100cm 30磅 绿色4根，蜘蛛网弹力绳120cm 20磅 黄色4根、腰部固定带1个。 1 套 - 48、日常维护工具包 1 套 - 四、性能特点： - 1、悬吊器两根中绳具备任意滑动位置随时锁死效果。 - 2、在使用过程中，在中绳可滑动范围内调节负荷无间隙化。 - 五、适应症 - 脑瘫儿童、感觉统合失调、智力发育迟缓、儿童注意力不集中、儿童孤独症、儿童斜颈、儿童骨盆倾斜、儿童脊柱倾斜等方面的训练康复都有非常好的疗效。 | - 1 | - 套 |
|  |  | - 下肢智能反馈训练系统 |  | - 适应症： - 1、适用于脑卒中恢复期下肢功能障碍的康复治疗。 - 技术参数： - 2、电源：220V；频率：50Hz；额定功率：500VA。 - 3、床体直立角度0°~80°。 - 4、床体升降范围：50~75cm。 - 5、床体背部后仰可调节角度：0°~15°。 - 6、同时具备多维度尺寸调节：脚踏板间距可调节；驱动腿长度调节；小腿长度调节，驱动腿间距调节。 - 7、机械腿能分别测量左/右腿受到的压力大小，实时监控受力情况，输出受力曲线。 - 8、前臂托板的上下可调，肘部关节旋转可调，上下移动位置可调。 - 9、踏步速度1～80步/分钟连续可调。 - 10、踏步角度0°~50°可调。 - 11、治疗时间1～90min连续可调。 - 12、可分别测量左右腿足底压力，范围0～60kg。 - 13、床面材料耐磨、无毒、防水、阻燃、易清洁。 - 14、床体额定载荷：135kg。 - 15、设备配备安全绑带，能很好的保障患者使用时的安全性。 - 16、设备工作噪声不大于60dB。 - 软件功能： - 17、具有用户信息管理功能，可对用户信息进行增加、删除、修改、查找操作， 并对用户信息及训练结果进行报表查看。 - 16、可分别实时跟踪显示患者脚底压力的大小。 - 17、可分别实时跟踪显示患者腿部压力的大小。 - 18、具有评估模式，能评估左/右腿训练过程中的僵硬度。 - 19、具有游戏情景互动功能。 - 20、设备具有三种训练模式，主动训练模式、被动训练模式、主被动训练模式。 - 21、具有痉挛检测功能，灵敏度在1～9档范围内可调，发生痉挛时，设备立即停止，并伴有警告提示音。 - 22、可选配各种尺寸的显示器。 | - 1 | - 台 |
|  |  | - 儿童倾斜站立床 |  | - 外形尺寸（长×宽×高） 1500×720×790（尺寸±50mm）， - 床面尺寸（长×宽） 1400×600mm（尺寸±50mm）， - 桌板尺寸（长×宽×总宽） 700×210×410（尺寸±50mm）， - 脚板 415×320mm（尺寸±50mm）， - 带宽 100mm（尺寸±50mm）， - 床面最低高度 510mm（尺寸±50mm）， - 安全工作载荷： ≥170kg。 - 床面可调节角度范围 ：0～85° - 产品正常使用条件 - a) 环境温度：+5℃～+40℃； - b) 相对湿度：20%～80%（非冷凝）； - c) 大气压：70～106kPa； - d) 电源频率：50Hz±1Hz，电压：AC220V±10%。 - 电动直立床配置： - 由脚踏板、绑带、扶手板、床面、床升降架、床架、控制器、升降脚轮。 - ▲具有第二类医疗器械备案凭证 - ▲带有急停装置 - ▲提供检测报告证明 | - 2 | - 套 |
|  |  | - 儿童阶梯 |  | - 尺寸（长宽高）340×63×110cm, - 相邻台阶距离10，12cm, - 扶手杠调节范围0～34cm, - 扶手杠侧向额定载荷50kg，阶梯额定载荷100kg。 - 材质：不锈钢扶手、支撑架、多层板 | - 1 | - 套 |
|  |  | - 儿童下肢训练单车 |  | - 包装尺寸：91.5×23.5×54CM - 组立尺寸：137×57×98CM - 特征：4KGS双向内磁磁控轮，皮带传动，8档阻力调节，电子表不仅可以显示心率、锻炼时间、运动速度、距离、消耗热量等功能，还可以放置手机、平板电脑等娱乐设备。 | - 4 | - 台 |
|  |  | - 地垫 | - 定制 | - 一、产品组成 - 塑胶防护软垫 - 二、产品用途 - 地面柔软适度，对在垫子上活动的儿童进行保护。功能：保护与整体环境装饰，防止儿童互动游戏时摔伤 - 产品尺寸：100×100×3cm | - 110 | - 平方 |
|  |  | - 生物刺激反馈仪 |  | - 1.▲设备治疗和评估通道数量不少于2个。 - 2.▲至少包括电刺激、反馈刺激、镜像刺激、模板训练、多媒体场景动画生物反馈训练等多种方式。 - 3.通道神经肌肉电刺激通道，可同时多部位或多患者同时治疗。 - 4.独立的治疗通道，可独立或同步调节刺激强度，互不干扰。 - 5.▲设备具有不少于73个治疗方案， 包含增加活动范围，肌肉萎缩治疗，增加肌力治疗等。 - 6.▲评估位置不少于54个，设备软件明确提示肌肉名称及相应贴图位置。 - 7.▲具有快速肌电评估方式，波形采集界面灵敏度和扫描速度可根据需要进行调节，滤除工频和通频带外的信号干扰。 - 8.EMG检测范围：5-100000µV。 - 9.系统噪声：≤1µV。 - 10.通频带：20Hz～500Hz(-3dB)。 - 11.差模输入阻抗：大于10MΩ。 - 12.共模抑制比：大于120dB。 - 13.电刺激脉宽：50-1000us可调。 - 14.电刺激频率：1-250Hz可调。 - 15.电刺激强度范围：0-100mA可调。 - 16.预置多媒体场景动画治疗方案，提高患者治疗过程趣味性与依从性；患者可直观看到实时的肌电值和训练得分，可对康复治疗进行自主评估。 - 17.至少有单向方波、双相方波和交替波三种电刺激输出波形。可自定义编辑电刺激治疗参数和方案，包括刺激波形、输出电流、脉冲宽度、脉冲频率、输出波形的上升下降时间、刺激时间、休息时间。 - 18.治疗方案提供治疗部位示意图，指导临床便于操作。 - 19.训练过程中有语音提示功能，指导患者执行正确的肌肉收缩放松动作，实现准确评估与有效训练和治疗，减少不必要的医护人员干预，减轻工作负担，提高临床效率。 | - 1 | - 台 |
|  |  | - 儿童平衡步行杠 |  | - 尺寸（长宽高）335×116×57cm, - 高度调节范围57～87cm, - 宽度调节范围34～64cm， - 杠杆直径Φ3.2cm， - 杠杆静载荷不小于80kg， - 矫正板坡度15° | - 1 | - 台 |
|  |  | - 滚桶 |  | - 外形尺寸（直径×高）： - 尺寸：Φ26×80cm，额定载荷80kg - 产品用途： - 适用于平衡功能及协调功能训练。 | - 1 | - 个 |
|  |  | - 楔形垫 |  | - 主要技术指标和参数：45° - 外形尺寸： - 350mm×500mm×350mm | - 1 | - 个 |
|  |  | - PT凳子 |  | - 尺寸（长宽高）60×43×42～53cm， - 铝钢结合，带液压油缸，360°旋转。 - 凳面上升载荷≤15kg，凳面下降载荷≥25kg | - 3 | - 台 |
|  |  | - 梯背架 |  | - 尺寸（长宽高）71×51×96.5cm, - 最高处肋木至地面距离88cm, - 最低处肋木至地面距离18cm， - 肋木间距10cm ，肋木直径2cm。 | - 1 | - 套 |
|  | - OT区 | - 手功能综合训练桌（儿童版） |  | - 1、桌体和配重柜分别连接12种手部训练器: - 1.手掌抓握训练器2.前臂旋转训练器3.手指屈伸训练器4.手指对称位训练器5.手指捏力训练器6. 拇指力量训练器7.手柄提升训练器8. 手指平拉训练器9. 手指抓握训练器10.腕关节背屈背伸训练器11.腕关节尺偏桡偏训练器12.前臂伸展训练器 - 2、规格：120×120×136cm - 3、材质：优质型材，实木板，皮革，海绵，亚克力 - 4、主要材质规格：铝型材3030R；冷板3mm/20mm；圆钢φ5/φ10/φ12/φ16/φ20/φ35；尼龙棒φ20/φ30/φ32/φ38；方钢80*40； - 5、产品特点: - 包含12种手部功能训练器 - 可满足多位患者同时进行康复训练和治疗 - 配重设计为封闭柜式，阻力调节范围：250g-2500g,患者可根据康复需求合理调节阻力，有效保证康复训练中的安全 - 通过手部多种功能的动作训练和学习，可以刺激大脑运动中枢，减缓脑功能衰退 - 提高患者主动参与的意识，改善关节活动度，逐渐提高手部本体感觉恢复手功能 - ▲具有第一类医疗器械备案凭证 - ▲配重块230g。（需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章进行佐证） - 6、配套用具：引导性智能木插板 - 产品参数： - 包含三种孔径的面板以及三种直径的插棍，直径分别是25mm，20mm，15mm，长度分别是100mm，90mm，80mm，三种不同直径的插棍，训练粗大抓握能力以及精细手指对捏能力 - 上肢和认知综合双重任务训练，互补效应，加速康复 - 提供声控引导训练模式，可以根据声音提示进行训练 - ▲不少于9种训练内容，包括追踪模式、形状模式、记忆模式、镜像模式、计算模式、五子棋模式、连线模式、点亮模式、填充模式。（需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章进行佐证） - 光点可显示颜色不少于3种且可以混合显示 - 训练过程中提供灯光亮点提示，指引患者按照特定模式进行训练 - ▲智能训练模式语音播报引导，训练时有正确与错误的提示音。（需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章进行佐证） - ▲三种孔径的插板可随时在同一插板底座更换使用。（需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章进行佐证） | - 1 | - 套 |
|  |  | - 矫正椅 |  | - 尺寸（长宽高）72×60×80cm, - 头部垫升级调节范围0～12cm, - 裆部垫前后调节范围0～100cm, - 坐垫到踏脚板最大距离20cm - 用途：2-6岁脑瘫儿童进行坐位保持、坐位平衡、矫正姿势、防止畸形。 - 材质：优质型钢表面喷塑，实木材，坐垫和靠背采用一次性发泡成型 | - 3 | - 台 |
|  |  | - 关节活动度测量尺 |  | - 一、产品组成 - 由箱体、肢体角度尺（大）、肢体角度尺（中）、肢体角度尺（小）、脊椎角度尺、手指角度尺组成。 - 二、主要技术指标和参数 - 1）箱体外形尺寸：350mm×170mm×50mm； - 2）肢体角度尺（大）(折叠后)：315mm×128mm×4mm； - 3）肢体角度尺（中）(折叠后)：210mm×90mm×4mm； - 4）肢体角度尺（小）(折叠后)：172mm×36mm×4mm； - 5）脊椎角度尺(折叠后)：192mm×44mm×5mm； - 6）手指角度尺(折叠后)：105mm×55mm×4mm。 | - 1 | - 套 |
|  |  | - 握力测量仪 |  | - 主要技术指标和参数 - 1）测量范围：0～99.9kg； - 2）分度值：0.1kg； - 3）示值误差：1%F.S； - 4）电源：一节9V叠式电池（自备）； - 5）工作环境：0～40℃，<90%RH； - 6）贮存温度：-10℃～50℃，<75%RH； - 7）外形尺寸（长×宽×高）为240mm×140mm×50mm。 | - 1 | - 台 |
| - 个训室 | - ST言语治疗室、中医理疗室 | - 言语康复机器人 |  | - 一、产品功能特性 - 系统可提供儿童早期语言能力的评估，评估涉及词语、词组、句子、短文各方面。系统按照儿童语言发育规律设计了词语、词组、句子、短文及表达各阶段的训练，可对儿童进行无意识交流的唤醒训练、有意识交流训练和短句、短文表达交流训练等。训练内容分为多个主题，含有大量词汇、句子和短文素材，便于对儿童进行个性化教学训练。 - 1) 系统介绍对语音的发展、词汇的发展、词汇语义的发展、句子语法发展、比较句的发展、给字句的发展、把字句的发展、被字句的发展、方所句的发展、主谓结构句的发展10个儿童语言发育过程及年龄段进行详细解说。 - 2) 可进行用户资料的修改、删除、打印、重新查找、统计、帮助，可对同一位受训者的多次评估结果进行比较，前后对照分析，显示出直方图，跟踪训练效果。 - 3) 能实现阶段评估和即时训练评估两种评估形式；可进行词语、词组、句子、短文各个阶段的评估。并能根据评估结果，设定早期语言干预的目标，干预的具体手段，使学生从无意识交流的唤醒训练、有意识交流训练，直到能进行短句、短文的表达交流。 - 4) 根据并遵循有关语言发展的规律、理论，甄选语言发育不同阶段的大量重要、关键的基础词语、词组、句子和短文；包括词语学习、词组学习、句子学习、短文学习、童谣吟诵、音悦厅训练、发音训练七个训练阶段。通过辨认，识别，语言韵律测量，情景运用，语句综合应用等不同形式题型的设置激发儿童的训练兴趣。 - 提供多种声控游戏，能对发声做出实时视觉反馈，吸引儿童训练兴趣，改善儿童发声费力和紧张的情况。 - 声控游戏包含声音的大小训练模块；声音的长短训练模块；声音的高低训练模块；声音的节奏训练模块 。 - 基础语言训练模块分为读一读，认一认：包括水果之家、身体部位、服装店、交通工具、家用电器、厨具餐具、动感蔬菜、生活用品、学习办公、家禽家畜、动物园、食品店12个内容模块。 - 5) 生态教学平台(开放式、可自行编辑的教学平台)：老师可根据不同受训者的实际水平及教学需要，自行设计、编辑、建立大型的训练题库（训练语音、图片、视频、奖励等），进行各阶段的强化个体化训练。使对受训者的训练更有针对性，从而提高训练的效果与效率。 - 二、产品组成 - 包括硬件和软件两大部份，硬件部分由ABS工作台、计算机、显示器、打印机、麦克风、鼠标、音箱、工作台和通讯电缆线、加密狗等组成。 - 三、正常工作条件 - 1) 环境温度：+10 ℃～+35 ℃； - 2) 相对湿度：35%～75%； - 3) 大气压力: 860 hPa～1060 hPa； - 4) 电源电压：AC220 V±22 V，电源频率：50 Hz±1 Hz； - 5) 软件运行平台：a) 兼容机；b) CPU：I3九代或以上；c) 内存：8 GB或以上；d) 硬盘：256 GB或以上；e）显卡：高清核显或以上；f）声卡：立体声卡或以上；g) 操作系统：Windows 7及以上；6）ABS工作台外形尺寸：1600mm×800mm×1000mm" - 6）配套用具:特需儿童专用辅具 - （1）感知觉类 - 须具备多种类型操作材料，通过感知觉的干预，让特需儿童认识常见的动植物，能注意并发现周围的动植物是多种多样的，课程化教学让儿童感知发现物体和材料的软硬、光滑和粗糙等特性，以及动植物的生长变化等。发展儿童感知觉能力，提升专注力。（包括但不限于彩色的拥抱、神奇的生命、摸一摸等，具有嵌板、动植物生长过程圆片、收纳袋、沙包、积木、透光片、眼镜等操作材料。） - （2）情绪行为类 - 须具备多种类型操作材料，教师通过自身良好的情绪状态影响儿童，利用教学用具引导儿童与人分享自己情绪，并恰当表达和调控情绪，儿童在引导下能缓解情绪减少刻板行为、攻击性行为等不当行为，并通过音乐感知、音乐活动，进行情绪调节等。（包括但不限于叮当音乐会、情绪辨别、这样做对吗等，具有长方体表情积木、椭圆形表情、情绪类操作书、表情底板、行为指导卡、乐器等操作材料。） - （3）生活适应类 - 须具备多种类型操作材料，利用教具开展多种教学活动，鼓励儿童做力所能及的事情，参与日常的生活活动，引导他们学习和掌握生活自理的基本方法，例如穿衣、刷牙、打扫等，教学用具与生活环境相结合，帮助儿童能够提升生活自理的能力，并学习使用简单的劳动工具。（包括但不限于家务小帮手、我会穿衣服、垃圾分类等，具有牙模具、除尘器、扫帚、收纳架等操作材料。） - （4）精细动作类 - 须具备多种类型操作材料，用多种不同操作形式，创建手部精细运动训练专区，通过捏、拿、拧、揉、搓等手部动作操作材料，提升手部精细动作能力和手眼协调能力。（包括但不限于小小修理工、漂亮的篮子、小蘑菇、彩虹糖等，具有操作台、组装推车、花篮、木制箱子、拼插纸、镂空底板、珠子等操作材料。） - （5）语言与沟通类 - 须具备多种类型操作材料，教师可以引导儿童与他人沟通讨论，并运用已习得的语言词汇进行故事叙述、重复等，语言教学贯穿于所有的教学活动，通过更具针对性的教具，开展特色化语言活动，增强儿童的语言表达能力和沟通能力。（包括但不限于故事创作、“皮”一下很有“影”、3个“W”、快乐生活等，具有故事卡片、互动贴、相反木质卡片、干什么操作书、用什么操作书等操作材料。） - （6）认知发展类 - 须具备多种类型操作材料，通过认知类教具进行基本认知教学，例如形状、方向、空间、大小、数量等，通过教具引导儿童认识周边事物的形状，能将物品结合颜色、大小、数量要求有序的进行摆放，引导儿童发现生活中很多问题都会用到这些知识，让儿童将认知与实际生活相结合，提升并巩固他们的认知能力。（包括但不限于藏起来了、这是谁啊、动物学数数等，具有木质动物、积木、动物砝码、场景板、木制小车框、形状柱、形状嵌板、动物题板等操作材料。） - （7）社会交往类 - 须具备多种类型操作材料，将教学用具设计多种互动教学活动，引导儿童与不同的人进行，使他们适应新环境及新的人际关系，并通过教学活动游戏过程，激发他们与人沟通交流，锻炼他们社会交往的能力。（包括但不限于猜猜我是谁、逛超市、动物排排队等，具有动物卡片、不织布文字、智能收银机、购物车、3D立体书、手偶等操作材料。） - ▲（8）专用教学辅具包含生活自理、精细动作、认知学习、语言沟通、情绪行为等7类不少于32组操作辅具。 - 为了教学方便，产品需配备纸质版特需儿童专用教学辅具课程手册，且在特需儿童专用教学辅具课程手册中找到相应使用教案（教程）。 - （9）产品符合GB 6675-2014《玩具安全》标准。 - 注：对▲技术参数，投标时须提供省级以上检测机构出具的CMA检测报告扫描件 | - 1 | - 台 |
|  |  | - 矫正椅 |  | - 尺寸（长宽高）72×60×80cm, - 头部垫升级调节范围0～12cm, - 裆部垫前后调节范围0～100cm, - 坐垫到踏脚板最大距离20cm - 用途：2-6岁脑瘫儿童进行坐位保持、坐位平衡、矫正姿势、防止畸形。 - 材质：优质型钢表面喷塑，实木材，坐垫和靠背采用一次性发泡成型 | - 2 | - 台 |
|  |  | - 运动康复训练床 |  | - 一、产品组成 - 采用优质型钢,高密度海绵，皮革由头枕、床面、床架、调节螺栓组成。 - 二、主要技术指标和参数 - 1）外形尺寸（长×宽×高）：1900mm×600mm×600mm - 2）安全工作载荷：100kg - ▲具有第一类医疗器械备案凭证 | - 4 | - 张 |
|  |  | - 红外线理疗灯 |  | - 1.电源： ≥220V、50Hz； - 2.功率：≤300W； - 3.温度调节范围:高低两档，高档H，低档L； - 4.定时装置:智能触控，时间设定范围:30分钟、60分钟、90分钟； - 5.理疗头采用3T多峰加热板技术，使用寿命：≥5000小时； - 6.辐射频谱范围：电磁波谱治疗板产生的能量应主要分布在2.5μm～13.5μm波长范围； - 7.机械性能： - a.治疗仪的移动应灵活、平稳； - b.定位性能治疗仪的治疗板（板面朝下）离地面最高位置不低于1000mm。 - 治疗头性能 - c.治疗头以控制面板为参照面绕支臂左右转角不小于180°，前后转角不小于90°，且转动应灵活，定位应可靠。 - d.支臂前后伸缩范围与垂直转动范围：治疗仪以控制面板为参照面上下伸缩范围应≥200mm，自下而上转动范围应≥90°。 - 8.运输和储存条件 - a.环境温度-40℃-55℃； - b.相对温度≤80%； - c.大气压气50kpa～106kpa； - d.周围空气中无易燃易爆气体和粉尘； - 9. 外观 - a.治疗仪外观光亮整理，色泽均匀，无明显划痕，破损及变形； - b.治疗仪上的文字、符号清晰，准确，牢固； - c.治疗的控制和调节机构灵活可靠，紧固应无松动现象。 | - 10 | - 台 |
|  |  | - 筋膜枪 |  | - 1、高频率，高静音，高转速马达 - 2、电池（电压 12V，容量 2000 毫安） - 3、TYPE-C充电接口 - 4、电机启动和调速按钮 - 5、按摩头（5种） - 6、电源指示灯（长按电源开关3秒进行开机、关机） - 7、档位指示灯（4档可调，长按电源开关3秒进行开机，指示灯亮起第一个蓝色指示灯，显示直接进入1档，再次按电源开关一次，亮起两个蓝色灯，代表进入挡位2，三次按电源键3个蓝色灯亮起，代表进入挡位3，四次按电源开关，4个蓝色灯亮起，代表进入档位4，再次按电源键亮起一个蓝色灯，循环至1档，依次循环） - 8、生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证 - 产品优势：采用高能锂电池；智能芯片，AI智控，智能控制治疗时间，到时自动断电；4挡变速调节，搭配5种按摩头，满足不同按摩需求；人性化设计的治疗手柄，省时省力。 - 材质：机身整体为优质金属，按摩头为ABS塑料 | - 10 | - 台 |
|  |  | - 中频治疗仪 |  | - 一、概述： - 中频综合治疗仪有中频电疗、热疗、磁疗3种功能和数码仿生按摩、智能防错、自动增量输出3个特点，具有消炎、消肿、镇痛、疏经通络、松懈粘连、刺激运动神经、锻炼肌肉、调节和改善局部微循环、提高免疫系统功能的作用，能缓解和消除由于骨质增生压迫或刺激造成的交感神经及神经根的麻木、刺痛等症状。 - 二、组成：中频综合治疗仪由主机、电极片、热疗垫组成。 - 三、技术参数： - 1、治疗模式：揉捏、捶打、按压、组合。 - 2、中频载波频率：2000±5%Hz；低频调制频率：1—440Hz。 - 3、热疗温度：37-58℃（治疗的最佳温度为50℃）。 - 4、磁疗：电磁场强度为2000～3000高斯；具有低频交变弱电磁场和稀土强永磁体两种磁场作用同一个部位。 - 5、输出强度：仪器各路独立输出，在500Ω负载时，电流有效值不超过100mA。治疗仪输出强度调节，电疗范围为0～245级；长按3秒可“5”进“1”功能。 - 6、热疗范围：0～5共6级；电疗调节时，输出强度随级数增加而增加，连续可调且每级增量不超过1mA或1V。 - 7、治疗时间：5min～99min，以5分钟为最小调节单位，自动记忆上次治疗设置时间。 - 8、正常工作条件：环境温度 5℃～40℃；相对湿度 15%～85%； - 大气压力700hPa～1060hPa；使用电源AC220V±22V，50Hz±1Hz。 - 9、显示方式：8英寸单工业高清屏，独立显示，及独立操作键盘。 - 10、产品结构及输出通道：台式、双电双磁热疗，可同时满足两人单部位或多部位治疗。 - 11、产品具有计算机软件著作权登记证书，CMD证书，ISO14001环境管理体系认证证书。 - 四、适用范围 - 适用于颈椎病、肩周炎、腰肌劳损、风湿性关节炎，具有缓解疼痛、改善局部血液循环、促进炎症消散的作用。 | - 5 | - 台 |
|  |  | - 经颅磁刺电疗仪 |  | - 一、产品概述 - 经颅磁刺激治疗仪，应用了经颅磁刺激技术，运用交变电磁场仿照人体大脑生物电磁场的设计原理，输出频率可达50Hz的交变电磁场，通过非介入性电磁刺激圈（治疗头）作用于人体印堂穴、太阳穴、玉枕穴，直接透过颅骨达到脑内较深组织，在神经、精神康复领域广泛应用。 - 二、性能技术规格 - 1、具有磁疗和振动按摩功能； - 2、产品结构及组成主要由主机和附件组成。 - 3、磁疗 - 3.1 磁疗频率：50Hz±2%； - 3.2磁感应强度：Ⅰ档3-10mT，Ⅱ档11-30mT,最高可达30mT； - ▲3.3微振振幅：三个档： 1档：10V±20%，2档：16V±20%，3档：27V±20%； - 3.4微振振频：0-9HZ可调，步长1Hz；误差±10% - 3.5、定时功能：设置范围 1min～99min，步长为1min，最大值误差±2min。 - 3.6每个磁疗帽含5个治疗体，分别作用于印堂穴、太阳穴、玉枕穴； - 3.6.1治疗体作用区域的磁场分布：中心位置的最大磁场强度50mT～120mT 逐渐减弱到边缘，边缘的最大磁场强度1mT～6mT 设备在有输出时，其最大磁感应强度应小于200mT （提供证明文件）； - 3.6.2磁场安全范围∶距离治疗体上下的安全距离为9cm 环境中磁场强度应在0.5mT以下； - 4、10.0寸真彩触摸屏显示，豪华推车式结构，便于移动，车轮可固定； - ▲5、设备具有4G数据接口，可实现物联网功能（需提供说明书证明） - 6、输出通道：双路磁疗，可同时满足2人使用，互不干扰。 - 7、设备的额定电压：220V,50Hz；设备的输入功率：200VA - 8、环境湿度：5℃-25℃；相对湿度：30%-80% - 9、大气压力：700hpa-1060hpa - 三、适用范围：适用于缺血性脑血管疾病、脑损伤性疾病的辅助治疗。 | - 2 | - 台 |
|  |  | - 电子针灸仪 |  | - 电源：内部电源DC9V-10% - 电源适配器(输入AC220V±22V - 50Hz±1Hz；输出DC9V) - 输入功率：10.0VA - 输出脉冲波形：非对称双向脉冲波 - 输出脉冲路数：六路输出 - 最大输出功率：0.3VA(250Ω负载阻抗下) - 输出脉冲频率：1-100HZ可调，允差为±15% - 工作模式：连续波 断续波 疏密波 | - 5 | - 台 |
|  |  | - 矫正椅 |  | - 尺寸（长宽高）72×60×80cm, - 头部垫升级调节范围0～12cm, - 裆部垫前后调节范围0～100cm, - 坐垫到踏脚板最大距离20cm - 用途：2-6岁脑瘫儿童进行坐位保持、坐位平衡、矫正姿势、防止畸形。 - 材质：优质型钢表面喷塑，实木材，坐垫和靠背采用一次性发泡成型。 | - 3 | - 台 |
|  |  | - 言语机器狗 |  | - 全新升级交互仿生四足机器人 - 超感知系统：4D LIDAR LT - 奔跑最大速度：约5m/s - 最大关节扭矩：约45N.m(实验室环境下所测得速度) - 无线模组：Wi-Fi6/蓝牙/4G - 超长续航：约 2h-4h(长续航版电池实际测得) - 智能伴随系统：SS 2.0 - 先进的AI模式：通过大规模的AI模拟训练，让机器狗掌握倒立行走、自适应翻身起立和越障攀爬等先进步态，同时拥有出色的灵活性和稳定性。 - 丰富动作姿态：可执行跳跃、伸懒腰、握手、开心、扑人、坐下等多种动作姿态。 - 电池能量及续航提升150% - 机器狗电池容量升级到8000mAh，可选15000mAh超长续航电池；电压升级到28.8V，提高电机工作效率、功率和稳定性。 - 强劲关节性能提升30%：全新提升机器狗的关节扭矩峰值45N.m，新增内部走线工艺，膝关节电机区域内还有热管辅助散热系统，有效降低温度。 - 伴随模组：伴随遥控及智能伴随，任你选择。 - 语音对讲麦克风：无限场景，让沟通更有效。 - 前置摄像头：图传分辨率1280×720视场角120°，超广角拍摄更清晰。 - 自动伸缩提手带：取物捆绑更轻松。 - 硬件升级，更稳、更强：4D激光雷达，建图避障4G eSlM卡Wi-Fi6 ，双频无线蓝牙5.2连接更稳定,可远距离操控。 - 前置照明灯：明亮无比，能够照亮前行的每个细节 - 4D LiDAR L1：360°×90°全向超广角扫描自主避障，盲区小且运行稳定。 - 12个铝合金精密关节电机：动力强劲，美观简洁带来视觉新体验。 - 强大计算核心：运动控制器，高性能ARM处理器可升级AI算法处理器外置： ORIN NX/NANO。 - 智能电池：标配8000mAh电池，更有15000mAh长续航版过温/过充/短路等防护。 - 音乐播放(喇叭) - 足端力传感器：实时准确感知足端接触状态 | - 1 | - 台 |
|  |  | - 言语康复机器人 |  | - 一、产品用途 - 供医疗机构耳鼻喉科、儿科、康复科、神经科使用，对言语、构音、语音、鼻音信号进行检测、处理、编辑和储存，供言语、构音、鼻音障碍诊断康复用。 - 二、产品特性 - 系统可提供主客观相结合的构音功能评估，包含构音器官评估、运动评估、发音评估和交谈评估，能分析出下颌距、舌距、舌域距、口腔轮替运动速率、浊音起始时间、音征长度、走势、送气时间比率、清浊音比率、语音类型和构音清晰度等语音学参数及相关的舌位图、声位图等。系统提供异常构音矫治、构音器官运动、构音运动训练、语音训练和绕口令5个有针对性的训练模块，设计了不同难度、灵敏度的趣味康复训练内容。此外系统提供语音库管理，便于收集管理不同方言人群的语音学参数，提高评估的准确度和训练的精准度。 - 1) 双屏显示技术：系统依据独特的分屏功能设计，通过软件多窗口交互控制机制，实现了不同屏幕显示不同内容的双屏功能；其中老师为主控屏，受训者为带触摸功能的操控制屏。主控屏上提供监控窗口，可通过摄像头实时采集图像，方便老师实时观察受训者的反应并控制评估过程的进行，同时也可避免受训者因目光注视或观看到评估结果等产生的各种不利于评估进行的情绪，又可清楚地了解受训者的实时评估情况。 - 2) 评估模块：分为器官评估、运动评估、发音评估和交谈评估四种不同层次主观和客观结合的评估模式，方便老师对受训者的实际水平进行选择性评估。 - 3) 康复训练能开展异常构音矫治、构音器官运动、构音运动训练、语音训练、绕口令五个训练模块。能根据构音功能评估提供动态、难度不同、灵敏度不同的个体化康复计划。 - 4) 语音库管理：用户可自定义添加、修改、删除语音库的语音，亦可查看某一个人的语音特征原始参数信息和某一个子语音库的原始参数信息；该语音库还根据年龄和性别分为了四大语音字库：男成年、女成年、男儿童、女儿童。每个语音子库的语音又分别由四大部分组成：核心韵母、复韵母、鼻韵母和辅音。 - 5) 通过采集正常人的各种语音的特征，记录元音和辅音的语音特征的均值，标准差，均值加1.96标准差、均值减1.96标准差，为筛查评估和康复训练部分评估和训练提供标准的语音识别特征参数。 - 一、产品组成 - 主要由触摸式显示器、鼠标、键盘、音箱、激光打印机、麦克风、工作台、电脑主机、专用软件组成。 - 二、正常工作条件 - 1) 环境温度：+10℃～+35℃； - 2) 相对湿度：35%～75%； - 3) 大气压力: 860 hPa～1060 hPa； - 4) 电源电压：AC220 V±22 V，电源频率：50 Hz±1 Hz； - 5) 软件运行平台： - a) 兼容机； - b) CPU：I3-10100或以上； - c) 内存：4GB或以上； - d) 硬盘：256 GB或以上； - e）显卡：集成显卡或以上； - f）声卡：集成声卡或以上； - g) 操作系统：Windows 7及以上； - 二、主要技术指标和参数 - 1）外形尺寸（长×宽×高）：1350mm× 650mm×850mm - 2）电源参数：220V，50Hz - 3）输入功率：500VA | - 1 | - 台 |
|  |  | - 矫正椅 |  | - 尺寸（长宽高）72×60×80cm, - 头部垫升级调节范围0～12cm, - 裆部垫前后调节范围0～100cm, - 坐垫到踏脚板最大距离20cm - 用途：2-6岁脑瘫儿童进行坐位保持、坐位平衡、矫正姿势、防止畸形。 - 材质：优质型钢表面喷塑，实木材，坐垫和靠背采用一次性发泡成型 | - 1 | - 台 |
|  |  | - 矫正椅 |  | - 尺寸（长宽高）72×60×80cm, - 头部垫升级调节范围0～12cm, - 裆部垫前后调节范围0～100cm, - 坐垫到踏脚板最大距离20cm - 用途：2-6岁脑瘫儿童进行坐位保持、坐位平衡、矫正姿势、防止畸形。 - 材质：优质型钢表面喷塑，实木材，坐垫和靠背采用一次性发泡成型 | - 1 | - 台 |
| - 心理咨询室（26㎡）分2个区域 | - 1、电子心理沙盘游戏系统 | - 电子心理沙盘游戏系统 |  | - 一、触摸显示模块 - 屏幕尺寸：43寸 - 触摸屏:红外式触摸屏/电容式触摸屏(可选) - • 屏幕比例：16:9 - • 外置触摸系统，由轻而刚硬的铝合金制成，整体纤细，与显示器浑然一体 - • 不会减弱子显示器的亮度，也不会产生任何的模糊和视差 - • 触摸分辨率：32767*32767 • 触摸无延迟，响应灵敏 - • 任意物体触摸，包括手指/笔 • 点击触摸屏，控制所有应用程序 - • 轻松实现手写文字，绘图，加注等功能，使用稳定可靠 - • 高稳定性，触摸无漂移 - • 长时间的使用不会影响触摸准确性 • 完全封闭，设置完成无需日常维护 - • 透光率：> 98%, • 最小触摸体：>5mm - • 防划性：采用A级防划屏，能更好的保护屏幕 - • 响应速度：<8ms - • 耐久性：承受超过80,00万次以上的单点触摸 - • 漂移：无漂移，不随环境产生变化 - 显示设备：工业级TFT-LED 液晶显示模块 - •分辨率达：1080*1920； - •亮度：450cd/m2， - •对比度：2000W:1， - •比例：9:16； - •点距：0.464mm， - •颜色素：16.7M色； - •可视角度：L890/R890/U890/D890； - •响应时间： 4毫秒， - •画质： DDHD3数字动态全高清芯片，亮艳色彩背光(XWCG-CCFL) ,120Hz图像倍频处理技术：动态背光,护眼技术,画质提升 - 二、基本模块 - 机柜外观：机柜材质采用1.5MM厚冷扎钢板，不锈钢磨沙面框，流线型模具制作，全钢质机体表面采用杜邦金属烤漆，机柜外层表面及金固件均经过防锈及绝缘等5道工序处理；机柜表面通过酸洗、底漆防锈处理、打平、打磨、镀锌等专业处理，能防火、防水 防锈、防震、防磁、防干扰、防静电全钢材料、防腐蚀、耐磨。 - 三、声音模块 - 扬声器：多媒体立体声、双声道、防磁音响 - 四、供电系统 - 电源模块：双路供电，双路在线电源，主机模块与功能模块独立供电 - 五、功耗 - 1.工作功耗：50W~200W - 2.待机功耗：1W~10W - 六、运行环境 - 工作环境：温度：-20℃~60℃；湿度：10％~80％ - 七、主机配置：采用工业级主板，I5CPU+8G内存+2560G固态硬盘+2G独立显卡。 - 八、软件介绍： 1） 3D心理沙软件系统 - 1、3D场景： - ①提供10个不同样式的沙箱场景，根据沙盘主题进行自由选择，包含草原、沙漠、湖畔、雪地等，沙箱场景与实际沙盘高度逼真。 - ②场景编辑功能：在场景中，可以升降地面，调节水位高度，改变天气状态，比如晴天、多云、阴天、日出、日落、黄昏、黑天。提供60个地表画刷，可以对地面进行背景替换和填充。 - 2、3D沙具 - ①10类沙具，包括人物类，动物类，植物类，建筑物类，景观类，交通运输类，家具生活工具类，食物果实类，石头贝壳天然物质类，其他种类。总计不少于1500个3D沙具。 - ②任一沙具不仅可以进行拖动、旋转、移动，还可以删除，同时系统自动记录沙具编号、名称、位置。某些动物类沙具可以设置为动态，如甩尾、踏步、抬头、眨眼等微动作；沙漠或草原可以有明显的刮风、下雨天气。 - ③沙具升级：支持3D沙具扩展与升级。 - ④自定义沙具属性：管理员可以自定义沙具属性，该属性能够为沙具意义分析报告提供参考根据。 - 3、具有支持眼动仪的接口VR头盔的接口。系统预留外接眼动仪接口，一旦链接眼动仪即可实时记录学生沙盘制作过程中眼动注视情况，回放时可以与沙盘画面同步呈现，给老师提供眼动信息作为咨询参考依据。对于心理沙盘游戏过程中的眼动与心理分析及研究提供客观性数据支持。 - 4、加载功能。将一次沙盘制作分为若干次，每次均在上次基础上进行沙盘制作，适合多次连续咨询。 - 5、回放功能。系统提供实时回放，将沙盘制作过程重新呈现，可以作为学习资料进行存档留存。 - 6、报告功能。自动出具心理沙盘分析报告，报告内容分为基本信息、来访者评价、作品截图、移动/摆放列表、沙具使用数量统计图、沙具意义分析、沙具布局热点图、不同象限眼动注视分布图(加载眼动仪则呈现，不加载不呈现)、整体分析记录表等信息。沙盘组织者可以对其中的内容进行编辑。 - 7、用户信息管理功能。用户注册、录入、保存等功能，可以查看用户的沙盘作品报告。 - 8、登录方式:区分普通用户和管理员两种登录方式。管理员模式下可以查看普通用户的沙盘制作以及分析报告；支持管理员可批量导入普通用户信息，方便管理员管理用户信息； - 9、数据保存方式:使用XML保存登录信息以及沙盘数据，通过解析XML还原沙盘数据生成分析报告； - 10、游戏呈现方式:全3D视角，可俯视仰视旋转3D场景。 - 11、加密狗形式加密。 - 12、可以局域网内形成1+1网络版，支持团体沙盘游戏。 | - 1 | - 套 |
|  | - 2、沙具1000件、标准沙盘1个、团体沙盘1个 、沙具陈列架4个、原色海沙 40公斤 | - 沙具1000件（18大类54小类沙具主要是含树脂，陶瓷，铁质，木质，塑胶，颜色：五彩） |  | - 1、设备简介 - 沙盘设备、材质、工艺达到质检与认证标准。 - 2、设备组成 - 普及沙具1000件+个体实木沙箱2个+实木沙箱腿2个+团体沙盘1个（实木、尺寸：120×60×7cm ）+实木陈列架4个+海沙40公斤+辅助工具1套+指导手册1本+沙盘管理系统1套。 - 3、详细介绍 - （1）沙具：由大到小四级分类全面深入，包括人物、建筑物、动物、植物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观等10大类，57小类。每个沙具类别下包括各种原型象征物；根据用户需求使用国家标准环保树脂、塑料、ABS、铁艺、油漆、陶瓷、树脂、木质、塑胶、搪胶、泥质等材质，严格执行打磨、清漆、上色、哑光漆等生产工艺步骤。 - （2）个体防水实木沙箱：材质：实木。标准沙盘，技术参数：57×72×7 cm，干湿两用。箱庭的箱子，箱子内侧底与边框均漆成海蓝色。 - （3）实木沙箱腿：高度65-75CM，材质：实木。沙箱架高度采取独特人性化设计，根据来访者年龄特点不同，支架高度有差异；支架摆放灵活，操作方便，便于放置，不占用太多空间。 - （4）实木陈列架：1600×800×300MM，5层9阶。全实木材质，经过严格的流水线生产：底漆、涂蜡、喷漆、干燥、打磨、抛光等多道手续，设计美观大方，手感光滑。 - （5）天然海沙：精选优质海沙，大小在10目-15目左右，颗粒均匀、色泽柔和、清洁卫生。 - （6）心理沙盘进行心理教育、心理咨询、心理辅导的管理软件。该软件可以存储记录来访者在沙盘游戏过程中的图片和视频资料，以完整、详细地呈现其沙盘心理历程。此外，心理工作者针对来访者的沙盘所进行的体验、分析及后续的辅导均可得到记录、输出和转换。 | - 1 | - 套 |
|  | - 3、心理绘画疗愈系统 | - 心理绘画疗愈系统 |  | - 该系统是一套由涂鸦端与互动端组成的互动立体式培育训练。该训练分三个主题：奇幻海底世界、奇幻森林家园和奇幻乐园之旅，儿童们可以在涂鸦端上给小动物涂上自己喜欢的颜色，画完之后把它提交到互动端，这样儿童创造的小动物就被赋予了“生命”，可以在场景中活灵活现的自由行动。该训练充分开发了儿童的创意思维和对大自然的感知能力，同时也让他们体验到了创造“生命”的魔幻魅力。 - 一、硬件参数： - 集成主控系统一套：不低于第六代英特尔酷睿i5，内存≥8GB，固态硬盘≥240G，USB接口≥2个，多媒体扬声器一套，主机类型:工控ops； - 二、软件参数： - 该系统应能够通过配色和声音丰富视觉、听觉感知，锻炼视觉感知能力；提高运动企划能力、认知能力以及思维能力，提升沟通交际能力。提高手部精细能力，提升视触感官能力。 - 训练场景：不少于8个完整主题游戏场景，每个主题场景不少于10个可交互元素，主题内容符合特殊教育学校及幼儿园五大领域内容。 - 通过模型库选择任一原型，进行涂鸦上色/拼图/寻找/喂食 - 三、投影仪参数1台 - 流明度：≥3200流明 - 分辨率: ≥1024x768(XGA) - 灯泡寿命：≥20000小时（ECO） - 四、触摸桌1张 - 显示分辨率：≥1920×1080 (16:9) - 触摸点数：≥10点触摸， - 屏幕尺寸：≥42英寸 - 屏幕材质：应使用品牌原装液晶屏，物理钢化防眩电容触摸屏 - 五、墙面雷达互动捕捉设备1套 - 1.传感器尺寸: ≥1/3"" CCD 影像传感器，水平清晰度:≥450 TV Lines (Max) - 2.投射角度:≥180° - 3.投射面积不小于30㎡ ，互动捕捉区域≥200英寸 - 4.最小识别物体范围：≤2×2cm " - 六、配套用具：引导式智能绘画板 - 1、外观材质：智能取色笔外观采用金属机身一体化成型，无喷漆处理，书写端为柔性材质； - 2、外观尺寸：长170mm，直径14.5mm，书写端直径7mm，±5%； - 3、取色笔具有无线传输功能，可与专用设备无线连接，蓝牙通信传输速率10KB/s； - 4、设备工作电压5V，充电规格：5V 1A； - 5、可搭载显示：显示部分可搭配LCD高清14英寸屏幕，也可以搭载其他触控屏幕。 - ▲6、实物取色功能：智能取色笔具有实物取色功能，取色端通过触碰任何物体即可识别并提取物体颜色；（提供具有CMA和CNAS印章的检验报告复印件（生产厂家加盖公章）予以佐证） - 7、无线取色传输显示：智能取色笔具有无线传输功能，可与专用设备无线连接，实现实时提取物体颜色并在专用设备屏幕上书写出相应颜色； - 8、自动休眠与关机：设备长时间静置不动，会自动进入休眠状态，直至自动关机； - ▲9、唤醒功能：设备具有位移感知功能，在休眠状态中，被拿起或者摇晃，即可唤醒设备；（提供具有CMA和CNAS印章的检验报告复印件（生产厂家加盖公章）予以佐证）10、震动反馈：实物取色具有震动反馈功能，手指可感受到触感震动； - ▲11、电池防止过载：设备电池具有充放电管理系统，避免过载电流输入和输出；（提供具有CMA和CNAS印章的检验报告复印件（生产厂家加盖公章）予以佐证） - 12、卡片识别与三维成像功能：设备可识别配备的专用卡片，并在屏幕中生成对应的三维影像，影像可静态旋转也可以保持运动； - 13、软件：设备配套软件提供多种类素材，涵盖二维、三维与生活常见分类，均可与智能取色笔实时传输联动； - ▲14、有毒有害物质检测：产品中有毒有害物质元素含量符合我国《电子信息产品中有毒有害物质检测方法》具有X射线谱图可证明不含汞（Hg）、铬（Cr）、溴（Br）等人体有害元素；（提供具有CMA和CNAS印章的检验报告复印件（生产厂家加盖公章）予以佐证） - ▲15、人体接触电流安全：设备安全实验测试结果，接触电流为流过模拟人体阻抗网络的电流≤1.5mA；（提供具有CMA和CNAS印章的检验报告复印件（生产厂家加盖公章）予以佐证） - 16、设备安全性： - 1）、电源适应性：设备电源接入198V 49Hz、198V 51Hz、220V 50Hz、242V 49Hz、242V 51Hz每种组合运行检查程序，设备工作正常； - 2）、抗电强度：L、N保护接地端子，承受AC1500V 60s绝缘不被击穿； - 3）、接触电流：在242V与198V电压测试下，设备电流均小于1.5mA - 设备通过环境测试： - 1）、低温负荷测试：设备在-10℃低温环境，工作24小时无异常； - 2）、高温负荷测试：设备在50℃高温环境，工作24小时无异常； - 3）、恒定湿热负荷测试：设备在40℃,90％RH湿度环境，工作24小时无异常； - ▲17、自由跌落试验：设备通过跌落测试，在2米高度跌落，测试无损坏，软硬件运行均正常；（提供具有CMA和CNAS印章的检验报告复印件（生产厂家加盖公章）予以佐证） | - 1 | - 台 |
| - 宣泄室 | - 宣泄室内新增 | - 智能反馈情绪宣泄设备 |  | - 1.整机尺寸不小于高172×69×50cm，符合人体高度设计，方便用户使用。 - 2.机身四周采用大面积高品质PU皮与高回弹海绵的软包设计，最大限度保护宣泄者的安全。 - 3.系统包含疏导学习压力工作压力、缓解人际关系社交障碍、克服紧张情绪焦虑情绪、调整环境适应应变能力、释放委屈情绪心理郁闷、消除心理压力低落情绪、战胜自卑情绪激发自信、脱离恋爱阴影感情挫折八大宣泄主题，宣泄过程中系统引导语智能反馈引导宣泄时间和强度，既能得到充分宣泄亦可避免不当宣泄造成的伤害。 - 4.宣泄过程中系统实时统计、显示实时值、最大值、平均值、宣泄时长。 - 5.宣泄过程中系统提供10级灵敏度实时调节功能。 - 6.宣泄过程中系统通过4位数码管与16级点阵式三色LED灯同步感应宣泄强度，实现良好的可视效果。 - 7.宣泄结束可生成宣泄报告，报告内容包括宣泄得分、宣泄时长、最大值、平均值以及宣泄评语。 - 8.系统引导语可切换男女声音效，并可自动记忆音量调节大小与男女声选择，从而做为下次开机时的默认设定。 - 9.系统采用16位高精度击打传感器，500Hz采样频率，精准记录击打力度数值，分析宣泄者击打公斤值、持续的时间、频率及其变化。 - 10.系统内置自由宣泄模块，对宣泄强度不设限制，方便灵活、自由、快速的展开宣泄体验。 - 11.系统内置PSTR压力自测模块，其结果可做为参考了解自我心理压力水平，自测结束后自动生成测评报告。 - 12.系统内置心灵电台、放松释压、正念冥想、脑波调适四个放松音乐主题共不少于55首曲目。 - 13.系统具有帮助功能，协助用户学习了解操作流程。 - 14.系统采用不小于7英寸高清彩色触摸屏，点触反应灵敏，进行宣泄主题、功能模块选择与交互信息、宣泄数值、报告显示。 - 15.仿真宣泄靶靶心直径不低于35CM，采用高品质PU皮包裹高弹性海绵，四组弹簧与精密轴承系统共同作用吸收击打力度，最大应能承受不小于250公斤的力。 - 16、配套用具：视觉注意力训练器 - 非触摸屏，按键式电源开关，按键选择模式； - 通过语音及灯光效果引导完成训练内容； - 针对精细动作及认知能力的提升训练，关卡越高难度越高，完成关卡越多积分越高； - ▲可选择六种训练模式和一个灯光效果展示模式； - 训练内容包含五个训练，挑战越久难度越高，难度越高积分越多； - ▲记忆力训练，语音指令，难度指令越高越多，完成积分增加，答题时间内按顺序选择相应按键； - 匹配认知训练，根据视觉灯光提示，选择同类灯光按键，难度越高提示灯光越多，完成后可获得积分； - 视觉追踪训练，跟随灯光轨迹进行按键作答，难度越高灯光速度越快，完成可获得积分； - ▲社交训练，可选择进行多人协作挑战，根据灯光提示按键作答，难度越高反应时间越短，完成积分越多； - ▲反应训练，根据灯光提示按下对应按键，难度越高按键数量越多越复杂，灯光出现速度越来越快； - 材料组成环保塑料及电子元件，内置电池可更换电池保持使用。 - 注：对▲技术参数，投标时须提供省级以上检测机构出具的CMA检测报告扫描件。 | - 1 | - 套 |
| - 音乐放松室 | - 音乐放松室内新增 | - 身心减压调试训练系统 |  | - 产品设计要点： - 在轻松、安静的氛围中，通过音乐来调节人体的紧张状态，帮助老师和学生放松心情、缓解疲劳，同时，音乐中的α波能通过共振方式脑波调节到α波状态，对消除学生和老师常见的悲观、压抑、不安、恐惧等不良情绪有很好的辅助作用。 - 1.人体工程学设计太空舱。 - 2.根本专业按摩设计的自动程序提供给您舒适的按摩。 - 3.微电脑豪华按摩椅液晶显示、微电脑控制。 - 4.靠背采用二十二轮固定按摩，具有揉捏、指压、气囊全程按摩 - 5.肩部，颈椎，手臂及下半身气压按摩功能，可实现臀部和大腿，脚部肌肉进行挤压按摩，快速消除疲劳，促进血液循环 - 6.臀侧部位采用扇形叠层气囊，带蓝牙音乐功能。 - 7.靠背，小腿升降功能，满足不同身高。 - 8.腿部特设弹性伸缩功能，使腿部长度自然达到最佳状态，更加贴合脚底腿部。 - 9.脚部包裹式，脚底滚轮按摩。 - 10.关机时，靠背、小腿和脚底有自动复位功能 - 11.腰部有加热功能，扶手采用高端快捷按键开关设计。 12.臀部滚轮按摩 通过脑波传感器采集人体的生理指标，能够分离出影响注意力的感官信息，提高体验者的的专注力和记忆力。此外，结合针对性的训练项目，测试者的情绪能力、自我控制力等也会得到更好的改善。 - 【硬件简介】 - 发带脑波采集仪+蓝牙接收器+百万像素，10寸""4G+64G内存，HD全高清屏 - 使用EEG脑电生物传感器，采用单通道织物发带式脑波仪测量前额叶脑电，并通过无线方式将脑电数据传输到电脑。 - 1）嵌入式ThinkGear™ ASIC芯片系统。 - 2）使用EEG脑电生物传感器：信号采样频率：512Hz；信号精度：0.25uV；ADC精度：12bit；动态响应：小于2ms - 3）基于TGAM的智能脑电模块，用非嵌入式单导干电极实现脑电信号的采集、滤波、放大、A/D转换、数据处理及分析等功能，并通过UART标准接口对外输出脑电参数。 - 4）脑波仪的供电方式采用了充电式的锂电池，充满电超长待机≥9h。 - 5）内置无线传输模块，执行训练过程中的生物反馈指令。无线工作频率：2.4G；要求佩戴简单、舒适，信号采集电极应采用织物电极，无需涂导电膏或导电液。 - 【软件介绍】 - 一、采用了蓝牙无线脑波信号传输的系统，完美对接脑波采集的信号。包含原始脑电波、8个EEG参数（α波、β波、θ波、δ波、γ波等）、专注度、放松度等生理指标。 - 二、蓝牙传输的距离不得超过10m。 - 三、我们人的大脑中有许多的神经细胞在活动，它们是律性摆动，就像波动一样，称为脑电波。本系统采用生物反馈原理，融合了集中训练、放松训练、影视训练等游戏，后续无需升级插件，游戏数量≥15种。 - 1、集中训练,根据不同节律的脑电波代表着大脑不同的活动状态、情绪等，故设置了脑力训练的初级、中级、高级三种等级选择，主要用意念控制脑力训练，集中注意力或放松心情参与到游戏，完成每一项训练会有得分。 - 初级包括：舒尔特方格、农场迷宫、BOOM爆爆桶、弯勺子、烟花盛放； - 中级包括：疯狂的赛车手、射箭达人、圈数字、瑜伽球、发现行星； - 高级包括：丛林探险、拔河历险记、七巧乐园、推箱子、Poker捉黑A。 - 2、放松训练功能 - 推出《孔雀开屏》《意念荷花》《蒲公英》高质量的放松主题，点击开始时间，记录随着注意力或松弛感变化而变化，体验者享受优质画面的同时，脑电自动记录下实时的数据，放松画面≥3个。 - 3、影视训练 - 用户可根据自己喜好选择相应的视频或能添加本地视频。 - 四、多功能记录 - 支持多个用户进行管理，在系统查询训练项目的信息、数据等，支持导出记录结果。 - 五、数据分析及生成报告 - 对每位参与项目训练的体验者，可完整的记录数据并统计分析，分析主要以：曲线图、柱状图、或饼图显示分析结果，生成报告可打印。 - 六、生物反馈记录 - 通过蓝牙和采集仪的链接，整个训练过程可实时监测和记录体验者的注意力和放松度，以8个EEG参数（α波、β波、θ波、δ波、γ波等）为依据，生成波形图显示体验者的心理变化。 - 具有脑电生物反馈训练管理系统软件著作权 - 具有ISO14001：2015环境管理体系认证证书（执行标准:GB/T24001-2016） - 具有ISO9001：2015质量管理体系认证证书（执行标准:GB/T19001-2016） - 具有ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证证书（执行标准:GB/T45001-2020） - 七、配套用具：智能音乐鼓 - 音乐是儿童感受美、表现美和创造美的重要形式，也是表达对周围世界的认识和情绪的独特方式，将音乐元素与智能传感体技术相结合，天然环保材料制成，符合人体工程学的设计，使用起来更加舒适。 - ▲1.控制面板上配备带有LED显示灯的七个音符触摸按键，七个音乐引导指示灯。（提供具有CMA和CNAS印章的检验报告复印件（生产厂家加盖公章）予以佐证） - 利用触摸方式操作，有助于提高儿童的手眼协调能力和手指灵活性，也有助于提高儿童的视觉和听觉感知能力。并通过音乐游戏、音乐体验来发展和整合儿童的听觉、视觉和触觉，以及动作控制和空间能力。 - 2.可单人进行操作或多人同时操作。 - ▲3.认识音乐：内置音乐启蒙教育的基本音乐元素教学内容，通过钢琴加人声的示范演示方式，培养儿童对音乐的兴趣，提高儿童对音区、音阶、音符和节拍的认识和感知能力。 - （1）认识音符：全音符、二分音符、四分音符、八分音符和混合音符的钢琴加人声示范演示； - （2）认识节拍：2/4节拍和4/4节拍钢琴加人声的示范演示； - （3）认识音阶：CDEFGAB自然大调音阶和自然小调音阶的钢琴加人声示范演示。 - （4）认识音区：高音、低音、中低音、中高音的钢琴引导的示范演示。（提供具有CMA和CNAS印章的检验报告复印件（生产厂家加盖公章）予以佐证） - 4.训练学习：内置音乐启蒙教育的基本音乐元素教学内容，通过钢琴和人声的反复示范互动训练方式，训练强化儿童基础元素的学习和记忆，为后一步的音乐学习打下坚实的基础。 - 5.专注力训练：单灯随机亮起，触摸LED指示灯，随着触摸改变灯光位置，锻炼儿童的专注力；双灯亮起儿童可单人操作也可双人协作，锻炼儿童的协作意识。 - ▲训练评分：系统根据演奏过程中的准确率和速度进行评分，显示最优排名榜单。（提供具有CMA和CNAS印章的检验报告复印件（生产厂家加盖公章）予以佐证） - 6.引导模式：当儿童想演奏歌曲时，可直接选择内置的曲谱，基本设置中有音乐引导灯，随着灯光指向，儿童跟随触摸LED指示灯进行操作，就可发出美妙的音乐。LED指示灯光的引导也可以帮助儿童提高注意力和反应能力。 - 7、播放模式：可直接播放内置五类音乐资源，有助于拓展儿童的音乐知识和音乐文化素养。类别包含： - 欢乐童谣，经典传颂，世界名曲，一起来跳舞，自然声响五类，共不少于40首歌曲。 - ▲8.创作模式：实时录音和演奏音频可以帮助儿童了解自己的演奏效果，可以激发儿童的创造力和想象力。录音时的音频有两种模式： - 模式一：没有背景伴奏的音频； 模式二： 同步有背景伴奏的音频 （提供具有CMA和CNAS印章的检验报告复印件（生产厂家加盖公章）予以佐证） - ▲9.竞技模式：单人或多人竞技，选择目标曲谱，系统按照演奏的准确率进行评分，显示排名榜单。（提供具有CMA和CNAS印章的检验报告复印件（生产厂家加盖公章）予以佐证） - 挫折教育，竞技实战有输有赢，从失败中找原因，从胜利中学会谦虚，不骄傲。 - 10.蓝牙模式：可通过移动端进行蓝牙连接，任意选择播放内容。 - 11.可选择多种乐器演奏（钢琴、管风琴、吉他、贝斯、小提琴、大提琴、竖琴、长号、圆号、单簧管、架子鼓、桑巴鼓） - 12.外观：半圆切面安全无棱角 尺寸；470×500mm×350mm 材质：表面环保烤漆处理ABS工艺 - 13.控制面板：钢化玻璃 内置中控显示屏：≥彩屏3寸 - 14.声音传输：内置扬声器左右各一个 功率：≤4Ω 3W - ▲15.设备有毒有害物质检测，未检测出铅（Pb）、汞(Hg)、镉（Cd）、六价镉（Cr6+）物质。 - ▲项需提供具有CMA和CNAS印章的检验报告复印件（生产厂家加盖公章）予以佐证）。 | - 1 | - 套 |
| - 职业培训室 - （家政服务训练室） | - 多感官训练室内新增 | - 智能乐享VR体验设备 |  | - 产品功率:3.6KW - 产品电压:220V - 产品净重:300KG - 显示器:42寸带触摸高清显示器操作台 - 设备承重:260KG - 动感传动伺服电机:360°旋转 ╋ 三自由度曲柄传动 - 玩法互动射击或观影 - 空间尺寸:L2600×W2600×H2350mm - 玩家数量:2 - 配置VR头显 - 重量:297g - 显示屏:5.7英寸AMOLED柔光护眼屏 - 分辨率:2560×1440 - 视场角:110度 - 传感器:距离传感器，重力传感器，指南针，陀螺仪 - 接口1×HDMI，2×USB2.0接口，1×音频线 - 供电方式:pc直连 - 主要性能:全新的E-Polaris空间定位交互技术，支持多人大空间虚拟互动体验 - 包装:包含VR眼镜1,三合一线1,音频线1,眼镜布1,说明书1,三包卡1,合格证1。 - CPU（4核，主频：2.7GHz，内存容量：64GB） - 显卡（容量：4G，位宽：128bit，频率：8000MHz） - 播放器（CPU：四核/八核，存储：16GB及以上，支持视频和音频，支持WIFI、蓝牙、有线网络连接） - 智能运行：上电自动运行。 - 类型选择：多种游戏类型便捷筛选。 - 异常解除：手机后台远程监控，快速自检恢复正常。 - 平台测试：测试平台运转是否正常。 - 画面调整：应对眼镜内画面不正确。 - VR游戏：不低于90部 - 游戏分类：射击、战争、航天、训练体验能与胆量、休闲、恐怖、儿童、塔防、益智 - 游戏名称： - 1.太空大战 2.铁甲战警 3.恐怖医院 4.长征三号 5.超级大摆锤 6.异虫猎杀者 7.恐龙之旅 8.雪山世纪 9. 共和国序章 10.未来城市过山车 11.太空大战 12.古堡探险 13.消灭地鼠 14.丛林英雄 15.极速滑雪 16.海盗出击1 17.海盗出击2 18.海盗出击3 19.先锋出击 20.草地出击 21.幻术大师 22.丧尸小镇 23.星际守卫 24.皇牌空战 25.宇宙之战 26.太平洋航战等 | - 1 | - 套 |
|  | - 职业培训室（家政服务训练室）内新增 | - 模拟作业工具 |  | - 主要技术指标和参数 - 模拟工具：每套43个,大力钳17×6CM；其中包含：老虎钳17×6CM；锯子22×8CM；开口扳手15×3CM；扳手15×3CM；工作台：8×16CM,卷尺：6×5CM等 | - 3 | - 套 |
|  |  | - 洞洞板 | - 定制 | - 尺寸：100×100cm | - 10 | - 平方 |
|  |  | - 科技墙 |  | - 尺寸60cm×40cm - 材质：进口桦木夹板，环保水性漆；无毒，无味。 | - 10 | - 套 |
|  |  | - 矫正椅 |  | - 尺寸（长宽高）72×60×80cm, - 头部垫升级调节范围0～12cm, - 裆部垫前后调节范围0～100cm, - 坐垫到踏脚板最大距离20cm - 用途：2-6岁脑瘫儿童进行坐位保持、坐位平衡、矫正姿势、防止畸形。 - 材质：优质型钢表面喷塑，实木材，坐垫和靠背采用一次性发泡成型。 | - 2 | - 台 |
|  |  | - 认知障碍康复训练仪 |  | - 一、适用范围 - 认知障碍康复训练仪是以神经心理学和认知康复医学理论为基础，融合了量表评估、任务式训练、眼动追踪等国际前沿科学技术，为轻度认知障碍患者量身定制的康复评估和训练系统。产品设计了多元化任务导向性训练情景，有效激发训练热情，全面提升视知觉加工、听知觉加工、反应速度、注意力、记忆力、社会认知和逻辑推理等认知能力。在训练过程中，产品为患者提供积极的视觉和听觉反馈、人机交互训练情景，实时记录训练数据，为治疗师评估患者康复程度提供科学依据。 - 对轻度认知障碍的患者进行评估康复训练，可记录、统计、保存评估与训练结果。 - 二、主要功能 - 软件包括：档案管理、病历信息、量表评估 、训练计划、训练单元、成绩统计、系统设置。 - 1.量表评估模块： - 系统提供不少于25个评估量表，用来评估患者认知功能。进入量表评估模块，选择指定患者，界面显示量表评估导航栏，可点击对应量表按钮进入不同的量表评估。包括：蒙特利尔认知评估量表、数字广度测验、日常生活能力量表（ADL）、 连线测试（TMT）、阿拉伯数字组合划消测、儿童感觉统合发展评定量表等。 - 2.训练单元模块 - 训练单元是用于训练认知功能的模块，系统根据认知能力划分为八大训练主题，又细分成 30余个子分项 ，涵盖各个年龄段，具体分项内容如下： - 2.1 视知觉加工 - 2.1.1视空间关系 - ▲2.1.2视觉完形速度 - 2.1.3视觉记忆 - ▲2.1.4视觉扫描 - 2.2 听知觉加工 - 2.2.1 声音模式记忆 - 2.2.2 一般声音分辨 - 2.3 加工速度 - 2.3.1 简单反应时间 - 2.3.2 选择反应时间 - 2.4 注意力训练 - 2.4.1 注意力广度 - 2.4.2 持续注意力 - 2.4.3 注意力分配 - 2.4.4 注意力转移 - 2.5 记忆力训练 - 2.5.1 短期记忆 - 2.5.2 记忆广度 - 2.6 逻辑推理 - 2.6.1 演绎推理 - 2.6.2 归纳推理 - 2.7 社会认知 - ▲2.7.1 心智解读 - 2.8 基础认知 - 2.8.1 动物：动物识别 - 2.8.2 水果：蔬菜水果识别 - 2.8.3 颜色：颜色识别 - 2.8.4 数字：数字识别 - 注:▲项目为使用了眼动技术的项目（眼动追踪传感器为结构组成必备配置，提供二类医疗器械注册证佐证。） - 三、性能特点： - 1、根据患者的认知障碍的不同，可制定个性化训练方案，康复训练可以是认知的单方面能力的反复训练，也可以是制定计划全面整体训练。 - 2、为了提高患者训练的积极性和更好的训练效果，训练遵循由易到难做训练，反馈较好的任务加等级训练，逐步提高其认知能力。 - 3、可针对性训练可通过某一项特定认知功能进行训练，如记忆力、注意力、基础认知、逻辑推理等。 - 4、实时互动，可通过有针对性的功能性游戏互动，对患者产生实时的状态反馈信息，使患者在游戏中完成不断的认知能力提升。 - 5、信息存储与查询，自动存储患者训练数据，记录单次平均训练用时和正确性。可通过图表的形式查看患者的训练进度和成果，为康复训练提供支撑。 - 6、评估功能，为治疗师评定患者初始信息及每次训练后的康复程度提供依据。治疗师依据评估结果选择适合患者训练的任务及训练等级。 - 7、视觉传感互动，具有眼动追踪传感器，用于捕捉患者的眼球运动，测试和训练患者的注意力和视觉认知扫描能力。 - ▲8、眼动追踪传感器为结构组成必备配置，提供二类医疗器械注册证佐证。 - 四、档案管理 - 1、具有评估数据与训练数据信息管理； - 2、具有评估数据查询、删除与历史评估报告打印； - 3、具有训练数据查询、删除与历史训练报告打印； - 4、具有可存储千万条档案、测评数据、训练数据等存储空间数据库； - 5、具有评估结果、训练指导、训练成绩、训练结果分析完善的数据分析模块。 - 五、配置清单 - 1、电脑主机 1 台 - 2、操作台 1 台 - 3、触摸显示屏 1台 - 4、液晶显示屏 1 个 - 5、摄像头 1 个 - 6、打印机 1台 - ★7、眼动追踪传感器 1 个 - 8 、加密狗 1个 - 9 、说明书 1 份 - 10、键鼠套装 1套 - 11、合格证 1 份 - 12、装箱单 1份 - 13、保修卡 1份 - 六、产品资质 - 1、具有二类医疗器械注册证。 - 2、具有二类医疗器械生产许可证。 - 3、具有软件著作权登记证书。 - 4、具有相关产品的检测报告。 | - 1 | - 台 |

附件：

江门市社会福利院（江门市儿童福利院）儿童康复楼功能场室康复设备购置更新项目

采购需求调查材料

供应商名称（盖章）：

日期：    年    月    日

- 一、基本信息及营业执照/法人证明/自然人证明材料

基本信息

机构/自然人名称：

法定代表人（负责人）姓名：

项目联系人姓名：

联系电话：

联系地址：

联系邮箱：

营业执照/法人证明/自然人证明材料

二、需求调查

（一）相关产业发展

1.现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：

2.可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质：

3.涉及的相关标准和规范：

（二）市场供给

1.市场竞争程度：

2.价格水平或价格构成（请供应商按照以下表格进行填报价格，报价顺序对应需求中设备清单顺序设备进行填报，并分析本项目预算是否合理：

| - 场室 | - 区域 | - 货物名称 | - 数量 | - 单位 | - 所投产品品牌、型号 | 单价（人民币） - （含税、含运输、安装等交付费用） | 小计（人民币） - （含税、含运输、安装等交付费用） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 评估室 | - 评估区 | - 地垫 | - 30 | - 平方 |  |  |  |
|  |  | - 矫正椅 | - 2 | - 台 |  |  |  |
|  |  | - 儿童阶梯 | - 1 | - 台 |  |  |  |
| - 宣传栏 | - 儿童楼大厅(新增加)（尺寸、位置需确认） | - 电视 | - 1 | - 台 |  |  |  |
| - PT、OT区 | - PT区 | - 儿童悬吊密集训练工作站 | - 1 | - 套 |  |  |  |
|  |  | - 下肢智能反馈训练系统 | - 1 | - 台 |  |  |  |
|  |  | - 儿童倾斜站立床 | - 2 | - 套 |  |  |  |
|  |  | - 儿童阶梯 | - 1 | - 套 |  |  |  |
|  |  | - 儿童下肢训练单车 | - 4 | - 台 |  |  |  |
|  |  | - 地垫 | - 110 | - 平方 |  |  |  |
|  |  | - 生物刺激反馈仪 | - 1 | - 台 |  |  |  |
|  |  | - 儿童平衡步行杠 | - 1 | - 台 |  |  |  |
|  |  | - 滚桶 | - 1 | - 个 |  |  |  |
|  |  | - 楔形垫 | - 1 | - 个 |  |  |  |
|  |  | - PT凳子 | - 3 | - 台 |  |  |  |
|  |  | - 梯背架 | - 1 | - 套 |  |  |  |
|  | - OT区 | - 手功能综合训练桌（儿童版） | - 1 | - 套 |  |  |  |
|  |  | - 矫正椅 | - 3 | - 台 |  |  |  |
|  |  | - 关节活动度测量尺 | - 1 | - 套 |  |  |  |
|  |  | - 握力测量仪 | - 1 | - 台 |  |  |  |
| - 个训室 | - ST言语治疗室、中医理疗室 | - 言语康复机器人 | - 1 | - 台 |  |  |  |
|  |  | - 矫正椅 | - 2 | - 台 |  |  |  |
|  |  | - 运动康复训练床 | - 4 | - 张 |  |  |  |
|  |  | - 红外线理疗灯 | - 10 | - 台 |  |  |  |
|  |  | - 筋膜枪 | - 10 | - 台 |  |  |  |
|  |  | - 中频治疗仪 | - 5 | - 台 |  |  |  |
|  |  | - 经颅磁刺电疗仪 | - 2 | - 台 |  |  |  |
|  |  | - 电子针灸仪 | - 5 | - 台 |  |  |  |
|  |  | - 矫正椅 | - 3 | - 台 |  |  |  |
|  |  | - 言语机器狗 | - 1 | - 台 |  |  |  |
|  |  | - 言语康复机器人 | - 1 | - 台 |  |  |  |
|  |  | - 矫正椅 | - 1 | - 台 |  |  |  |
|  |  | - 矫正椅 | - 1 | - 台 |  |  |  |
| - 心理咨询室（26㎡）分2个区域 | - 1、电子心理沙盘游戏系统 | - 电子心理沙盘游戏系统 | - 1 | - 套 |  |  |  |
|  | - 2、沙具1000件、标准沙盘1个、团体沙盘1个 、沙具陈列架4个、原色海沙 40公斤 | - 沙具1000件（18大类54小类沙具主要是含树脂，陶瓷，铁质，木质，塑胶，颜色：五彩） | - 1 | - 套 |  |  |  |
|  | - 3、心理绘画疗愈系统 | - 心理绘画疗愈系统 | - 1 | - 台 |  |  |  |
| - 宣泄室 | - 宣泄室内新增 | - 智能反馈情绪宣泄设备 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 音乐放松室 | - 音乐放松室内新增 | - 身心减压调试训练系统 | - 1 | - 套 |  |  |  |
| - 职业培训室 - （家政服务训练室） | - 多感官训练室内新增加 | - 智能乐享VR体验设备 | - 1 | - 套 |  |  |  |
|  | - 职业培训室（家政服务训练室）内新增 | - 模拟作业工具 | - 3 | - 套 |  |  |  |
|  |  | - 洞洞板 | - 10 | - 平方 |  |  |  |
|  |  | - 科技墙 | - 10 | - 套 |  |  |  |
|  |  | - 矫正椅 | - 2 | - 台 |  |  |  |
|  |  | - 认知障碍康复训练仪 | - 1 | - 台 |  |  |  |
| - ... | - （如有其他项目报价可根据实际情况在此展开） |  |  |  |  |  |  |
| - 总价 | - ¥ ；人民币 元（含税价） |  |  |  |  |  |  |
| - 其中 | - 税率: % |  |  |  |  |  |  |

注：填写总价包括但不限于材料费、人工费、设备费、产品购置费、运输费、装卸费、现场保管仓储费、安装费、验收费、质保期内维修保养费、各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用，除此之外，采购人无须向中标人支付其他任何费用。

3.潜在供应商的数量、履约能力、售后服务能力：

4.是否属于中小微企业（本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业）：

大型企业 中型企业 小型企业 微型企业

5. 是否唯一供应商，市场占有率等情况（市场供给情况）：

（三）同类采购项目历史成交信息（不得随意编造）

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 项目预算 | 中标人 | 中标价 | 中标品牌 | 中标型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（四）后续采购情况（调查应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）

1.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等情况：

（五）其他情况（调查应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）

（六）技术要求与商务要求

1、技术要求（根据需求中技术部分，供应商对技术参数是否符合行业主流标准及要求、需求内容是否符合相关法律法规要求等方面展开阐述）：

。

2、商务要求：

（1）交付时间：                                           。

（2）地点：                                               。

（3）付款进度和方式：                                    。

（4）包装运输：                                           。

（5）售后服务：                                           。

（6）保险：                                                。

（说明：采购需求应当清楚明了、表述规范、含义准确。技术要求应当客观，量化指标应当明确相应等次，有连续区间的按照区间划分等次。）