南方医科大学南方医院

需求调研报名资料

	项目名称
	南方医科大学南方医院呼吸机采购项目

	设备名称：
	

	品牌型号：
	

	厂家名称：
	

	供应商名称：
	

	联系人 ：
	

	联系方式：
	

	邮箱：
	


声 明

本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。
供应商提供的所有调研材料请合成为一份调研材料，相同的证明材料无需重复提供。
若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。
供应商需慎重提交响应的品牌型号，不得在需求论证会议现场更改品牌型号。
一、报价单
（一）报价单（包组1：有创呼吸机1）
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	单价（万元)

	1
	
	
	
	
	
	

	报名总价金额：￥               万元；    大写：               万元整

	配置清单

	序号
	名称
	品牌
	型号规格
	产地
	数量
	单位
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	保修年限
	
	保修内容（如保修期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等）
	

	设备使用年限
	
	
	

	制造商名称
	

	制造商是否中小企业
	(微型企业  (小型企业  (中型企业  (大型企业

	制造商联系人
	
	联系人电话
	

	供应商名称
	

	供应商是否中小企业
	(微型企业  (小型企业  (中型企业  (大型企业

	供应商联系人
	
	联系人电话
	


注： 

1.本次报价为设备含税价格包括货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2.本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
            供应商名称（加盖公章)：
日期：   年   月   日

（二）报价单（包组2：有创呼吸机2）

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	单价（万元)

	1
	
	
	
	
	
	

	报名总价金额：￥               万元；    大写：               万元整

	配置清单

	序号
	名称
	品牌
	型号规格
	产地
	数量
	单位
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	保修年限
	
	保修内容（如保修期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等）
	

	设备使用年限
	
	
	

	制造商名称
	

	制造商是否中小企业
	(微型企业  (小型企业  (中型企业  (大型企业

	制造商联系人
	
	联系人电话
	

	供应商名称
	

	供应商是否中小企业
	(微型企业  (小型企业  (中型企业  (大型企业

	供应商联系人
	
	联系人电话
	


注： 

1.本次报价为设备含税价格包括货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2.本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
            供应商名称（加盖公章)：
日期：   年   月   日

（三）报价单（包组3：转运呼吸机）

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	单价（万元)

	1
	
	
	
	
	
	

	报名总价金额：￥               万元；    大写：               万元整

	配置清单

	序号
	名称
	品牌
	型号规格
	产地
	数量
	单位
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	保修年限
	
	保修内容（如保修期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等）
	

	设备使用年限
	
	
	

	制造商名称
	

	制造商是否中小企业
	(微型企业  (小型企业  (中型企业  (大型企业

	制造商联系人
	
	联系人电话
	

	供应商名称
	

	供应商是否中小企业
	(微型企业  (小型企业  (中型企业  (大型企业

	供应商联系人
	
	联系人电话
	


注： 

1.本次报价为设备含税价格包括货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2.本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
            供应商名称（加盖公章)：
日期：   年   月   日

（四）报价单（包组4：无创呼吸机）

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	单价（万元)

	1
	
	
	
	
	
	

	报名总价金额：￥               万元；    大写：               万元整

	配置清单

	序号
	名称
	品牌
	型号规格
	产地
	数量
	单位
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	保修年限
	
	保修内容（如保修期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等）
	

	设备使用年限
	
	
	

	制造商名称
	

	制造商是否中小企业
	(微型企业  (小型企业  (中型企业  (大型企业

	制造商联系人
	
	联系人电话
	

	供应商名称
	

	供应商是否中小企业
	(微型企业  (小型企业  (中型企业  (大型企业

	供应商联系人
	
	联系人电话
	


注： 

1.本次报价为设备含税价格包括货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2.本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
            供应商名称（加盖公章)：
日期：   年   月   日

二、后续采购情况
（一）包组1：有创呼吸机1
可选配置、易损件
	序号
	名称
	使用次数/期限
	保修期
	品牌
	型号
	配置规格
	数量
	单位
	单价（元）

	1
	流量传感器
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	
	
	


注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
            供应商名称（加盖公章)：
日期：   年   月   日

（二）包组2：有创呼吸机2
可选配置、易损件
	序号
	名称
	使用次数/期限
	保修期
	品牌
	型号
	配置规格
	数量
	单位
	单价（元）

	1
	流量传感器
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	
	
	


注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
            供应商名称（加盖公章)：
日期：   年   月   日

（三）包组3：转运呼吸机
可选配置、易损件

	序号
	名称
	品牌
	型号
	配置规格
	数量
	单位
	单价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
            供应商名称（加盖公章)：
日期：   年   月   日

（四）包组4：无创呼吸机
可选配置、易损件

	序号
	名称
	品牌
	型号
	配置规格
	数量
	单位
	单价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
            供应商名称（加盖公章)：
日期：   年   月   日
三、资质审查
（一）制造商
1.营业执照（三证合一的只需提供一种）

2.医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

（1）包组1：有创呼吸机1

（2）包组2：有创呼吸机2

（3）包组3：转运呼吸机

（4）包组4：无创呼吸机

3.医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）
（1）包组1：有创呼吸机1

（2）包组2：有创呼吸机2

（3）包组3：转运呼吸机

（4）包组4：无创呼吸机

4.中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

（二）供应商

1.营业执照（三证合一的只需提供一种）

2.医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）
（1）包组1：有创呼吸机1

（2）包组2：有创呼吸机2

（3）包组3：转运呼吸机

（4）包组4：无创呼吸机

3.中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

4.制造商授权代理资料

（1）包组1：有创呼吸机1

（2）包组2：有创呼吸机2

（3）包组3：转运呼吸机

（4）包组4：无创呼吸机

5.法人证明及法人身份证复印件
6.法人授权函及被授权人身份证复印件（模板见附件2）

（三）产品

1.报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

（1）包组1：有创呼吸机1

（2）包组2：有创呼吸机2

（3）包组3：转运呼吸机

（4）包组4：无创呼吸机

2.正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）
（1）包组1：有创呼吸机1

（2）包组2：有创呼吸机2

（3）包组3：转运呼吸机

（4）包组4：无创呼吸机

四、参数要求响应情况
（一）包组1：有创呼吸机1
	序号
	有创呼吸机

参数要求
	供应商响应参数

（请填写产品实际参数）
	响应程度（满足/不满足）

	一
	技术要求
	

	1.1
	应用范围
	用于成人、儿童及新生儿（选配）患者通气的重症呼吸机，气动电控型呼吸机（提供产品注册证作为证明文件）
	
	

	1.2
	通气功能
	通气功能全面，可进行高流速氧疗、无创面罩及有创通气治疗
	
	

	1.3
	无创通气治疗
	除具备基本通气模式之外，还具备其他先进的通气模式
	
	

	1.4
	基本通气模式
	无创通气治疗可用于所有通气模式，包括容控、压控及自主呼吸（需提供产品说明书、技术手册、机器界面截图证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	1.5
	高级通气模式
	可选择提供一次性使用配件（呼出阀、流量传感器、呼吸回路等），符合感控要求
	
	

	1.6
	智能肺视图
	基本通气模式：间歇指令正压通气 ，可容量控制或压力控制、辅助间歇指令正压通气 ，可容量控制或压力控制、同步间歇指令通气 ，可容量控制或压力控制、同步间歇指令通气+压力支持，可容量控制或压力控制、持续气道正压+压力支持、持续气道正压+容量支持、压力限制通气、叹息、压力支持通气 、窒息通气、手动吸气/吸气保持，成人、儿童患者最多持续40s、手动呼气/呼气保持，成人最多持续45s，儿童患者最多持续30s
	
	

	1.7
	自动插管补偿功能ATC
	无创面罩通气NIV，带自动泄露补偿和泄露调节，可应用于容控、压控、自主呼吸模式

（需提供产品说明书、技术手册、机器界面截图证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	1.8
	高流量氧疗
	高流速氧疗O2，≥80L/min，且氧浓度可达100%，具备吸气压力监测Pmax
	
	

	1.9
	呼吸频率
	有压力自动释放功能的气道压力释放通气，严格时间切换，允许患者自主呼吸，但不与患者自主呼吸同步，可通过设置呼气峰流速百分比，自动调节Tlow时间（需提供产品说明书、技术手册、机器界面截图证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	1.10
	峰流速及触发灵敏度
	容量支持自主呼吸模式，持续正压支持自主呼吸模式下可给予患者容量支持通气
	
	

	1.11
	高级呼吸模式
	成比例流量和容量压力支持的自主呼吸模式SPN-PPS，帮助患者克服气道阻力与弹性阻力做功的比例压力支持模式，可与ATC叠加使用（需提供产品说明书等证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	1.12
	高级呼吸模式
	自动流速调节/VG容量保证功能，自动流速调节叠加于容量控制模式，根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，同时全程支持自主呼吸；VG叠加于压力控制模式，确保患者获得目标潮气量
	
	

	1.13
	高级呼吸模式
	可变压力支持，用户可以设置压力支持水平和变化百分比，呼吸机根据一定概率，自动随机输出压力支持水平（需提供产品说明书、技术手册、机器界面截图证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	1.14
	高级呼吸模式
	智能肺视图，以图形形式实时显示肺动力学参数：阻力R及顺应性C，并可监测和比较病情前后变化趋势
	
	

	1.15
	插管补偿
	自动插管补偿功能ATC，可分别在吸气/呼气和自主/指令通气过程中给予压力的补偿，可显示补偿后隆突端压力Ptrach
	
	

	1.16
	PV曲线
	低流速PV曲线，以恒定的低流量（＞2L/min）送气，采用全自动压力递增法描记压力-容量关系曲线
	
	

	1.17
	参数
	潮气量：成人100-3000ml，儿童20-300ml

呼吸频率：成人0.5-98bpm；儿童0.5-150bpm

吸气时间：成人 0.11 ~ 10s，儿童 0.1 ~ 10s

吸气流量：成人 2 ~ 120 L/min，儿童 2 ~ 30 L/min

吸气压力：3-95mbar/ cmH2O

呼气末正压PEEP: 0 ~ 50 mbar/ cmH2O

叹息PEEP：0 ~ 20 mbar/ cmH2O

吸气压力上限Pmax：4-100mbar/ cmH2O

压力支持Psupp：0-95mbar/ cmH2O

压力上升时间：成人 0 ~ 2 s，儿童 0 ~ 2 s，新生儿 0 ~ 1.5 s

峰流速：180L/min

吸入氧浓度：21-100%

触发灵敏度：0.2-15 L/min，流速触发值能直接设定并显示数值

窒息通气报警：5-60s
	
	

	1.18
	屏幕尺寸
	监测屏幕尺寸≥18寸 （需提供产品说明书等证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	1.19
	顺磁氧
	顺磁式氧浓度监测技术，监测吸入氧浓度
	
	

	1.20
	核心部件
	采用“热丝式”或“超声式”或“晶体热膜式”或“涡轮式”或“光电式”等“非压差式”流速传感器，监测精确，不易受水汽影响。（需提供产品说明书等证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	1.21
	流量传感器消毒
	非压差式流量传感器可自动定标，在通气过程中可随时取下清洗消毒（需提供产品说明书等证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	1.22
	监测参数（基本）
	监测参数至少包含：氧疗平均气道压力；平台压力；呼气末正压；吸气峰压；APRV 中的低压水平；指令呼吸的吸气末压力；APRV 中的高压水平；内源性 PEEP。
	
	

	1.23
	监测参数（高端）
	监测参数还应该包含：指令呼吸频率；触发的呼吸频率；自主呼吸频率；动态顺应性；每分钟通气量的自主呼吸比例；呼气末 CO2 浓度；每次呼吸 CO2 消除量；CO2 /时间波形；压力/容积环图；容积/流量环图；容积/CO2环图；肺复张趋势；浅快呼吸指数RSBi。（需提供产品说明书等证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	1.24
	监测参数（高端）
	低流速压力/容积环图（可显示参考环图）
	
	

	1.25
	监测参数（高端）
	流量/Ptrach环图
	
	

	1.26
	监测参数（高端）
	Ptrach/容积环图
	
	

	1.27
	趋势图表记录功能
	趋势图表记录功能：表格趋势（大于30天）；图形趋势（大于30天）；日志（不小于5000个条目）（需提供产品说明书等证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	1.28
	报警项目
	报警项目：智能三级声光报警系统，360度报警显示灯；呼气每分钟通气量（上限/下限）报警；分钟通气量延迟（上限/下限）报警；气道压力（上限/下限）报警；呼末CO2浓度（上限/下限）报警；呼吸频率（上限）报警；潮气量（上限/下限）报警；（需提供产品说明书等证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	1.29
	报警项目
	其他报警必须包含：窒息报警时间（0-60s）；吸入氧浓度（高/低）报警；管道脱落和泄漏报警；吸入气体温度过高报警；流量传感器故障报警。（需提供产品说明书等证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	1.30
	操作系统
	操作系统：能提供中文界面，报警信息以中文显示，机器自带报警问题处理方法（需提供产品说明书和机器实物截图的证明材料，并加盖制造商公章，机器实物截图要能清晰显示出所投机器型号。）
	
	

	1.31
	操作指南
	操作指南：内置全本中文操作指南，可检索模式、参数、报警处理等信息（需提供产品说明书等证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	1.32
	显示界面
	显示界面：可自定义6种显示配置视图界面。
	
	

	1.33
	特殊功能
	特殊功能：压力链接/吸呼比链接功能（需提供产品说明书等证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	1.34
	智能吸痰功能
	智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，预增氧最长3分钟，吸痰期最长2分钟，后增氧最长2分钟
	
	

	1.35
	信息互联
	具备与其他设备（如呼吸机中央站及EIT设备）数据互联的可能性
	
	

	1.36
	呼吸中央站
	呼吸中央站：可选配原厂呼吸机中央管理系统，支持单屏、多屏显示，可收集并显示的床旁呼吸机的病人波形及参数，支持安卓系统客户端远程查看。（需提供该呼吸中央站产品说明书等证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	二
	配置要求
	

	2.1
	主机1台
	
	

	2.2
	移动台车1台
	
	

	2.3
	支撑臂1个
	
	

	2.4
	国标电源线1根
	
	

	2.5
	空气、氧气软管（含接头）1根
	
	

	2.6
	氧疗鼻导管（中号）1个
	
	

	2.7
	产品说明书1本
	
	

	2.8
	合格证1套
	
	

	2.9
	湿化器1套
	
	

	2.10
	一次性成人呼吸管路附件包1套
	
	

	2.11
	一次性细菌过滤器1个
	
	

	2.12
	无创呼吸面罩（中号）1个
	
	

	2.13
	流量传感器 5个
	
	

	2.14
	无创功能NIV 1套
	
	

	2.15
	高流量氧疗功能 1套
	
	

	三
	服务要求
	
	

	3.1
	商务要求
	
	

	3.1.1
	保修期≥3年
	
	

	3.1.2
	交货期
	
	

	3.1.3
	是否有专机专用耗材（仅指有国家医用耗材代码产品或一次性使用的专机专用耗材）
	
	

	3.1.4
	保修期内免费维修维护，免费更换零配件，不产生任何额外费用（含人工费）。软件终身免费升级。
	
	

	3.1.5
	乙方需根据甲方需求提供厂家培训资料、技术手册（使用、维修、保养资料)、全套设备结构线路图、维修软件和维修密钥等材料和信息。
	
	

	3.1.6
	乙方需提供由厂家出具（加盖厂家公章）的保修证明。
	
	

	3.1.7
	系统应用的软件均为正版，且需提供正版软件授权或软件著作权等相关证明文件。
	
	

	四
	其他要求（若有）
	
	

	4.1
	
	
	

	……
	
	
	


（二）包组2：有创呼吸机2
	序号
	有创呼吸机

参数要求
	供应商响应参数

（请填写产品实际参数）
	响应程度（满足/不满足）

	一
	技术要求
	

	1.1
	应用范围
	用于成人、儿童及新生儿（选配）患者通气的重症呼吸机，气动电控型呼吸机（提供产品注册证作为证明文件）
	
	

	1.2
	通气功能
	通气功能全面，可进行高流速氧疗、无创面罩及有创通气治疗
	
	

	1.3
	无创通气治疗
	无创通气治疗可用于所有通气模式，包括容控、压控及自主呼吸（需提供产品说明书等证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	1.4
	基本通气模式
	基本通气模式包含：间歇指令正压通气，可容量控制或压力控制；辅助间歇指令正压通气，可容量控制或压力控制；同步间歇指令通气，可容量控制或压力控制；同步间歇指令通气+压力支持，可容量控制或压力控制；双水平正压通气，全程允许患者自主呼吸，人机同步性较高；持续气道正压+压力支持；持续气道正压+容量支持；压力限制通气；叹息；压力支持通气；窒息通气；手动吸气/吸气保持，成人、儿童患者最多持续40s，新生儿患者最多持续5s；手动呼气/呼气保持，成人最多持续45s，儿童患者最多持续30s
	
	

	1.5
	高级通气模式
	可升级高级通气模式：自动流速调节/VG容量保证功能，AutoFlow（或类似通气名称）叠加于容量控制模式，根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，同时全程支持自主呼吸；VG叠加于压力控制模式，确保患者获得目标潮气量。
	
	

	1.6
	智能肺视图
	智能肺视图，以图形形式实时显示肺动力学参数：阻力R及顺应性C，并可监测和比较病情前后变化趋势
	
	

	1.7
	自动插管补偿功能ATC
	自动插管补偿功能ATC，可分别在吸气/呼气和自主/指令通气过程中给予压力的补偿，可显示补偿后隆突端压力Ptrach（需提供产品说明书等证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	1.8
	潮气量设置范围
	潮气量设置范围至少包含：成人100-3000ml，儿童20-300ml。（需提供产品说明书等证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	1.9
	呼吸频率
	呼吸频率：成人0.5-98bpm；儿童/新生儿0.5-150bpm；吸气时间：成人 0.11 ~ 10s，儿童 0.1 ~ 10s，新生儿 0.1 ~ 10 s（需提供产品说明书等证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	1.10
	峰流速及触发灵敏度
	峰流速：不小于180L/min；触发灵敏度：0.2-15 L/min，流速触发值能直接设定并显示数值
	
	

	1.11
	流量传感器
	采用“热丝式”或“超声式”或“晶体热膜式”或“涡轮式”或“光电式”等“非压差式”流速传感器，监测精确，不易受水汽影响。可自动定标，使用中可随时取下清洗消毒（需提供产品说明书等证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	1.12
	监测参数（基本）
	监测参数至少包含：氧疗平均气道压力；平台压力；呼气末正压；吸气峰压；指令呼吸的吸气末压力；内源性 PEEP。
	
	

	1.13
	监测参数（高端）
	监测参数还应该包含：指令呼吸频率；触发的呼吸频率；自主呼吸频率；动态顺应性；每分钟通气量的自主呼吸比例；呼气末 CO2 浓度；每次呼吸 CO2 消除量；CO2 /时间波形；压力/容积环图；容积/流量环图；容积/CO2环图；肺复张趋势；浅快呼吸指数。（需提供产品说明书等证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	1.14
	趋势图表记录功能
	趋势图表记录功能：表格趋势（大于30天）；图形趋势（大于30天）；日志（不小于5000个条目）（需提供产品说明书等证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	1.15
	报警项目
	报警项目：智能三级声光报警系统，；呼气每分钟通气量（上限/下限）报警；分钟通气量延迟（上限/下限）报警；气道压力（上限/下限）报警；呼末CO2浓度（上限/下限）报警；呼吸频率（上限）报警；潮气量（上限/下限）报警；
	
	

	1.16
	报警项目（高级）
	其他报警必须包含：窒息报警时间（0-60s）；吸入氧浓度（高/低）报警；管道脱落和泄漏报警；吸入气体温度过高报警；流量传感器故障报警。
	
	

	1.17
	操作系统
	操作系统：能提供中文界面，报警信息以中文显示，机器自带报警问题处理方法
	
	

	1.18
	操作指南
	操作指南：内置全本中文操作指南，可检索模式、参数、报警处理等信息（需提供产品说明书等证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	1.19
	显示界面
	显示界面：可自定义6种显示配置视图界面。（需提供产品说明书等证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	1.20
	特殊功能
	特殊功能：压力链接/吸呼比链接功能
	
	

	1.21
	智能吸痰功能
	智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，预增氧最长3分钟，吸痰期最长2分钟，后增氧最长2分钟
	
	

	1.22
	呼吸中央站
	呼吸中央站：可选配原厂呼吸机中央管理系统，支持单屏、多屏显示，可收集并显示的床旁呼吸机的病人波形及参数，支持安卓系统客户端远程查看。（需提供该呼吸中央站产品说明书等证明材料，并加盖制造商公章。）
	
	

	二
	配置要求
	

	2.1
	主机1台
	
	

	2.2
	移动台车1台
	
	

	2.3
	支撑臂1个
	
	

	2.4
	国标电源线1根
	
	

	2.5
	空气、氧气软管（含接头）1根
	
	

	2.6
	氧疗鼻导管（中号）1个
	
	

	2.7
	产品说明书1本
	
	

	2.8
	合格证1套
	
	

	2.9
	湿化器1套
	
	

	2.10
	一次性成人呼吸管路附件包1套
	
	

	2.11
	一次性细菌过滤器1个
	
	

	2.12
	无创呼吸面罩（中号）1个
	
	

	2.13
	流量传感器5个
	
	

	三
	服务要求
	
	

	3.1
	商务要求
	
	

	3.1.1
	保修期≥3年
	
	

	3.1.2
	交货期
	
	

	3.1.3
	是否有专机专用耗材（仅指有国家医用耗材代码产品或一次性使用的专机专用耗材）
	
	

	3.1.4
	保修期内免费维修维护，免费更换零配件，不产生任何额外费用（含人工费）。软件终身免费升级。
	
	

	3.1.5
	乙方需根据甲方需求提供厂家培训资料、技术手册（使用、维修、保养资料)、全套设备结构线路图、维修软件和维修密钥等材料和信息。
	
	

	3.1.6
	乙方需提供由厂家出具（加盖厂家公章）的保修证明。
	
	

	3.1.7
	系统应用的软件均为正版，且需提供正版软件授权或软件著作权等相关证明文件。
	
	

	四
	其他要求（若有）
	
	

	4.1
	
	
	

	……
	
	
	


（三）包组3：转运呼吸机
	序号
	有创呼吸机

参数要求
	供应商响应参数

（请填写产品实际参数）
	响应程度（满足/不满足）

	一
	技术要求
	

	1.1
	操作界面要求
	≥10英寸 彩色电容触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素，可同时显示波形和监测参数
	
	

	1.2
	氧传感器要求
	配备长效氧传感器 ，无需校准和更换
	
	

	1.3
	基本功能
	适用于成人、小儿和新生儿 患者通气辅助及呼吸支持
	
	

	1.4
	驱动方式要求
	整机为电动电控设计，涡轮驱动 产生空气气源
	
	

	1.5
	重量要求
	呼吸机整机重量≤6.5kg
	
	

	1.6
	峰值流速要求
	高性能涡轮，峰值流速≥260L/min
	
	

	1.7
	屏幕亮度自动调节
	屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度
	
	

	1.8
	关机电量显示
	具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。
	
	

	1.9
	防尘防水要求
	防尘防水等级≥IP34 ，保证机器在复杂环境中的安全
	
	

	1.10
	补偿功能
	具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能
	
	

	1.11
	通气模式
	控制/辅助通气模式和同步间歇指令通气；持续气道正压通气模式/压力支持通气、双水平气道正压通气、压力调节容量控制通气、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式、心肺复苏通气模式
	
	

	1.12
	无创及氧疗功能
	具备无创通气模式和氧疗模式
	
	

	1.13
	动态肺图
	具备动态肺视图
	
	

	1.14
	参数测定要求
	具备内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定
	
	

	1.15
	辅助工具
	具备脱机工具SBT，静态PV环和肺复张工具
	
	

	1.16
	波形监测
	波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间、CO2—时间波形、SpO2—时间波形
	
	

	1.17
	信息互联
	支持多种无线方式（选配WiFi或5G ）灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求
	
	

	1.18
	报警事件要求
	报警事件至少包括：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等
	
	

	1.19
	参数设置范围
	1.潮气量：2ml—4000ml

2.吸气压力：1—80 cmH2O 

3.呼气末正压：0—50 cmH2O

4.吸入氧浓度：21%—100% 
	
	

	1.20
	呼吸同步技术
	呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+） ，自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。
	
	

	1.21
	工作环境要求
	工作温度范围：-20~50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。最高工作海拔≥7000m ，满足高海拔和直升机转运要求。
	
	

	1.22
	存储功能
	支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。
	
	

	1.23
	供氧方式
	支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。
	
	

	1.24
	便捷性设计
	可通过台车集成输注泵，转运途中更加高效便携。
	
	

	二
	配置要求
	

	2.1
	转运呼吸机主机1台
	
	

	2.2
	氧气气源软管（国标3M） 1条
	
	

	2.3
	长效氧传感器1个
	
	

	2.4
	国标电源线1根
	
	

	2.5
	锂电池1块
	
	

	2.6
	专用台车1套
	
	

	2.7
	无创呼吸面罩1个
	
	

	2.8
	成人一次性呼吸管路1条
	
	

	三
	服务要求
	
	

	3.1
	商务要求
	
	

	3.1.1
	保修期≥3年
	
	

	3.1.2
	交货期
	
	

	3.1.3
	是否有专机专用耗材（仅指有国家医用耗材代码产品或一次性使用的专机专用耗材）
	
	

	3.1.4
	保修期内免费维修维护，免费更换零配件，不产生任何额外费用（含人工费）。软件终身免费升级。
	
	

	3.1.5
	乙方需根据甲方需求提供厂家培训资料、技术手册（使用、维修、保养资料）、全套设备结构线路图、维修软件和维修密钥等材料和信息。
	
	

	3.1.6
	乙方需提供由厂家出具（加盖厂家公章）的保修证明。
	
	

	3.1.7
	系统应用的软件均为正版，且需提供正版软件授权或软件著作权等相关证明文件。
	
	

	四
	其他要求（若有）
	
	

	4.1
	
	
	

	……
	
	
	


（四）包组4：无创呼吸机
	序号
	有创呼吸机

参数要求
	供应商响应参数

（请填写产品实际参数）
	响应程度（满足/不满足）

	一
	技术要求
	

	1.1
	功能用途
	适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面，能够满足急危重症患者的无创通气需求
	
	

	1.2
	屏幕功能要求
	采用≥12英寸高清电容触摸屏，分辨率≥1280*800，屏幕可上下左右调整角度，并采用屏机分离技术，方便临床医护人员进行观察及清洁
	
	

	1.3
	续航时间
	内置后备可充电电池，工作时间≥6小时
	
	

	1.4
	通气模式
	标配高级模式：比例压力支持通气模式（如PAV/PPS/PPV）
	
	

	1.5
	辅助工具
	支持OSI氧饱和度指数、RSS呼吸严重评分、SpO2/FiO2氧浓度与平均压乘积参数，动态关注氧疗效果
	
	

	1.6
	参数设置
	潮气量设置范围：50ml—3500ml
	
	

	1.7
	参数设置
	吸气压力IPAP设置范围：3-50 cmH2O
	
	

	1.8
	参数设置
	呼末正压EPAP设置范围：3-30 cmH2O
	
	

	1.9
	视频输出
	本机具备HDMI扩展显示，无需外接转接口，输出和主显示器显示内容相同的 HDMI 视频信号，方便医护人员在大屏上观看，或者提供给教学人员做演示教学。
	
	

	1.10
	存储功能
	本机自带趋势数据≥180h
	
	

	1.11
	视频功能
	呼吸机自带屏幕录制和截屏功能
	
	

	1.12
	通气模式
	支持升级压力调节容量控制模式
	
	

	1.13
	通气模式
	标配具有持续气道正压通气模式、自主模式、自主/时控模式（S/T）、压力控制模式、容量保证时间控制模式、容量保证压力支持模式
	
	

	1.14
	参数设置
	持续气道正压CPAP设置范围：3-30 cmH2O
	
	

	1.15
	参数设置
	呼吸频率：成人/小儿：1-60次/min
	
	

	1.16
	辅助工具
	具有同步技术，可自动调节吸气触发/呼气切换灵敏度，吸气触发手动调节≥7档
	
	

	1.17
	附件消毒
	吸气阀组件一体化设计，可快速拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）以防止交叉感染
	
	

	1.18
	通气模式
	具备高流量氧疗功能；氧疗最大流速≥100L/min，具有氧疗计时功能
	
	

	二
	配置要求
	

	2.1
	主机1台
	
	

	2.2
	中文使用说明书1本
	
	

	2.3
	中文快速操作指南1份
	
	

	2.4
	国标电源线1根
	
	

	2.5
	呼吸管路1套
	
	

	2.6
	细菌过滤器2个
	
	

	2.7
	面罩1个
	
	

	2.8
	过滤棉2片
	
	

	2.10
	国标氧气软管1根
	
	

	2.11
	国标氧气插头1个
	
	

	2.12
	蜗杆传动软管夹1个
	
	

	2.13
	呼吸机支臂1个
	
	

	2.14
	散热风扇防尘网2个
	
	

	2.15
	呼吸面罩托盘组件1套
	
	

	2.16
	保修卡1份
	
	

	2.17
	仪器验收单1份
	
	

	三
	服务要求
	
	

	3.1
	商务要求
	
	

	3.1.1
	保修期≥3年
	
	

	3.1.2
	交货期
	
	

	3.1.3
	是否有专机专用耗材（仅指有国家医用耗材代码产品或一次性使用的专机专用耗材）
	
	

	3.1.4
	保修期内免费维修维护，免费更换零配件，不产生任何额外费用（含人工费）。软件终身免费升级。
	
	

	3.1.5
	乙方需根据甲方需求提供厂家培训资料、技术手册（使用、维修、保养资料)、全套设备结构线路图、维修软件和维修密钥等材料和信息。
	
	

	3.1.6
	乙方需提供由厂家出具（加盖厂家公章）的保修证明。
	
	

	3.1.7
	系统应用的软件均为正版，且需提供正版软件授权或软件著作权等相关证明文件。
	
	

	四
	其他要求（若有）
	
	

	4.1
	
	
	

	……
	
	
	


五、报名型号产品信息
（一）包组1：有创呼吸机1
1.产品主要参数及配置
注：如需求响应情况表中参数内容已明确要求提供的证明材料，按要求提供，提供多页或单页内容较多的，须准确定位圈记出来；如需求参数未明确要求提供证明材料的，需提供技术说明书或产品彩页或产品检测报告或厂家其他官方证明材料中准确定位圈记出来对应参数响应内容。如没有厂家或官方证明材料的，提供经厂家确认的技术参数确认函，并说明原因。

2.与能满足参数要求的其他品牌型号的产品对比表
	序号
	报名设备参数
	品牌型号1
	品牌型号2
	品牌型号3

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源

	
	本设备市场占比
	品牌型号1市场占比
	品牌型号2市场占比
	品牌型号3市场占比

	
	
	
	
	

	注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等）


3.产品彩页

4.产品检测报告等相关证书
（二）包组2：有创呼吸机2
1.产品主要参数及配置
注：如需求响应情况表中参数内容已明确要求提供的证明材料，按要求提供，提供多页或单页内容较多的，须准确定位圈记出来；如需求参数未明确要求提供证明材料的，需提供技术说明书或产品彩页或产品检测报告或厂家其他官方证明材料中准确定位圈记出来对应参数响应内容。如没有厂家或官方证明材料的，提供经厂家确认的技术参数确认函，并说明原因。

2.与能满足参数要求的其他品牌型号的产品对比表
	序号
	报名设备参数
	品牌型号1
	品牌型号2
	品牌型号3

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源

	
	本设备市场占比
	品牌型号1市场占比
	品牌型号2市场占比
	品牌型号3市场占比

	
	
	
	
	

	注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等）


3.产品彩页

4.产品检测报告等相关证书
（三）包组3：转运呼吸机
1.产品主要参数及配置
注：如需求响应情况表中参数内容已明确要求提供的证明材料，按要求提供，提供多页或单页内容较多的，须准确定位圈记出来；如需求参数未明确要求提供证明材料的，需提供技术说明书或产品彩页或产品检测报告或厂家其他官方证明材料中准确定位圈记出来对应参数响应内容。如没有厂家或官方证明材料的，提供经厂家确认的技术参数确认函，并说明原因。

2.与能满足参数要求的其他品牌型号的产品对比表
	序号
	报名设备参数
	品牌型号1
	品牌型号2
	品牌型号3

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源

	
	本设备市场占比
	品牌型号1市场占比
	品牌型号2市场占比
	品牌型号3市场占比

	
	
	
	
	

	注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等）


3.产品彩页

4.产品检测报告等相关证书
（四）包组4：无创呼吸机
1.产品主要参数及配置
注：如需求响应情况表中参数内容已明确要求提供的证明材料，按要求提供，提供多页或单页内容较多的，须准确定位圈记出来；如需求参数未明确要求提供证明材料的，需提供技术说明书或产品彩页或产品检测报告或厂家其他官方证明材料中准确定位圈记出来对应参数响应内容。如没有厂家或官方证明材料的，提供经厂家确认的技术参数确认函，并说明原因。

2.与能满足参数要求的其他品牌型号的产品对比表
	序号
	报名设备参数
	品牌型号1
	品牌型号2
	品牌型号3

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源

	
	本设备市场占比
	品牌型号1市场占比
	品牌型号2市场占比
	品牌型号3市场占比

	
	
	
	
	

	注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等）


3.产品彩页

4.产品检测报告等相关证书

六、售后服务方案
（一）包组1：有创呼吸机1
1.制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）
注：售后服务方案至少明确以下内容

1)乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

2)属于法定商检的产品，须进行商检，并提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。
3)乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行，业务数据必须本地保存，并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方披露或提供给第三方使用。发生泄密事件，甲方有权追究乙方的经济和法律责任，但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致该项目发生泄密而产生损失的，乙方不承担任何法律责任。
4)乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。
5)提供至少3年原厂免费保修期，保修期内三包原则（包修、包换、包退）。
6)保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。
2.保修期及期满后维修折扣承诺 
注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明细单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价清单
	序号
	货物名称
	规格及型号
	原产地
	品牌
	数量
	折扣后单价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


保修期后的保修费用

	保修期满后每年费用
	金额或比例
	备注

	第1年
	
	

	第2年
	
	

	第3年
	
	

	备注：

1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。

2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。


（二）包组2：有创呼吸机2
1.制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）
注：售后服务方案至少明确以下内容

1)乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

2)属于法定商检的产品，须进行商检，并提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。
3)乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行，业务数据必须本地保存，并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方披露或提供给第三方使用。发生泄密事件，甲方有权追究乙方的经济和法律责任，但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致该项目发生泄密而产生损失的，乙方不承担任何法律责任。
4)乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。
5)提供至少3年原厂免费保修期，保修期内三包原则（包修、包换、包退）。
6)保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。
2.保修期及期满后维修折扣承诺 
注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明细单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价清单
	序号
	货物名称
	规格及型号
	原产地
	品牌
	数量
	折扣后单价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


保修期后的保修费用

	保修期满后每年费用
	金额或比例
	备注

	第1年
	
	

	第2年
	
	

	第3年
	
	

	备注：

1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。

2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。


（三）包组3：转运呼吸机
1.制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）
注：售后服务方案至少明确以下内容

1)乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

2)属于法定商检的产品，须进行商检，并提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。
3)乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行，业务数据必须本地保存，并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方披露或提供给第三方使用。发生泄密事件，甲方有权追究乙方的经济和法律责任，但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致该项目发生泄密而产生损失的，乙方不承担任何法律责任。
4)乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。
5)提供至少3年原厂免费保修期，保修期内三包原则（包修、包换、包退）。
6)保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。
2.保修期及期满后维修折扣承诺 
注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明细单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价清单
	序号
	货物名称
	规格及型号
	原产地
	品牌
	数量
	折扣后单价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


保修期后的保修费用

	保修期满后每年费用
	金额或比例
	备注

	第1年
	
	

	第2年
	
	

	第3年
	
	

	备注：

1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。

2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。


（四）包组4：无创呼吸机
1.制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）
注：售后服务方案至少明确以下内容

1)乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

2)属于法定商检的产品，须进行商检，并提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。
3)乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行，业务数据必须本地保存，并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方披露或提供给第三方使用。发生泄密事件，甲方有权追究乙方的经济和法律责任，但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致该项目发生泄密而产生损失的，乙方不承担任何法律责任。
4)乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。
5)提供至少3年原厂免费保修期，保修期内三包原则（包修、包换、包退）。
6)保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。
2.保修期及期满后维修折扣承诺 
注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明细单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价清单
	序号
	货物名称
	规格及型号
	原产地
	品牌
	数量
	折扣后单价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


保修期后的保修费用

	保修期满后每年费用
	金额或比例
	备注

	第1年
	
	

	第2年
	
	

	第3年
	
	

	备注：

1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。

2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。


七、同类项目业绩
（一）包组1：有创呼吸机1

同类项目业绩一览表
	序号
	签订合同日期
	项目名称
	客户名称
	成交金额（元）
	成交品牌型号

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


备注：本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

（二）包组2：有创呼吸机2

同类项目业绩一览表
	序号
	签订合同日期
	项目名称
	客户名称
	成交金额（元）
	成交品牌型号

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


备注：本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

（三）包组3：转运呼吸机

同类项目业绩一览表
	序号
	签订合同日期
	项目名称
	客户名称
	成交金额（元）
	成交品牌型号

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


备注：本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

（四）包组4：无创呼吸机

同类项目业绩一览表
	序号
	签订合同日期
	项目名称
	客户名称
	成交金额（元）
	成交品牌型号

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


备注：本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

八、其他特殊要求
（一）包组1：有创呼吸机1
1.提供设备生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在临床风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。
2.报名型号对新建科室机房场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）
3.报名型号对使用人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）

4.属于射线装置的，销售供应商还应提供《辐射安全许可证》。（不属于射线装置请说明）

（二）包组2：有创呼吸机2

1.提供设备生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在临床风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。
2.报名型号对新建科室机房场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）
3.报名型号对使用人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）

4.属于射线装置的，销售供应商还应提供《辐射安全许可证》。（不属于射线装置请说明）

（三）包组3：转运呼吸机

1.提供设备生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在临床风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。
2.报名型号对新建科室机房场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）
3.报名型号对使用人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）

4.属于射线装置的，销售供应商还应提供《辐射安全许可证》。（不属于射线装置请说明）

（四）包组4：无创呼吸机

1.提供设备生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在临床风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。
2.报名型号对新建科室机房场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）
3.报名型号对使用人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）

4.属于射线装置的，销售供应商还应提供《辐射安全许可证》。（不属于射线装置请说明

九、供应商参与采购需求调查的声明函
南方医科大学南方医院：
我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：
本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。
我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。
（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。
（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。
（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

                      供应商（加盖公章）：       

             日期：       年    月    日 
十、调研意见、建议反馈表

（一）包组1：有创呼吸机1
	采购需求调研问卷表

	本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？
2.本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等）
3.本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等）
4.供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议）
项目联系人签字：  
供应商名称（加盖公章）：         

日期：       年     月     日            


（二）包组2：有创呼吸机2
	采购需求调研问卷表

	本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？
2.本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等）
3.本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等）
4.供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议）
项目联系人签字：  
供应商名称（加盖公章）：         

日期：       年     月     日            


（三）包组3：转运呼吸机
	采购需求调研问卷表

	本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？
2.本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等）
3.本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等）
4.供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议）
项目联系人签字：  
供应商名称（加盖公章）：         

日期：       年     月     日            


（四）包组4：无创呼吸机
	采购需求调研问卷表

	本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？
2.本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等）
3.本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等）
4.供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议）
项目联系人签字：  
供应商名称（加盖公章）：         

日期：       年     月     日            


附件1 中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司属于       行业，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
    公司名称（盖章）：                   
日期：       年    月     日
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.报名人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，报名人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。
3.报名人为生产厂家的，由生产厂家出具声明函；报名人为代理商（经销商）的，同时出具生产厂家的声明函和代理商（经销商）的声明函。
附件2 法定代表人授权委托书
致：南方医科大学南方医院
本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就（项目名称)的采购需求调查活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。
本授权书自法定代表人签字（加盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。
特此声明。
报名公司名称（加盖公章）：                                   
法定地址：                                                  
报名公司法定代表人（签字或盖章）：                           
报名公司授权代表（签字或盖章）：                             
授权代表人联系方式（固定电话+手机号码）：                     
日期：        年    月    日
附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件
	身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件


附件3：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）
注：
1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在报价文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3-3，格式内容仅供参考）

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件3-1
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件3-2
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件3-3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）
关于本国产品比例的承诺函（如适用）
本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件3-4
本国产品标准有关证明材料（如适用）
1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

