附件：全自动药品分包核对一体机及配套项目需求

- 配置清单。

| 序号 | 类目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动药品分包核对一体机 | 1台 |
| 2 | 数粒机 | 1台 |
| 3 | 剥药机 | 1台 |
| 4 | 智能药盒 | 360个 |
| 5 | 智能非机储药槽 | 1套 |
| 6 | 核对控制面板 | 1套 |
| 7 | 分包控制面板 | 1套 |
| 8 | 移动液晶平板电脑 | 1个 |
| 9 | AI人工智能核对系统 | 1套 |
| 10 | 分包机操控软件系统 | 1套 |
| 11 | 包药机接口分发软件 | 1套 |
| 12 | 基础维修工具包 | 1套 |
| 13 | 使用说明书/操作手册 | 1套 |

二、分包机技术参数要求

1.基本要求

1.1	★全自动药品分包核对一体机具备分包、核对功能，且为一体机。分包核对实时进行，核对无需占用单独的时间及场地。

1.2	全自动药品分包核对一体机与医院HIS系统无缝连接，实时接收HIS传过来的医嘱用药信息，实现口服药品自动核对与分包。

1.3	▲设备高度≤2100mm ，设备占地面积≤0.8 m2（提供产品设备说明书、彩页或技术白皮书作为证明材料）。

1.4	电源：AC220V±10%  50~60HZ。

1.5	合同签订后交货时间30个工作日内。

1.6	设备到货后7个工作日内完成安装。

1.7	投标设备必须满足采购人现场安装要求，投标人可自行前往采购人住院药房现场勘查，并在投标文件中出具体安装方案，结合采购人实际情况，拟出上线后合理的发药流程图。项目实施必须组建实施团队，并确定项目负责人，保证项目按采购人的进度要求高质量完成。

1.8	质保期内全免费维修服务，免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

1.9	全自动药品分包核对一体机产品的生产厂家具备质量管理体系认证证书和环境管理体系认证证书认证资质(提供佐证材料)。

1.10▲为保证设备安全可靠，实施服务能力强，所投产品在广东省内不少于10家医院客户[投标时提供2023年1月1日至今同类业绩的佐证材料，至少同时提供合同(或中标通知书)复印件及使用案例现场照片带水印(照片水印含拍摄地点和日期)、验收报告作为证明材料]

2.结构要求

2.1	▲整机药柜采用电动抽屉式结构，且抽屉列数3列，满足药品集中管理、减少找药距离的要求，每个药柜采用独立智能一键开关控制触摸显示器。（需提供满足本参数要求功能的用户现场实际使用水印照片，水印照片需显示时间地点及用户名称作为证明材料。）

2.2	所有的药柜和下部结构实现电动动力，一键打开和关闭的操作，并且用软件控制避免1个以上药柜同时打开，完全避免设备倾斜倒塌。

2.3	▲药柜显示器配备温度、湿度显示功能。（需提供满足本参数要求功能的用户现场实际使用水印照片，显示时间地点及用户名称作为证明材料。）

2.4	储药部可视性强，打开任意一个抽拉柜（或抽屉）可直接观察到的该抽拉柜（或抽屉）中药盒数量≥100个。（需提供满足本参数要求功能的用户现场实际使用水印照片，显示时间地点及用户名称作为证明材料。）

2.5	▲设备下部结构，实现电动动力一键开关模式，方便药师工作。（需提供满足本参数要求功能的用户现场实际使用照片作为证明材料。）

2.6	非机储药品种类≥30种。

2.7	配备可移动智能平板电脑，便捷操控及监控机器，实现移动办公。

2.8	▲可放置智能药盒≥300个，随意摆放，正确识别对应药盒准确发药功能。

2.9	根据用户需求新增或替换药盒，定制药盒速度：≤7天。

2.10	药盒规格≥3种。并具有药盒延长装置，可根据用药量大的药品，增加药盒体积，以适应用药的频率波动变化。

2.11	药盒为透明、避光设计，具有防潮、防尘、防紫外线功能，可清洗可拆卸。

2.12	▲配备万能药盒、半粒药盒，不限定数量。万能药盒可减少非机储药品，作为临时更换药品替代方案，半片、异形片剂等新招标药品的快速上机，提高药师工作效率。（需提供满足本参数要求功能的用户现场实际使用水印照片，显示时间地点及用户名称作为证明材料。）

2.13	药盒上具有药物品名、药物样品等信息，方便工作人员加药时核对避免加药差错。

2.14	药盒可适用大型药粒药品，适用药品最长直径≥22mm。

2.15	具有附属药盒功能(也称子母药盒)，当某一种药用量特别大时，不同药盒可放置同一种药品，系统自动分配并准确发药。

2.16	▲外挂用核对电脑一体显示器，外挂电脑信息显示系统液晶触摸屏，显示器可以自由调节角度，方便药师操作。（需提供满足本参数要求功能的用户现场实际使用不同仰角的照片，作为证明材料。）

2.17	▲配备可移动平板电脑，实现移动办公。具备电动药柜，每个电动药柜触摸液晶显示屏，显示温度、湿度、直观、智能、方便操作。（需提供满足本参数要求功能的用户现场实际使用照片作为证明材料。）

3.功能要求

3.1	全自动药品分包核对一体机实时核对确保分发药品安全。

3.2	▲核对系统无需占用单独的核对时间，分包核对实时进行，确保可追溯安全分包最高效率。（需提供满足本参数要求功能的用户现场实际使用照片作为证明材料。）

3.3	▲分包药品可视化，一次显示≥4包（需提供满足本参数要求功能的用户现场实际使用照片作为证明材料。）

3.4	分发药品自动拍摄照片，可自动保存所拍摄的药品照片，分发药品可追溯，保存期不低于6个月。

3.5	最高核对分包速度≥50包/分。

3.6	80度以下低温热封包，减少机器余热。

3.7	具备一个医嘱单剂量药品数量及品种过多时，可自动拆分成两包或多包的功能。

3.8	具备自动核对自动纠错功能，发现错包时在不停机的情况下有自动分补、自动分包或人工选择分包功能。

3.9	▲在添加非机储药品时，系统应能自动弹出对应外摆药盘并点亮LED指示灯，同时支持不停机预摆药，且无需打印纸张，药师直接通过移动智能平板或设备自带触摸屏核对药品名称、剂量及摆放位置后对照指示灯加药，从而提升效率与准确率、实现绿色办公；为此需提供满足上述全部功能的用户现场实际使用照片（作为自动弹出、LED及预摆功能的证明材料），以及包含时间、地点及用户名称的水印照片（作为无纸化触屏核对功能的证明材料）。

3.10	具备可以多病人、多处方集中添加非机储药品，可根据处方信息在外摆药盘中提前准备需要添加的非机储药品，能够提高分包工作效率

3.11	具有单品种片剂或胶囊（门诊协定处方）的分包的功能。

3.12	具备药品种类、数量显示，可设置最低药量和药品种类预警值。

3.13	具备操作界面为中文图文显示。

3.14	具备图示、中文语音提示更换包药纸、色带、加药、报警功能。

3.15	具备包药状态，已完成包药状态查询功能。

3.16	具备具体故障图示、中文语音报警功能。

3.17	▲核对界面中，可在显示器上标识出药品具体错误情况，如通过药片上打“√”，错误药片上打“×”并显示醒目的红色背景色。（需提供满足本参数要求功能的用户现场实际使用照片作为证明材料。）

3.18	可从多种元素将拍摄图样与药样数据做对比。（包括：形状、颜色、数量、圆度、颜色偏差、长度、宽度、异物等）并可通过近红外通道比对轮廓。

3.19	▲配备内置高清、高速相机，视觉核对模块。（需提供满足本参数要求功能的用户现场实际使用水印照片，显示时间地点及用户名称作为证明材料。）

3.20	具备核对系统操作界面，药品照片显示、药品数量显示、错包显示。

3.21	▲配备内置智能视觉核对系统，新增药品无需人工拍照录入，设备可一键式拍照录入功能。（需提供满足本参数要求功能的用户现场实际使用水印照片，显示时间地点及用户名称作为证明材料。）

3.22	能识别药品碎裂、异物、颜色异常，自动标记可疑药包，并且报指定颜色的错误提醒。

3.23	支持紧急需求的“插队”包药，临时医嘱可按照需求时间包药

3.24	具备包装纸少纸报警提示及色带缺少、药盒缺药、药柜门、中部结构、下部结构，异常打开、开机设备自动预热，温度不高报警提示。

3.25	具备全中文操作系统，支持一维条码和二维条码的识别。

3.26	具备药品实时盘点，药品消耗统计，药品种类、存量、用量、批次等信息管理

3.27	具有某时间段内已分包药品种类、数量的报表功能，单种药品的包药流向直观图表功能，病区用药汇总、排序功能。

3.28	具备开机自检功能，开机自动弹出每日缺少药品添加信息（可选打印）。

3.29	具备单品种片剂或胶囊分包的功能，分包药品信息进行自动登记、记忆分配，打印信息可编辑，并具有拆零分包统计功能。

3.30	具备医嘱信息、患者信息、药品信息等可永久保存于数据库，便于日后查询。

3.31	具有安全用药，拍照留档，分包药品可追溯功能。

3.32	核对药品录入信息操作简单一键式录入，同一个系统不用重复对接。

3.33	可通过远程升级以及设备诊断。

三、配套设备设施参数：

| 序号 | 配套设备/设施 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 数粒机 | 具备计数数粒功能，300-450 颗/分钟，盘点自动上传数据。 |
| 1 | 剥药机 | 具备药品厚度调节功能，可将 PTP 药板中的片剂和胶囊快速剥除。 |
| 2 | 智能药盒 | 药盒为透明、避光设计，具有防潮、防尘、防紫外线功能，可清洗可拆卸。 药盒上具有药物品名、药物样品等信息，方便工作人员加药时核对避免加药差错。 药盒可适用大型药粒药品，适用药品最长直径≥22mm。 具有附属药盒功能(也称子母药盒)，当某一种药用量特别大时，不同药盒可放置同一种药品，系统自动分配并准确发药。 |
| 3 | 智能非机储药槽 | 用于摆放外摆药等非机储药 |
| 4 | 核对控制面板 | 外挂用核对电脑一体显示器，外挂电脑信息显示系统液晶触摸屏，显示器可以自由调节角度，方便药师操作。 |
| 5 | 分包控制面板 | 可用于控制药品分包种类，科室等 |
| 6 | 移动液晶平板电脑 | 配备可移动平板电脑，实现移动办公。具备电动药柜，每个电动药柜触摸液晶显示屏，显示温度、湿度、直观、智能、方便操作。 |
| 7 | AI人工智能核对系统 | 配备内置智能视觉核对系统，新增药品无需人工拍照录入，设备可一键式拍照录入功能。 |
| 8 | 分包机操控软件系统 | 设备内自带操作软件 具备全中文操作系统，支持一维条码和二维条码的识别。 具备药品实时盘点，药品消耗统计，药品种类、存量、用量、批次等信息管理 |
| 9 | 包药机接口分发软件 | 具备医嘱信息、患者信息、药品信息传输分发功能等可永久保存于数据库 |
| 10 | 基础维修工具包 | 分包核对一体机日常基础维修工具包，能覆盖日常小型维修工作 |
| 11 | 使用说明书/操作手册 | 分包核对一体机使用说明书/操作手册，要求能按手册指引完成设备的使用操作。 |